| 阜外华中心血管病医院 多功能电动监护床招标技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| *一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 2）进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书书、产品授权书。 3）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 | 具备 |
| 3 | 仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。 | 具备 |
| 4 | 不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 5 | 单价采购，据实结算 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 设备用途：用于医疗监护下的成年或儿童患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者身体，形成临床所需体位。 | 具备 |
| 2 | 病床尺寸：长≥2000mm；宽≥950mm | 具备 |
| 3 | 病床高度调整范围≥300mm | 具备 |
| 4 | 背部升降≥0-70° | 具备 |
| 5 | 膝部升降≥0-35° | 具备 |
| 6 | 倾斜：≥±12°，具备头高脚低位及头低脚高位 | 具备 |
| 7 | 背膝同步联动 | 具备 |
| 8 | 具有一键式自动心脏椅位功能 | 具备 |
| 9 | 可拆卸床头：床头可拆卸便于抢救时气管插管及中心静脉置管等临床操作 | 具备 |
| 10 | 具备电动CPR功能及快速恢复手动CPR体位手柄，在紧急情况或停电时，可使床板在上升状态迅速恢复到水平状态 | 具备 |
| 11 | 床体四角均配备输液架插口，要求能够稳定固定输液架，便于给药治疗 | 具备 |
| 12 | 升降结构，马达静音安全。 | 具备 |
| 13 | 床面板：优质冷轧钢一次性冲压成型或高分子板，管壁内外均由涂层保护，便于拆卸、清洗 | 具备 |
| 14 | 手持有线遥控器：能够完成电动床的多种功能调整 | 具备 |
| 15 | 遥控器连线具有螺旋伸缩性能 | 具备 |
| 16 | 病床两侧设附属吊架及挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋 | 具备 |
| 17 | 分体式升降护栏，护栏前后片间隙≤6cm，随床体的功能同时动作同时最大限度保护患者安全 | 具备 |
| 18 | 中控锁系统：医用双面静音脚轮，需具备锁定、自由中央控制锁定装置，能够做到移动方便、固定稳固，静音脚轮有较强的防腐性和耐酸性 | 具备 |
| 19 | 角度显示器：随患者床头调整显示床头角度 | 具备 |
| 20 | 可透X光背板，床板下无任何金属遮挡物，满足临床拍片需求 | 具备 |
| 21 | 备用电池，可确保断电后维持四小时连续工作 | 具备 |
| 22 | 四角具有防撞轮设计 | 具备 |
| 23 | 具有紧急停止功能 | 具备 |
| 24 | 电源：国标220VAC，采用10A插头，电源线长度≥2.5米 | 具备 |
| 25 | 使用年限≥ 10年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 26 | 基本配置：电动监护床（含床垫）1个，电动气垫泵（含气垫）1套，输液杆2个 | 具备 |
| 27 | 电动监护床、电动气垫泵（含气垫）、输液杆均单独报价 | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 | 具备 |
| *1 | 保修期：6年（提供厂家保修承诺） | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作 | 具备 |
| *4 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：接采购人通知后15个日历天内 | 具备 |