# 阜外华中心血管病医院

心脏脉冲电场消融系统招标技术要求

| 一 | 总体要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 |  | 具备 |
| ★2 | (1)请提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，包括不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 (2)进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书、产品授权书。 (3)投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 |  | 具备 |
| ★3 | 仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 |  | 具备 |
| ★4 | 不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备 |  | 具备 |
| 5 | 请提供所投产品配套所需耗材的名称、品牌、规格型号及单价，有证件的提供医疗器械注册证 或备案凭证 |  | 具备 |
| 6 | 数量：1套 |  | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |  |
| 1 | 用途：消融导管配合标测电极可进行室上速或房颤的消融 |  | 具备 |
| 2 | 防除颤功能：CF型(除颤防护) |  | 具备 |
| 3 | 系统平台采用正版操作系统，软件系统具备良好的拓展和兼容性 |  | 具备 |
| 4 | 脉冲波形：双相双极波形 |  | 具备 |
| 5 | 实时显示系统状态，包括输出、报警、故障等状态提示 |  | 具备 |
| 6 | 脉冲电压幅度≥1800V |  | 具备 |
| 7 | 刺激输出模式：具备电流及电压刺激两种输出模式 |  | 具备 |
| 8 | 可自动识别插入导管 |  | 具备 |
| 9 | 设备具备R波检测功能 |  | 具备 |
| 10 | 具备连续脉冲能量输出 |  | 具备 |
| 11 | 具有选择消融功能，选择相邻任意两个电极间单独进行消融 |  | 具备 |
| 12 | 具备参数预设功能 |  | 具备 |
| 13 | 具备开机内部自检功能 |  | 具备 |
| 14 | 提供所投产品配套所需耗材的名称、品牌、规格型号及单价，及相应的注册证或备案凭证 |  | 具备 |
| 三 | 主要配置 |  |  |
| 1 | 消融仪主机一台 |  | 具备 |
| 2 | 随机附件一套 |  | 具备 |
| 3 | 中文操作手册或说明书、快速操作卡各2份 |  | 具备 |
| 四 |  | 技术及售后服务 |  |
| 1 |  | 保修期：6年(提供厂家保修承诺) | 具备 |
| 2 |  | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 |  | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密 码，软件系终身免费升级。 | 具备 |
| 4 |  | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。 | 具备 |
| 5 |  | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时 内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免 费上门维护保养工作。 | 具备 |
| 6 |  | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 |  | 到货时间：合同签订后60日历天 | 具备 |