阜外华中心血管病医院

全自动免疫组化染色机招标技术要求

| ★一 | 总体要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 | 具备 |  |  |
| 2 | 1)提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于 所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 2)进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书书、产品授权书。 3)投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 | 具备 |  |  |
| 3 | 仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。 成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费 | 具备 |  |  |
| 4 | 不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |  |  |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件 上的调整 | 具备 |  |  |
| 6 | 提供设备配套所需试剂、耗材的医疗器械注册证或备案凭证，及长期供应价格(含名称、品牌、 规格型号、单价、每人份价格) | 具备 |  |  |
| 7 | 数量：1台 | 具备 |  |  |
| 二 | 技 术 要 求 |  |  |  |
| 1 | 设备用途：用于全自动免疫组织化学染色 | 具备 |  |  |
| 2 | 设备要求：可完成从烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色、复染所有步 骤，无需人工干预 | 具备 |  |  |
| 3 | 具备试剂液面监测系统，运行前和运行中追踪并监控试剂使用情况，避免试剂漏加 | 具备 |  |  |
| #4 | 每次加载≥60张切片，免疫组化从烤片到复染的全流程染色时间≤4小时 | 具备 |  |  |
| 5 | 试剂滴加方式：侧面滴加，减少对组织切片的伤害，保护组织不脱片、不干片，保证试剂均匀 覆盖组织切片，减少对玻片的要求，适用不同实验室来源的样本和穿刺组织等小样本 | 具备 |  |  |
| 6 | 提供机载即用型DAB、快红二抗及并行双染二抗检测功能 | 具备 |  |  |
| 7 | 环保设计：专用管道收集，分开收集有害废液和无害废液 | 具备 |  |  |
| 8 | 操作软件系统：具备延时运行功能，可过夜运行，操作系统及控制软件均为全中文界面，并可 连接LIS、HIS系统； | 具备 |  |  |
| 9 | 标签打印及识别系统：含OCR识别系统；可打印并识别条形码标签、二维码和文字标签；可通 过LIS编辑打印标签。 | 具备 |  |  |
| 10 | 数据库：染色过程全记录，对所有玻片进行全程追踪并报告，包括玻片运行事件，玻片的自身 信息等，可随时调出玻片所有信息。 | 具备 |  |  |
| 11 | 提供UPS电源，支持设备正常运行时间≥30分钟 | 具备 |  |  |
| 12 | 使用年限≥7年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |  |  |
| 13 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |  |  |
| 三 | 技术及售后服务 |  | 具备 |
| ★1 | 保修期：6年 |  | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 |  | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密 码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作 |  | 具备 |
| 4 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。 |  | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时 内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 |  | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 |  | 具备 |
| 7 | 到货时间：合同签订后30日历天 |  | 具备 |