阜外华中心血管病医院

包埋盒打号机招标技术要求

| ★一 | 总体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 1)提供产品的使用说明书或公开的彩页等。 2)进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书书、产品授权书。 | 具备 |
| 3 | 仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。 成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费 | 具备 |
| 4 | 不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件 上的调整 | 具备 |
| 6 | 数量：1台 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| #1 | 采用非接触式激光标刻技术，无需墨盒和色带 | 具备 |
| 2 | 采用对物质分子的分离技术，对包埋盒表面无灼烧、不产生加热或变形 | 具备 |
| 3 | LED触控屏，无需连接电脑/软件，可进行单机操作 | 具备 |
| #4 | 包埋盒上载槽≥6个，单槽容纳量≥100个，全电脑控制，自动进盒、出盒，出盒后进入收集槽 内 | 具备 |
| 5 | 可对多个上载槽进行分组，根据标本类型自动衔接料槽，无需手动选择 | 具备 |
| 6 | 打印模式多样化 | 具备 |
| #7 | 包埋盒开放，可以打印带激光粉和不带激光粉包埋盒；同时可以打印带盖和不带盖包埋盒 | 具备 |
| 8 | 具有感应装置，下载槽满后，自动暂停，取走包埋盒自动启动打印 | 具备 |
| 9 | 具备专业环保的过滤设计，能有效过滤粉尘与异味；滤芯可更换 | 具备 |
| 10 | 采用高密度铝合金材质，有效降低盒子摩擦力 | 具备 |
| #11 | 打码速度：≤3秒/个包埋盒(≥20个盒/分钟) | 具备 |
| 12 | 打印效果：打印清晰度高，二维码易于识别，打印字符抗酸抗碱耐刮擦，耐二甲苯、福尔马林、 酒精腐蚀，适宜长期保存 | 具备 |
| 13 | 软件兼容性：与医院现有的LIS或HIS兼容，可标识各种中西文字、字母、符号、图形及二维 码等 | 具备 |
| 14 | 可根据科室现有的操作习惯定制功能，自定义格式、内容、个性功能，无需改变原有操作流程 | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 | 具备 |
| ★1 | 保修期：6年 | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密 码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作 | 具备 |  |
| 4 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内 | 具备 |  |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时 内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |  |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |  |
| 7 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |  |