| 阜外华中心血管病医院数字减影血管造影机（DSA）招标技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| ★1 | 满足临床科室要求，中标方负责将设备运送到甲方指定地点并完成安装调试工作，凡涉及设备运输、安装、施工、人工、接口对接等产生的费用均由中标方负责 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页 | 具备 |
| 3 | 投标人以及制造商须出具《辐射安全许可证》 |  |
| ★4 | 投标产品应为知名品牌，先进机型及配置，适用于临床、科研、教学并满足将来发展临床应用领域的需要。提供NMPA等相关认证 | 具备 |
| ★5 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接，承担与医院对接的接口费用 | 具备 |
| 5 | 数量 | 2台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| （一） | 总体要求 |  |
| 1 | 设备用途：主要用于心血管疾病及外周血管疾病的诊断和治疗。可满足临床对心血管造影和介入治疗的各种要求。 | 具备 |
| （二） | 技术要求 |  |
| 1 | 机架系统 |  |
| 1.1 | 机架类型：落地式或悬吊式 | 具备 |
| 1.2 | 机架运动轴数量≥3轴 | 具备 |
| 1.3 | C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO≥15°/秒 | 具备 |
| 1.4 | CRA（C型臂头侧成角范围）≥45° | 具备 |
| 1.5 | CAU（C型臂足侧成角范围）≥45° | 具备 |
| 1.6 | RAO(C型臂右成角范围)≥100° | 具备 |
| 1.7 | LAO(C型臂左成角范围)≥100° | 具备 |
| 1.8 | 机架可旋转至床左右两侧，L臂旋转范围≥180° | 具备 |
| 1.9 | 具有防碰撞装置 | 具备 |
| 2 | 导管床 |  |
| 2.1 | 床面材料类型：碳纤维 | 具备 |
| 2.2 | 纵向运动范围≥120cm | 具备 |
| 2.3 | 床面升降范围≥28cm | 具备 |
| 2.4 | 床面最低高度≤79cm | 具备 |
| 2.5 | 床的最大物理承重≥200KG ，床身能实现≥50KG额外CPR承重 | 具备 |
| 2.6 | 床长度≥280cm | 具备 |
| 2.7 | 床宽度≥45cm | 具备 |
| ▲2.8 | 床旁手柄可以操作机架和床的运动，配备床旁触摸智能操作系统、手臂支架、头架及输液架 | 具备 |
| 2.9 | 防碰撞功能 | 具备 |
| 3 | 床旁液晶触摸屏控制系统 |  |
| 3.1 | 提供床旁液晶触摸控制屏 | 具备 |
| 3.2 | 控制屏可置于导管床3边，便于医生操作 | 具备 |
| 3.3 | 可进行图像采集条件控制 | 具备 |
| 4 | 高压发生器 |  |
| 4.1 | 高频逆变发生器，功率≥100KW | 具备 |
| 4.2 | 最大管电流≥1000mA | 具备 |
| 4.3 | 最小管电压≤50KV | 具备 |
| 4.4 | 最大管电压≥125KV | 具备 |
| 4.5 | 最短曝光时间≤1ms | 具备 |
| 4.6 | 自动SID跟踪 | 具备 |
| 4.7 | 全自动曝光控制，无需测试曝光 | 具备 |
| 5 | X线球管 |  |
| 5.1 | 金属液态轴承球管或滚珠轴承球管 | 具备 |
| ★5.2 | 阳极热容量≥5.2MHU | 具备 |
| ▲5.3 | 球管阳极散热率≥13000W，以保证手术中球管不会过热停机 | 具备 |
| 5.4 | 球管阳极转速≥4200转/分钟 | 具备 |
| 5.5 | 球管焦点≥2个 | 具备 |
| 5.6 | 小焦点≤0.4mm | 具备 |
| 5.7 | 大焦点≥0.7mm | 具备 |
| 5.8 | 球管冷却方式：油冷＋水冷或直接油冷 | 具备 |
| 5.9 | 球管内置多档金属铜滤片 | 具备 |
| 5.10 | 球管带有防碰撞保护装置 | 具备 |
| 6 | 平板探测器 |  |
| 6.1 | 材料：非晶硅 | 具备 |
| ★6.2 | 探测器有效探测面积≥29×30cm | 具备 |
| ▲6.3 | 物理切换视野≥4个 | 具备 |
| 6.4 | 平板探测器分辨率≥2.5LP／mm | 具备 |
| 6.5 | 像素尺寸≤200μm | 具备 |
| 6.6 | 采集DQE≥77％ | 具备 |
| 7 | 图像显示器 |  |
| 7.1 | 医用高分辨率LCD显示器，显示矩阵≥1280 x 1024，亮度≥400 Cd/㎡ | 具备 |
| 7.2 | 操作室：显示器机位4个；高亮医用高分辨率显示器≥19英寸，4台； | 具备 |
| 7.3 | 控制室：高亮医用高分辨率显示器≥19英寸，≥2台 | 具备 |
| 7.4 | 图像观察视角≥170° | 具备 |
| 7.5 | 显示器吊架可置于床旁三侧位置 | 具备 |
| 8 | 图像采集及处理系统 |  |
| 8.1 | 采集矩阵≥1024×1024 | 具备 |
| 8.2 | 心脏采集、处理、存储最高帧率≥30帧/秒 | 具备 |
| 8.3 | 硬盘图像存储量≥25000幅 | 具备 |
| 8.4 | 双向透视存储功能 | 具备 |
| 8.5 | 后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、积分蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记 | 具备 |
| 9 | 低剂量技术 |  |
| ▲9.1 | 低剂量平台：自动优化计量控制技术，减少每次曝光的剂量（注明最新最全剂量控制技术，提供datesheet），各品牌请提供以下或更高低剂量技术：西门子提供OPTIQ，飞利浦提供Clarity IQ，GE提供IGS AutoRight，其它品牌提供最新同等档次技术 | 具备 |
| 9.2 | 自动铜滤过切换，切换档位数≥3档 | 具备 |
| 9.3 | 射线剂量监测功能 | 具备 |
| 10 | 高级临床应用 |  |
| 10.1 | 心脏和冠脉分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每搏量测定等参数 | 具备 |
| 10.2 | 血管定量分析软件，测量血管狭窄位置、狭窄率及距离测量功能、角度及长度测量功能 | 具备 |
| 10.3 | 具有动态范围扩展软件，保持图像均衡以防止图像的过亮和过黑 | 具备 |
| 10.4 | 血管序列实时DSA功能 | 具备 |
| 10.5 | 心脏血管旋转造影功能 | 具备 |
| ▲10.6 | 透视图、路径图、参考图对比 | 具备 |
| 10.7 | 导管校正、血管夹校正、钢球校正软件，可进行长度测量、间隙测量、面积测量 | 具备 |
| 10.8 | 图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景。 | 具备 |
| ▲10.9 | 多容积三维影像融合技术，可将不同血管、骨骼、植入物等进行精确融合显示，≥2种容积以上 | 具备 |
| 10.10 | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值。 | 具备 |
| ▲10.11 | 实时冠脉支架精细显影功能 | 具备 |
| 10.12 | 高清类CT功能 |  |
| 10.12.1 | 3D最大重建矩阵 | 具备 |
| 10.12.2 | 类CT最快扫描速率≥50帧/秒 | 具备 |
| 10.12.3 | 一次性采集血管CT和三维血管同时显示 | 具备 |
| 10.12.4 | 最快采集时间≤15秒 | 具备 |
| 10.12.5 | 数据最大采集帧幅≥600帧 | 具备 |
| 11 | 系统配置要求 |  |
| 11.1 | 主机硬盘图像存储≥1024x1024矩阵，12bit,容量≥50000幅 | 具备 |
| 11.2 | 数字图像存档系统，存档图像要求是DSA图像（DICOM格式）。 | 具备 |
| 11.3 | 主机硬盘图像可存储在CD/DVD光盘上，同时CD/DVD光盘上的图像可回传至主机硬盘（DICOM格式） | 具备 |
| 11.4 | 可存储动态透视图像，动态图像显示速率≥30幅/秒 | 具备 |
| 11.5 | 通过以太网输出DICOM-3.0格式图像，有传输/接收、打印、存储、检索/查询、工作表、MPPS等功能 | 具备 |
| 12 | 原厂高级三维图像处理工作站 | 1套 |
| 12.1 | CPU主频≥3.0G | 具备 |
| 12.2 | 硬盘容量≥900G | 具备 |
| 12.3 | 内存≥16G | 具备 |
| 12.4 | 高亮医用高分辨率显示器≥19英寸，≥1台 | 具备 |
| 12.5 | 支持DICOM-3.0/HL7,可连接医院的HIS/RIS | 具备 |
| 12.6 | 报告生成系统 | 具备 |
| 12.7 | 后处理工作站功能要求 |  |
| 12.7.1 | 提供获取、显示、存储、图像分析或处理，三维图像提取、重建、打印及传输功能。 | 具备 |
| 12.7.2 | 对心脏、外周介入或神经介入图像数据专业处理 | 具备 |
| 12.7.3 | 具有专业的测量手段，能进行自动导管校正、血管狭窄校正。 | 具备 |
| 12.7.4 | 数字减影：可直接获取减影参数自动减影，有积分蒙片及像素移位消伪影功能。 | 具备 |
| 12.7.5 | 光盘刻录：自带光盘剩余量提示，可刻录DICOM图像光盘并自动生成光盘号便于查找，同时还可以制作MPEG、AVI、BMP等多种制式光盘，自带DICOM VIEWER播放器，可在任何PC机上回放光盘。 | 具备 |
| 12.7.6 | 具有辅助分析功能 | 具备 |
| 12.7.7 | 带激光相机DICOM接口，并可输出自定义特殊布局胶片。支持冗余打印功能。 | 具备 |
| 12.7.8 | 血管三维功能可以直接利用DSA在术中进行神经介入、肿瘤介入及外周介入的三维显像。 | 具备 |
| 12.7.9 | 全下肢减影拼接功能 | 具备 |
| 12.7.10 | 3D血管表面重建 | 具备 |
| 12.7.11 | 最大密度投影重建 | 具备 |
| 12.7.12 | 3D容积重建 | 具备 |
| 12.7.13 | 3D血管内窥镜 | 具备 |
| 12.7.14 | 自动导航技术 | 具备 |
| 12.7.15 | 一次三维采集重建，同时获得血管、骨骼、弹簧圈/支架植入物、软组织断面、仿真内窥镜等多种三维容积图像 | 具备 |
| 12.7.16 | 其它额外附加功能需明示 | 具备 |
| 12.7.17 | 可进行图像后处理，包括图像全幅和局部放大；多幅图像显示；图像边缘增强、边缘平缓；图像正负像切换 | 具备 |
| 12.7.18 | DVD/CD刻录图像存储：配备全兼容性的DVD/CD刻录系统，图像输出格式可多种选择（DICOM格式，MPEG、AVI），三种格式可以刻录在同一张光盘上，所刻光盘可在普通PC机上回放 | 具备 |
| 12.7.19 | 工作站可浏览和处理CT、MR及PET的图像 | 具备 |
| 12.7.20 | 工作站胶片打印功能 | 具备 |
| 12.7.21 | 工作站端口开放，可与其他支持标准DICOM3.0的影像设备和PACS相连 | 具备 |
| 12.7.22 | USB图像输出，图像输出格式可多种选择（DICOM格式，MPEG、AVI） | 具备 |
| 12.7.23 | 标准DICOM3.0接口 | 具备 |
| 13 | 射线安全防护 |  |
| 13.1 | 符合国家放射线安全防护标准 | 具备 |
| 13.2 | 照射剂量监测与显示系统 | 具备 |
| 13.3 | 在无射线条件下束光器自动遮挡功能 | 具备 |
| 13.4 | 床旁射线防护帘 | 具备 |
| 13.5 | 悬吊式射线防护屏 | 具备 |
| 13.6 | 可以提供低剂量的采集协议 | 具备 |
| 13.7 | 可以提供DICOM格式的剂量报告 | 具备 |
| 14 | 网络功能 |  |
| 14.1 | DICOM功能（具有DICOM Send、Print、Query/Retrieve、Worklist、MPPS等功能） | 具备 |
| 14.2 | 激光相机接口 | 具备 |
| 14.3 | 高压注射器接口 | 具备 |
| 14.4 | 标准视频输出接口 | 具备 |
| 14.5 | 原装双向对讲系统 | 具备 |
| 14.6 | 主机和工作站数据均可传至PACS系统，端口免费开放。 | 具备 |
| 15 | 悬吊式手术灯 | 具备 |
| 16 | 配套知名品牌内外双屏床旁高压注射器一台 | 具备 |
| 17 | 配套第三方介入登录工作站、介入图像专业工作站和介入图像浏览及病例报告工作站各1套 | 具备 |
| 17.1 | 介入登录工作站1套 | 1套 |
| 17.1.1 | 满足手术流程管理，包含手术预约、安排和到检，支持支持手术交接单信息记录、手术时间人员记录、支持自动生成手术护理报告。 | 具备 |
| 17.1.2 | 实现与血管机worklist对接调试，实现标准手术登记检查流程。 | 具备 |
| 17.1.3 | 与医院HIS系统、介入管理系统进行对接，完成数据的互联互通。 | 具备 |
| 17.1.4 | 硬件部分不低于以下配置：CPU:I5/硬盘 1T/内存 8G/23 英寸显示器 | 具备 |
| 17.2 | 介入图像专业工作站 | 1套 |
| 17.2.1 | 符合国际标准专业图像处理中文工作站。 | 具备 |
| 17.2.2 | 新术间影像资料无缝归档传输到现有导管室数字化系统服务器中，查阅相应病人既往手术影像资料，实现患者影像资料的长期保存。 | 具备 |
| 17.2.3 | 调阅病人检查图像，除DSA外，还需将OCT、IVUS等影像接入并支持长期保存和调阅。 | 具备 |
| 17.2.4 | 具备专业的图像优化处理功能：数字减影、光盘刻录、胶片打印等。 | 具备 |
| 17.2.5 | 硬件部分不低于以下配置：CPU:I5/硬盘 1T/内存 8G/23 英寸显示器 | 具备 |
| 17.3 | 介入图像浏览及病例报告工作站 | 1套 |
| 17.3.1 | 针对不同心内介入手术类型具备专业的数据收集模块。 | 具备 |
| 17.3.2 | 具有科研专属辅助，可详细记录病人包括术前、术中、术后的病历信息、随访信息并可随时生成术前讨论、手术报告、手术记录等一系列工作。 | 具备 |
| 17.3.3 | 与介入管理系统进行对接，完成数据的互联互通 | 具备 |
| 17.3.4 | 硬件部分不低于以下配置：CPU:I5/硬盘 1T/内存 8G/23 英寸显示器 | 具备 |
| 17.4 | 激光打印机1台 | 具备 |
| ★18 | 包含设备安装所需钢梁和预埋件等。 | 具备 |
| 19 | 每台DSA配套机械双臂吊塔一套，具体参数如下： | 具备 |
| 19.1 | 主体材料要求为高强度铝合金，整体全封闭式设计，表面无锐角，具有升高或旋转限位装置，必须防腐蚀，便于清洁。 | 具备 |
| 19.2 | 吊塔电源插座交流电220V并有单独接地线，每一插座须带等电位接地端子（接地线不得与吊塔接地共用）。吊塔可以根据用户要求升级（比如加装仪器平台，气源，电源等配件）。 | 具备 |
| 19.3 | 所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。 | 具备 |
| 19.4 | 气体终端要求： | 具备 |
| 19.4.1 | 气体插座与吊塔为原厂同品牌产品；每一吊塔各类气体接口颜色及形状不同，具有防误插功能，所有接口采用德标制式，均为原厂配置。 | 具备 |
| 19.4.2 | 所有气体接口必须为原厂配置带三级状态（通、断、拔），插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修。 | 具备 |
| 19.4.3 | 所有负压插头带负压吸引器（带瓶）（含防逆流功能、调节旋钮和负压显示）。 | 具备 |
| 19.5 | 使用医用气体管路，符合ISO5359规定。 | 具备 |
| 19.6 | 麻醉废气排放系统AGSS应采用射流式，正压持续排放，以避免麻醉机新鲜气体流失，并配有原厂麻醉废弃排放接头及硅胶排放软管。 | 具备 |
| 19.7 | 双臂：活动半径：≥1500mm，需满足DSA设备要求 | 具备 |
| 19.8 | 净载重量≥120Kg | 具备 |
| 19.9 | 吊柱式箱体，长度≥800mm，可在吊柱侧面及背面同时安装气电插座，保证气、电分离的同时，要求强电和弱点分离，确保使用安全并不影响接口的同时使用。 | 具备 |
| 19.10 | 设备托盘 2层，配备抽屉一个，托盘高硬度、抗静电、防褪色材质，表面防滑工业设计，带有防撞保护功能（每个设备托盘最大承载重量≥30kg，提供检测报告）。 | 具备 |
| 19.11 | 水平关节活动度：≥330°，并具有良好的升高和旋转限位系统。 | 具备 |
| 19.12 | 每套配置气源：氧气终端O2×2（含原厂插头）、真空吸引终端VAC×2（含原厂插头）、空气终端AIR×2（含原厂插头）、麻醉废气终端×1（含原厂插头） | 具备 |
| 19.13 | 气动刹车或阻尼刹车系统 | 具备 |
| 19.13. | 每套配置电源插座16A×4个，10A×8个 | 具备 |
| 19.15 | RJ45接口：4个，光纤接口：4个，SDI接口：1个，DVI接口：1个，音频口模块：1个，预留白板：4个 | 具备 |
| 19.16 | 输液吊杆1个 | 具备 |
| ★20 | 其中1间机房需包括机房净化施工、机房防护、房间装修等 | 具备 |
| 20.1 | 净化施工包括净化管道安装、控制面板大屏、净化过滤器等。 | 具备 |
| 20.2 | 机房防护包括四周墙面铅板防护、顶面和地面防护等，要求防护满足介入手术防护要求。 | 具备 |
| 20.3 | 房间装修材料、颜色风格和其他手术间保持一致。 | 具备 |
| ▲21 | 每台DSA各配套心电压力工作站1套，功能包括心电监护、血氧、无创血压、四通道有创血压（软件调零）等功能，包括计算机系统（主要配置：四核处理器及以上、内存≥8G、硬盘≥1T）、放大器、2台液晶高分辨率显示器（≥24寸）、激光打印机1台等 | 具备 |
| 22 | 每台DSA设备间包含多联机空调1套：多联机空调采用知名品牌，确保机房环境温度要求。 | 具备 |
| 23 | 列出详细配置清单和分项报价 | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 |  |
| ★1 | 保修期≥3年（包含主机及配套第三方产品，提供各产品厂家保修承诺），每年由维修工程师提供至少2次的免费上门维护保养工作 | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、维修手册（同厂家工程师一致）、整机线路图、系统安装软件，提供维修密码，软件系终身免费升级 | 具备 |
| 4 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时响应，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师 | 具备 |
| 5 | 提供设备附件及各类配件详细报价清单 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |
| 7 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |