阜外华中心血管病医院全自动医用PCR分析系统、全自动核酸提取仪、荧光显微图像分析系统及配套试剂采购项目

采购需求

包1：

	全自动医用PCR分析系统招标技术要求

	*一
	总体要求
	　

	1
	满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程。
	具备

	2
	1）投标产品应为知名品牌，产品属于医疗器械的，请投标时提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，包括不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。

2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。


	具备

	3
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费。
	具备

	4
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备。
	具备

	5
	产品配套所需试剂人乳头瘤病毒（HPV）E6/E7mRNA基因分型检测试剂盒的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证。
	具备

	6
	数量：1台
	具备

	二
	技术要求   
	

	1
	样品容量：≧96孔
	具备

	2
	反应体系：15-100ul
	具备

	3
	适用耗材：0.2mlPCR管、8联管、96孔板
	具备

	4
	检测灵敏度：可检测单拷贝基因
	具备

	5
	动态范围：≧1-10¹⁰        
	具备

	6
	控温模式：半导体热电模块
	具备

	7
	模块温度范围：4℃-99℃
	具备

	8
	升温速率：最快≥4.5℃/秒
	具备

	9
	温控精度：≦±0.1℃
	具备

	10
	样品间温度均匀性：±0.1℃
	具备

	11
	热盖：30-108℃电子自动控制热盖
	具备

	12
	激发光源：LED光源
	具备

	13
	检测器：高灵敏度光电传感管
	具备

	▲14
	荧光检测通道：≥4通道；
	具备

	▲15
	适用探针及染料：包括但不限于FAM，YBR，VIC，HEX，Joe，TET，TMRA，CY3，ROX；Texas Red，CY5；
	具备

	▲16
	荧光检测波长：范围包括470nm～650nm；
	具备

	17
	软件应用模式：定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增；
	具备

	▲18
	配套熔解曲线分析软件，并提供注册证或备案凭证等证明文件。
	具备

	三
	配置要求
	具备

	
	主机（包含采集数据分析工作站）1套
	具备

	四
	技术及售后服务
	

	*1
	保修期：6年（签定合同前需提供厂家保修承诺）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训；
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	6
	提供专业维修工具1套；
	具备

	7
	到货时间：合同签订后30日历天内。
	具备


	全自动核酸提取仪招标技术要求

	*一
	总体要求
	　

	1
	满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程。
	具备

	2
	1) 提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。

2) 投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。
	具备

	3
	仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费。
	具备

	4
	不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备。
	具备

	5
	提供核酸提取纯化所需试剂长期供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价、每人份价格）及医疗器械注册证或备案凭证。
	具备

	6
	数量：1台
	具备

	二
	技术要求   
	

	1
	纯化原理：纳米磁珠萃取法
	具备

	2
	样品通量：1-32
	具备

	3
	平台板位数：2
	具备

	4
	使用耗材：96深孔板
	具备

	5
	试剂种类：磁珠法开放式平台
	具备

	6
	处理体积≥50-lOOOul
	具备

	7
	加热温度≥37~125℃
	具备

	8
	震荡混合：多档可调≥5档
	具备

	9
	最快搅拌速度：≥10HZ (1秒上下各运动10次）
	具备

	10
	显示屏：≥10英寸彩色显示屏
	具备

	11
	最快样品处理时间:≤20min
	具备

	12
	照明灯＆紫外灯：有
	具备

	13
	程序管理：具有新建、编辑和删除程序功能
	具备

	14
	数据储存：可储存≥500组程序
	具备

	三
	技术及售后服务
	具备

	*1
	保修期：6年（签定合同前需提供厂家保修承诺）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	7
	到货时间：合同签订后30日历天内
	具备


包2：
	荧光显微图像分析系统招标技术要求

	*一
	总体要求
	　

	1
	满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程。
	具备

	2
	1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。

2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。
	具备

	3
	仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费。
	具备

	4
	不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备。
	具备

	5
	产品配套所需试剂为检测阴道微生态（物）项目，提供试剂的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证。
	具备

	6
	数量：1台
	具备

	二
	技术要求   
	

	1
	仪器结构：采用一体式化，具备高效稳定的取样、染色、封片、扫描等高精度运动控制单元
	具备

	2
	样本通量：仪器单次最大装载≥50管样本；满足不停机补充加样
	具备

	▲3
	光学系统：双通道荧光模块，搭配40倍高清镜头
	具备

	4
	图像系统：


	具备

	
	4.1 高清工业相机CMOS芯片，分辨率：≧2048*1500


	具备

	
	4.2 最快采样：≧30fps


	具备

	
	4.3 传输接口：USB接口


	具备

	
	4.4 最大扫描区域≧42mm*25mm

	具备

	5
	扫描速度：扫描时间≦60S
	具备

	6
	自动区域和条码识别：系统可对试管上的条形码信息自动读取，保证扫描数据与标本一一对应。
	[image: image1.png]


具备

	7
	分析系统：系统具备病例管理功能，具有对荧光微生物的生态指标和形态指标自动识别及分析，一键出具彩色图文报告，可手动调整报告内容。
	具备

	8
	扫描系统：扫描系统自动识别需要扫描区域，自动定位聚焦位置，自动计算聚焦面，定量扫描，自动生成图片，自动分析的功能。
	具备

	9
	报告系统：一键出具全自动彩色图文报告，支持边分析边预览，支持模板的打印编辑。
	具备

	▲10
	适用样本范围：阴道分泌物、咽拭子、尿液、皮屑等。
	具备

	11
	病理系统对接：提供会诊系统，HIS、LIS等系统的对接技术支持。
	具备

	12
	计算机：CPU:I512400F或更高，内存：32GB,固态硬盘≧256GB,机械硬盘≧8T,显卡：独立显卡，系统：专业版(64位)简体中文。图像浏览显示器≧23英寸显示器。
	具备

	三
	技术及售后服务
	

	*1
	保修期：6年（签定合同前需提供厂家保修承诺）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。
	具备

	6
	提供专业维修工具1套。
	具备

	7
	到货时间：合同签订后30日历天内。
	具备


