阜外华中心血管病医院成人ICU插件监护仪采购项目采购需求

| 一 | 总体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 | 具备 |
| *2 | (1)提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，包括不 限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 (2)进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书书、产品授权书。 (3)投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 | 具备 |
| *3 | 仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 4 | 不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上 的调整并负责做好相应设备的安装价格 | 具备 |
| 6 | 请提供所投产品配套所需耗材的名称、品牌、规格型号及单价，有证件的提供注册证或备案凭证 | 具备 |
| 7 | 报单价，据实结算。报价包含联网接口费。 | 具备 |
| 二 | 技术要求 | 具备 |
| #1 | 高清触摸显示屏≥12英寸，彩色触摸屏，无风扇等散热装置 | 具备 |
| 2 | 插件式监护仪，插槽数量>2个，满足升级需要 | 具备 |
| 3 | 内置锂电池，续航时间≥60分钟 | 具备 |
| *4 | 标配五导联心电(ECG),呼吸(RR),体温(TEMP),双有创血压(IBP),脉搏血氧饱和度(Sp02), 无创血压(NIBP)监测，具有IABP接口 | 具备 |
| 5 | 标配RJ45网络接口、标配USB 2.0接口 | 具备 |
| 6 | 可升级EtC02,PiCCO,等参数模块 | 具备 |
| 7 | 心电指标 | 具备 |
| 7.1 | 提供3/5导心电监护，可升级12导 | 具备 |
| 7.2 | 具有多导心电监护算法，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰 | 具备 |
| 7.3 | 心率测量范围：成人>40～250 bpm,小儿/新生儿≥30~300 bpm | 具备 |
| 7.4 | 波速提供≥3种可选，滤波模式>3种 | 具备 |
| 7.5 | 心律失常分析种类>25种 | 具备 |
| 7.6 | 床旁提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板 | 具备 |
| 7.7 | 提供起搏信号智能识别，能够进行自动起搏分析检测 | 具备 |
| 7.8 | 具有QT/QTc测量功能，提供QT,QTc和△QTc参数值 | 具备 |
| 8 | 血氧饱和度指标 | 具备 |
| 8.1 | 血氧饱和度测量范围：0-100% | 具备 |
| 8.2 | 可显示弱灌注指数(PI) | 具备 |
| 9 | NIBP | 具备 |
| 9.1 | 测量范围：≥40-250mmHg | 具备 |
| 9.2 | 提供手动、自动间隔等≥3种测量模式 | 具备 |
| 10 | IBP | 具备 |
| #10.1 | 配备≥2道IBP监测，支持波形叠加 | 具备 |
| 10.2 | 支持实时PPV测量 | 具备 |
| 11 | 支持与遥测监护仪等设备有线或无线联至中心监护系统，实现护士站的集中管理 | 具备 |
| 12 | 报警功能与临床辅助应用 | 具备 |
| 12.1 | 具有图形化报警指示功能 | 具备 |
| 12.2 | 能够在参数区持续显示参数报警限 | 具备 |
| 12.3 | 报警功能，且可以用户定义 | 具备 |
| 12.4 | 每台设备提供原厂附件一套，包括不限于袖带1个、指套式或指夹式指脉氧1个、导联线一套、 锂电池1块 | 具备 |
| 13 | 支持机内存储数据，连续数据时长≥48小时 | 具备 |
| 14 | 所投监护仪设计使用年限≥10年，提供证明材料 | 具备 |
| 15 | 提供详细配置清单、包括有创压模块的分项报价和各类配件报价 | 具备 |
| *四 | 技术及售后服务 |  |
| 1 | 保修期：6年 | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码， 软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作 | 具备 |
| 4 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时 内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：合同签订后30日历天 | 具备 |

特别说明：采购需求中带“★”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。