阜外华中心血管病医院流式细胞仪及配套试剂采购项目（二次）

采购需求

| ★一 | 总体要求 | 具备 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | (1)提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，包括不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。并提供投标人的医疗器械经营许可证或备案凭证。 (2)进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书、产品授权书。 | 具备 |
| 3 | 仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 4 | 不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 5 | 所投设备应为现今主流设备，需提供设备详细技术彩页以备充分评价，并能根据实际应用情况 或用户需求进行免费软、硬件升级。 | 具备 |
| 6 | 请提供产品配套耗材/试剂的名称、品牌、规格型号、单价，及医疗器械注册证或备案凭证 | 具备 |
| 7 | 数量：1台 | 具备 |
| 二 | 技术要求 ★适用于 (1)淋巴细胞亚群分析：符合国家三类注册标准。 (2)血小板检测试剂：至少满足国家二类注册标准；检测指标≥3个检测指标，且需包含CD41, CD61,CD62P (3)T精细亚群耗竭和活化功能检测：且需包含CD4/CD8/CD45RA/CD62L/PD-1(CD279)/CD28 | 具备 |
| ★1 | 激光器配置：638nm、488nm和405nm激光器，≥8色荧光通道 | 具备 |
| 2 | 检测器：APD探测器阵列接收荧光信号，光信号通过光纤传输，非空气传输模式 | 具备 |
| 3 | 荧光检出限：FITC≤25MESF,PE≤15 MESF,APC≤15 MESF,BV421≤25 MESF | 具备 |
| 4 | 荧光检测线性：≥0.999 | 具备 |
| 5 | 全峰宽度变异系数：FITC、PE CV≤2%,其他通道CV≤3% | 具备 |
| ★6 | 采样速度：≥65000 events/s | 具备 |
| 7 | 数据数字采集：动态数据采集范围≥7个数量级 | 具备 |
| 8 | 可直接检测样本体积，兼容体积法和微球法绝对计数，CV≤3% | 具备 |
| 9 | 可检测颗粒直径范围：0.10~50 μm | 具备 |
| 10 | 具有进样针内外壁自动清洗功能，样本间交叉污染≤0.1% | 具备 |
| 11 | 上样方式：高精密的连续液流泵，不使用蠕动泵，不产生管路耗材 | 具备 |
| 12 | 连续液流进样，可实现体积法绝对计数 | 具备 |
| 13 | 样本流速：有预设高中低三种进样速度，可自定义调节，自定义调节范围：5μL/min -120μL/min | 具备 |
| ★14 | 具有自动上样功能，并能对样本进行上样前自动单管混匀 | 具备 |
| 15 | 液路维护：自动清洗、试剂余量监测报警、自动故障报警、液路自清洁、自动待机 | 具备 |
| 16 | 电压调节：可以根据样本特点对电压进行调节 | 具备 |
| 17 | 补偿：全矩阵补偿，可脱机补偿，离线分析 | 具备 |
| 18 | 仪器检测过程中，样本耗尽可自动报警 | 具备 |
| 19 | 信号处理精度大于24bit,动态范围大于10^7,可以将强信号和弱信号都完全显示在一张图上 | 具备 |
| ★20 | 可以一键质控：自动获取仪器状态信息，自动输出质控结果报告 | 具备 |
| ★21 | LIS系统：可免费配置LIS连接 | 具备 |
| 三 | 主要配置要求 | 具备 |
| 1 | 流式细胞仪主机：1台 | 具备 |
| 2 | 配套工作站：1套，以及操作系统正版安装软件光盘或U盘 | 具备 |
| 3 | 配套打印机一台 | 具备 |
| 4 | 配套数据分析软件：1套 | 具备 |
| 5 | 鞘液：1桶；清洗液：2瓶 | 具备 |
| ★四 | 技术及售后服务 |  |
| 1 | 保修期：6年(提供厂家保修承诺) | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密 码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作 | 具备 |
| 4 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时 内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：合同签订后30日历天 | 具备 |