阜外华中心血管病医院

数字切片扫描与应用系统招标技术要求

| ★一 | 总体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 1)提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于 所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 2)进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书书、产品授权书。 3)投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 | 具备 |
| 3 | 仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。 成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费 | 具备 |
| 4 | 不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件 上的调整 | 具备 |
| 6 | 数量：1套 | 具备 |
| 二 | 技 术 要 求 |  |
| 1 | 适用于临床样本(玻片)的显微图像进行观察、筛选、标记及分析 | 具备 |
| #2 | 一体化数字切片图像扫描系统，自动化处理 | 具备 |
| #3 | 单批次装载处理切片量≥400片 | 具备 |
| 4 | 兼容切片规格：包括不限于25x75mm | 具备 |
| 5 | 扫描模式：明场采用面阵扫描技术，确保高速度、高品质的扫描成像 | 具备 |
| #6 | 扫描相机要求：大靶面CMOS,像素≥2500万 | 具备 |
| #7 | 物镜：包含1个20X物镜和1个40X物镜 | 具备 |
| 7.1 | 20X物镜数值孔径≥0.80NA | 具备 |
| 7.2 | 40X物镜数值孔径≥0.95NA | 具备 |
| #8 | 扫描速度：15*15mm范围标准，20倍扫描≤18s,40倍扫描≤45s | 具备 |
| 9 | 装载方式：玻片架式装载，支持染色架直接装载；7X24小时不间断扫描 | 具备 |
| 10 | 扫描分辨率：真实双物镜 | 具备 |
| 10.1 | 20倍率下图像分辨率≤0.25um/pixel | 具备 |
| 10.2 | 40倍率下图像分辨率≤0.12um/pixel | 具备 |
| 11 | 对焦重复定位精度≤10nm | 具备 |
| 12 | 图像超分辨去模糊功能 | 具备 |
| 13 | 支持识别切片标签：打印体数字，条码，二维码；自动识别组织区域，同时也可人工设定或修改扫描区域 | 具备 |
| 14 | 自动预设焦点，也可人工添加或减少焦点；可实现扫片过程中实时显示扫描动态和浏览数字切片 | 具备 |
| 15 | 为保证扫描数据稳定可靠，数字切片必须为单一文件，不接受多文件组成文件包形式 | 具备 |
| 16 | 图片压缩：支持扫描直接输出SDPC、CSP、SVS等格式文件，无需另外转换 | 具备 |
| 17 | 搭配工作站要求：CPU≥英特尔酷睿i7处理器；硬盘：≥512Gb(固态)+4TB(机械);内存≥ 64G;显示器≥23.8英寸。 | 具备 |
| 18 | 光源：采用高速频闪光源，而非普通的常亮LED光源，保证在高速扫描时提供足够的光通 量，同时避免样本褪色和熔化。(提供证明材料) | 具备 |
| 三 | 主要组成/配置 |  |
|  | 包括不限于自动送片模块、光学成像系统、图像采集系统 | 具备 |
| 四 | 技术及售后服务 | 具备 |
| ★1 | 保修期：6年 | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密 码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作 | 具备 |
| 4 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时 内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |