附件2：采购需求

采购需求

*一、总体要求

1、满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程

2、（1）投标产品应为知名品牌，产品属于医疗器械的，请投标时提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，包括不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。

（2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。

3、仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费

4、不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备

5、产品配套所需耗材的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证

6、数量：据实采购

二、技术要求

1、适应症：重症监护（ICU/CCU）、吞咽障碍患者等，需通过鼻胃管或造瘘管输注营养液

2、采用蠕动技术，支持连续、间歇等喂养模式

3、喂养速度范围：≥1-1000ml/h，调节增量≤1ml/h，误差率≤5%

4、内置温度控制系统，控制温度范围：≥35-40℃，温度可调节

5、最大输注容量：≥1500ml

6、冲洗速度：≥1-1000ml/h，可调

7、具有反抽功能，反抽速度≥1-1000ml/h

8、具有实时监测阻塞、间歇防堵管功能

9、液晶屏亮度可调，显示具备夜间工作模式

10、可充电电池的续航能力≥12小时，支持AC/DC双电源

11、报警信息：包括不限于喂养完成、喂养异常、加温器超温、加温器欠温、加温器未安装、电池电量低、营养液泄漏、充电故障、管路异常等

12、报警灯光亮度、报警音量多级可调

13、防滴液设计，防水级别≥IP34级

14、数据导出功能，可存储≥2000条历史记录

*15、配套耗材在河南省网采目录内，提供最新版省网采目录截屏

16、提供固定部件

三、技术及售后服务

*1、保修期：5年

2、中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训

3、维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。

4、国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。

5、一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。

6、提供专业维修工具1套

7、到货时间：合同签订后30日历天