阜外华中心血管病医院呼出气一氧化氮检测仪采购项目采购需求

| *一 | 总体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 2）进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书书、产品授权书。 3）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 | 具备 |
| 3 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费 | 具备 |
| 4 | 不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 5 | 产品配套所需耗材的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证 | 具备 |
| 6 | 数量： 1台 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 设备用途：适用成人及儿童患者，用于检测人体呼出气中的一氧化氮浓度。临床上可协助哮喘、过敏性鼻炎的诊断，分析患者气道阻塞情况等。 | 具备 |
| 2 | ≧10英寸彩色触摸屏或者配置外接电脑（显示器≧23英寸） | 具备 |
| 2 | 采样方式：包括不限于口呼气、鼻呼气模式，在线式和离线采样 | 具备 |
| 3 | 呼气测试项目：包括不限于FnNO、FeNO、CaNO | 具备 |
| 4 | 质量控制功能：仪器具有开机自检，也可用标准气、呼出气检测校准 | 具备 |
| 5 | 分析时间：≦70s | 具备 |
| 6 | 测量浓度范围：≧3-3100ppb | 具备 |
| 7 | 准确性：示值误差≦10%或±3ppb | 具备 |
| 8 | 稳定性：相对偏差CV ≦10％ | 具备 |
| 9 | 呼气流速：包含10ml/s、50ml/s、200ml/s、可选，满足临床和科研 | 具备 |
| 10 | 呼气时间：至少包含6、10秒，可调(分成人模式和儿童模式) | 具备 |
| 11 | 多种气道检测模式可自由组合 | 具备 |
| 12 | 采样指导：指导受试者可视化采样，保障采样准确性和稳定性，提高检测成功率 | 具备 |
| 13 | 训练模式：患者可通过训练模式进行呼气训练，有效保证患者正式测量时的成功率 | 具备 |
| 14 | 图形化交互界面设计，测试时有动态流量、呼气时间等实时提醒 | 具备 |
| 15 | 打印报告：可打印报告，检测报告单可根据临床需求个性化定制 | 具备 |
| 16 | 数据存储功能可随时管理与查询患者历史数据，便于医生管理患者回访及复诊 | 具备 |
| 17 | 提供数据管理软件和硬件（计算机和打印机） | 具备 |
| 18 | 供电方式：内置电池和外接适配器，断电情况下内置电池供电可连续工作4小时以上 | 具备 |
| 19 | 专用耗材：提供名称，并单独报单价 | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 | 具备 |
| *1 | 保修期：5年 | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作 | 具备 |
| *4 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：接采购人通知后30个日历天内 | 具备 |

特别说明：采购需求中带“*”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中其他项为本次采购重要技术性能指标要求。