阜外华中心血管病医院全自动免疫组化染色机及配套试剂采购项目（二次）采购需求

| ★一 | 总体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 1)提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于 所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 2)进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书书、产品授权书。 3)投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 | 具备 |
| 3 | 仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。 成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费 | 具备 |
| 4 | 不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整 | 具备 |
| 6 | 提供设备配套所需试剂、耗材的医疗器械注册证或备案凭证，及长期供应价格(含名称、品牌、 规格型号、单价、每人份价格) | 具备 |
| 7 | 数量：1台 | 具备 |
| 二 | 技 术 要 求 |  |
| 1 | 设备用途：用于全自动免疫组织化学染色 | 具备 |
| 2 | 设备要求：可完成从烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色、复染所有步 骤，无需人工干预 | 具备 |
| 3 | 具备试剂液面监测系统，运行前和运行中追踪并监控试剂使用情况，避免试剂漏加 | 具备 |
| #4 | 每次加载≥60张切片，免疫组化从烤片到复染的全流程染色时间≤4小时 | 具备 |
| 5 | 试剂滴加方式：侧面滴加，减少对组织切片的伤害，保护组织不脱片、不干片，保证试剂均匀 覆盖组织切片，减少对玻片的要求，适用不同实验室来源的样本和穿刺组织等小样本 | 具备 |
| 6 | 提供机载即用型DAB、快红二抗及并行双染二抗检测功能 | 具备 |
| 7 | 环保设计：专用管道收集，分开收集有害废液和无害废液 | 具备 |
| 8 | 操作软件系统：具备延时运行功能，可过夜运行，操作系统及控制软件均为全中文界面，并可连接LIS、HIS系统； | 具备 |
| 9 | 标签打印及识别系统：含OCR识别系统；可打印并识别条形码标签、二维码和文字标签；可通过LIS编辑打印标签。 | 具备 |
| 10 | 数据库：染色过程全记录，对所有玻片进行全程追踪并报告，包括玻片运行事件，玻片的自身 信息等，可随时调出玻片所有信息。 | 具备 |
| 11 | 提供UPS电源，支持设备正常运行时间≥30分钟 | 具备 |
| 12 | 使用年限≥7年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 13 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 | 具备 |
| ★1 | 保修期：6年 | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密 码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作 | 具备 |
| 4 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时 内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：合同签订后30日历天 | 具备 |

特别说明：采购需求中带“★”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理;采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。

病理科免疫组化染色机配套试剂需求清单

| 序号 | 产品简称 |  | 商品名称 | 年用量(人份/张数/项目) |  | 单价(元/人份) |  | 盒包装量(30ml最多30人份) | 盒价 |  |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ER |  | 雌激素受体抗体试剂(免疫组织化学法) | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求：试剂具有三类证 |  |
| 2 | PR |  | 孕激素受体抗体试剂(免疫组织化学法) | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求：试剂具有三类证 |  |
| 3 | HER-2 |  | HER2抗体试剂(免疫组织化学法) | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求：试剂具有三类证 |  |
| 4 | CD20 |  | CD20抗体试剂(免疫组织化学法) | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求：试剂具有三类证 |  |
| 5 | AFP |  | Alpha-1-Fetoprotein抗体试剂(免疫组织化学) | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ALK |  | ALK抗体试剂(免疫组织化学) | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | AR |  | 雄激素受体(Androgen Receptor,AR)抗体试剂(免疫组织化学法) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Arg-1 |  | 精氨酸酶1(Arginase-1)抗体试剂(免疫组织化学 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | BCL2 |  | bcl-2抗体试剂(免疫组织化学) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | BCL6 |  | bcl-6抗体试剂(免疫组织化学) | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Brachyury |  | Brachyury抗体试剂(免疫组织化学法) | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CAIX |  | CA IX碳酸酐酶9抗体试剂(免疫组织化学) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CALD |  | Caldesmon抗体试剂(免疫组织化学) | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Calponin |  | Calponin抗体试剂(免疫组织化学) | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CD10 |  | CD10抗体试剂(免疫组织化学) | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CD123 |  | CD123抗体试剂(免疫组织化学) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CD138 |  | CD138抗体试剂(免疫组织化学) | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CD15 |  | CD15抗体试剂(免疫组织化学) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CD1a |  | CD1a抗体试剂(免疫组织化学) | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CD21 |  | CD21抗体试剂(免疫组织化学) | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CD23 |  | CD23抗体试剂(免疫组织化学) | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CD3 |  | CD3抗体试剂(免疫组织化学) | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CD30 |  | CD30抗体试剂(免疫组织化学) | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CD31 |  | CD31抗体试剂(免疫组织化学) | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CD34 |  | CD34抗体试剂(免疫组织化学) | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CD38 |  | CD38抗体试剂(免疫组织化学) | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CD4 |  | CD4抗体试剂(免疫组织化学) | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CD43 |  | CD43抗体试剂(免疫组织化学) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CD5 |  | CD5抗体试剂(免疫组织化学) | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CD56 |  | CD56抗体试剂(免疫组织化学) | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CD68 |  | CD68抗体试剂(免疫组织化学) | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CD7 |  | CD7抗体试剂(免疫组织化学) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CD79a |  | CD79a抗体试剂(免疫组织化学) | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CD8 |  | CD8抗体试剂(免疫组织化学) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CD99 |  | CD99抗体试剂(免疫组织化学) | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CDK4 |  | 细胞周期蛋白依赖性激酶4(CDK4)抗体试剂(免疫 组织化学法) | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CDX-2 |  | CDX-2抗体试剂(免疫组织化学) | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CEA |  | CEA抗体试剂(免疫组织化学) | 293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CgA |  | Chromogranin抗体试剂(免疫组织化学) | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CK |  | 细胞角蛋白(广谱)抗体试剂(免疫组织化学) | 924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CK19 |  | 细胞角蛋白19抗体试剂(免疫组织化学) | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CK20 |  | 细胞角蛋白20抗体试剂(免疫组织化学) | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CK34βE12 |  | 细胞角蛋白(高分子量)抗体试剂(免疫组织化学) | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CK5/6 |  | 细胞角蛋白5&6抗体试剂(免疫组织化学) | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CK7 |  | 细胞角蛋白7抗体试剂(免疫组织化学) | 448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CK8/18 |  | 细胞角蛋白8&18抗体试剂(免疫组织化学) | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Claudin18.2 |  | 细胞紧密连接蛋白18.2抗体试剂(免疫组织化学) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CMV |  | 巨细胞病毒(CMV)DNA探针(原位杂交法) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | c-MYC |  | c-MYC抗体试剂(免疫组织化学) | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CR |  | Calretinin抗体试剂(免疫组织化学) | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CT |  | Calcitonin降钙素抗体试剂(免疫组织化学) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CyclinD1 |  | 细胞周期蛋白D1抗体试剂(免疫组织化学) | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | D2-40 |  | D2-40抗体试剂(免疫组织化学) | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Desmin |  | Desmin抗体试剂(免疫组织化学) | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | DOG1 |  | DOG1抗体试剂(免疫组织化学) | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | EMA |  | EMA抗体试剂(免疫组织化学) | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ERG |  | ERG抗体试剂(免疫组织化学法) | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | FLI1 |  | FLI-1抗体试剂(免疫组织化学) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Galectin-3 |  | Galectin-3抗体试剂(免疫组织化学) | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Gastrin |  | Gastrin抗体试剂(免疫组织化学) | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | GATA3 |  | GATA3抗体试剂(免疫组织化学) | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | GFAP |  | 胶质纤维酸性蛋白(Glial Fibrillary Acidic Protein,GFAP)抗体试剂(免疫组织化学) | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | GLUT1 |  | GLUT-1抗体试剂(免疫组织化学) | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Glypican-3 |  | Glypican 3抗体试剂(免疫组织化学) | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | H3K27me3 |  | H3K27Me3抗体试剂(免疫组织化学法) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | HBME-1 |  | MC抗体试剂(免疫组织化学) | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Hepatocyte |  | Hepatocyte抗体试剂(免疫组织化学) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | HHV8 |  | 人疱疹病毒8型(HHV-8)抗体试剂(免疫组织化学 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | HMB45 |  | HMB-45抗体试剂(免疫组织化学) | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | HP |  | Helicobacter phlori抗体试剂(免疫组织化学) | 447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | INI-1 |  | INI-1抗体试剂(免疫组织化学法) | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | KAPPA |  | Kappa链抗体试剂(免疫组织化学) | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Ki67 |  | Ki-67抗体试剂(免疫组织化学) | 1362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Lambda |  | Lambda链抗体试剂(免疫组织化学) | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Langerin |  | Langerin抗体试剂(免疫组织化学) | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Lysozyme |  | Lysozyme抗体试剂(免疫组织化学) | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | MDM2 |  | MDM2抗体试剂(免疫组织化学) | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | MelanA |  | MART-1/melan A抗体试剂(免疫组织化学) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | MPO |  | Myeloperoxidase抗体试剂(免疫组织化学) | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | MUC2 |  | MUC2抗体试剂(免疫组织化学) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | MUC4 |  | 4型黏蛋白(MUC-4)抗体试剂(免疫组织化学法) | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | MUC5AC |  | MUC5AC抗体试剂(免疫组织化学) | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | MUC6 |  | MUC6抗体试剂(免疫组织化学) | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | MUM1 |  | MUM1抗体试剂(免疫组织化学) | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | MyoD1 |  | MyoD1抗体试剂(免疫组织化学) | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Myogenin |  | 肌浆蛋白(Myogenin)抗体试剂(免疫组织化学法) | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | NapsinA |  | Napsin A抗体试剂(免疫组织化学) | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | NF |  | Neurofilament抗体试剂(免疫组织化学) | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | NKX2.2 |  | NKX2.2抗体试剂(免疫组织化学法) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | NKX3.1 |  | NKX3.1抗体试剂(免疫组织化学法) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | NSE |  | NSE抗体试剂(免疫组织化学) | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | NUT |  | 睾丸核蛋白(NUT)抗体试剂(免疫组织化学法) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Oct2 |  | Oct2抗体试剂(免疫组织化学) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | P120 |  | p120抗体试剂(免疫组织化学) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | P16 |  | p16抗体试剂(免疫组织化学) | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | p40 |  | p40抗体试剂(免疫组织化学) | 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | P504S |  | AMACR/p504s抗体试剂(免疫组织化学) | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | P53 |  | P53抗体试剂(免疫组织化学) | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | P63 |  | p63抗体试剂(免疫组织化学) | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | PAX5 |  | Pax-5抗体试剂(免疫组织化学) | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | PAX-8 |  | Pax-8抗体试剂(免疫组织化学) | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | PSA |  | PSA抗体试剂(免疫组织化学) | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | PSAP |  | PSAP抗体试剂(免疫组织化学) | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | PTH |  | PTH甲状旁腺素抗体试剂(免疫组织化学) | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | RB |  | Rb Gene Protein抗体试剂(免疫组织化学) | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | RCC |  | Renal Cel¹Carcinoma Marker抗体试剂(免疫组织化学) | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | S100 |  | S100抗体试剂(免疫组织化学) | 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Sall-4 |  | SALL4抗体试剂(免疫组织化学) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | SAMRCA4 | SMARCA4/Brg1抗体试剂(免疫组织化学法) | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | SATB2 | SATB2抗体试剂(免疫组织化学法) | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | SDHB | SDHB抗体试剂(免疫组织化学) | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | SMA | SMA抗体试剂(免疫组织化学) | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | SMAD-4 | DPC4抗体试剂(免疫组织化学法) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | SOX10 | SOX-10抗体试剂(免疫组织化学法) | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | SOX2 | SOX-2抗体试剂(免疫组织化学) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | SSTR-2 | 生长抑素受体2(SSTR 2)抗体试剂(免疫组织化学法) | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | STAT6 | STAT6抗体试剂(免疫组织化学法) | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | Syn | Synaptophysin抗体试剂(免疫组织化学) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | TDT | TdT抗体试剂(免疫组织化学) | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | TFE3 | TFE3抗体试剂(免疫组织化学) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | TG | 甲状腺球蛋白(TG)抗体试剂(免疫组织化学法) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  | TLE1 | TLE1抗体试剂(免疫组织化学) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | TTF-1 | 甲状腺转录因子-1(TTF-1)抗体试剂(免疫组织化 | 458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  | Villin | Villin(微管素)抗体试剂(免疫组织化学) | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | VIMENTIN | Vimentin抗体试剂(免疫组织化学) | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | WT1 | WT1抗体试剂(免疫组织化学) | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | β-catenin | Beta-catenin抗体试剂(免疫组织化学) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | 错配修复蛋白 | PMS2抗体试剂(免疫组织化学) | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | 错配修复蛋白 | MSH6抗体试剂(免疫组织化学) | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | 错配修复蛋白 | MSH2抗体试剂(免疫组织化学) | 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | 错配修复蛋白 | MLH1抗体试剂(免疫组织化学) | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |