阜外华中心血管病医院头灯（摄像头灯）采购项目采购需求

| *一 | 总体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 | 具备 |
| 3 | 仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。 | 具备 |
| 4 | 不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 5 | 数量：4套 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 设备用途：在手术过程外科局部照明用，并自动录像功能 | 具备 |
| 2 | 产品采用LED 光源，光源平均寿命≧50000h | 具备 |
| 3 | 亮度调节≧三档 | 具备 |
| 4 | 照度范围≧6500～25000lux | 具备 |
| 5 | 显色性Ra≧80,色温范围≧5000-6500K | 具备 |
| 6 | 照明光斑直径80±5mm, 光斑均匀明亮，无明显暗影 | 具备 |
| 7 | 电源控制器内置可充式锂电池≧6500mAh | 具备 |
| 8 | 录像分辨率：最大3840*2160(4K)@30fsp, 视频格式：包括不限于MPEG-4AV | 具备 |
| 9 | 存储卡最大可支持≧256GB容量 | 具备 |
| 10 | 大景深免对焦光学系统，或自动对焦，保证工作距离范围内图像始终清晰 | 具备 |
| 11 | 小巧轻盈，长时间佩戴不易疲劳,头戴部分≦125克 | 具备 |
| 12 | 主要配置：头架、摄像头、录像主机、电源控制器、头箍、充电部件等 | 具备 |
| 13 | 提供样机供现场试戴 | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 | 具备 |
| *1 | 保修期：6年 | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作 | 具备 |
| *4 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：接医院相关科室通知后30日历天内； | 具备 |

特别说明：采购需求中带“*”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中其他项为本次采购重要技术性能指标要求。