	河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）

4度冷藏冰箱招标技术参数

	*一
	总体要求
	　

	1
	满足临床科室要求，中标方负责将设备运送到甲方指定地点并完成安装调试工作，凡涉及设备运输、安装、施工、人工等产生的费用均由中标方负责，交钥匙工程
	具备

	2
	投标产品应为知名品牌，先进机型及配置，适用于临床、科研、教学并满足将来发展临床应用领域的需要，提供产品原版手册及产品彩页

进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书、产品授权书。
	具备

	3
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与中心各信息系统无缝对接
	具备

	4
	属于计量设备的，承诺提供计量首检证明
	具备

	5
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备
	具备

	6
	产品配套所需耗材的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证
	具备

	7
	数量：8台
	具备

	二
	技术要求
	

	#1
	有效容积：箱内有效容积≥1000L。
	具备

	2
	门体结构：门体双层钢化玻璃，采用电极式加热防凝露设计；门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门。
	具备

	3
	温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，数码管或液晶屏显示，实时显示箱内温度；控温精度和显示精度均为0.1℃ 。
	具备

	4
	核心组件：采用名牌压缩机及品牌风机，碳氢制冷剂，并提供组件铭牌证明。
	具备

	5
	温度均匀性：采用高性能保温材料，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤3℃。
	具备

	#6
	控温技术：搭配高精度≥3路温度传感器设计。
	具备

	7
	温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度.
	具备

	8
	温度监控：产品配有≥2个测试孔，方便对箱内温度进行监测。
	具备

	9
	柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能.
	具备

	10
	安全系统：多重故障报警，包括蜂鸣报警、灯光闪烁、远程报警、云平台报警等报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开门报警、环温高报警等。
	具备

	11
	数据存储：配数据存储模块，可通过USB接口导出数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性。
	具备

	12
	箱内配置：出厂标配10个搁架和价目条，数量可根据用户需求增加。
	具备

	13
	节能降噪：低噪音，噪音≦45分贝。
	具备

	14
	固定移动：配备4个万向脚轮、2个止动底脚，便于移动
	具备

	15
	断电报警：配备大容量电池，断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时。
	具备

	16
	安全保障：门体带暗锁，安全可保障；
	具备

	17
	数据打印：可选配针式温度记录打印机，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可储存一年；
	具备

	18
	物联通讯：配标准的通讯接口，可实现多台设备组网，随时监控设备运行状态；
	具备

	19
	所投产品提供一级节能标识
	具备

	20
	产品认证：产品具有医疗器械注册证
	具备

	三
	技术及售后服务
	具备

	*1
	保修期：5年 （自验收合格之日起）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	7
	到货时间：合同签订后30日历天
	具备


特别说明：采购需求中带“*”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。

	河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）

负20度冰箱招标技术参数

	*一
	总体要求
	　

	1
	满足临床科室要求，中标方负责将设备运送到甲方指定地点并完成安装调试工作，凡涉及设备运输、安装、施工、人工等产生的费用均由中标方负责，交钥匙工程
	具备

	2
	投标产品应为知名品牌，先进机型及配置，适用于临床、科研、教学并满足将来发展临床应用领域的需要，提供产品原版手册及产品彩页

进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书、产品授权书。
	具备

	3
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与中心各信息系统无缝对接
	具备

	4
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备
	具备

	5
	产品配套所需耗材的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证
	具备

	6
	数量：8台
	具备

	二
	技术要求
	具备

	#1
	温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃；
	具备

	#2
	有效容积≧260L；
	

	3
	微电脑控制，数码管或液晶屏显示箱内温度，显示精度0.1℃；
	具备

	4
	具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警；
	具备

	5
	具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；
	具备

	6
	多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； 
	具备

	7
	具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；
	具备

	8
	宽电压带，适合190~240V电压下使用；
	具备

	9
	采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡；
	具备

	10
	搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度；
	具备

	11
	箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用PS板吸附材质永不生锈，防腐可靠，易于清洁；
	具备

	12
	搭配高精度≥2路温度传感器
	具备

	13
	超厚保温层设计≥85mm，门体可拆卸式密封条设计，顶部双密封设计；
	具备

	14
	门体机械暗锁+锁扣设计，实现多人管理；
	具备

	15
	≥7个独立塑料抽屉，每个抽屉都可以单独拿出来存放物品再放回去；
	具备

	16
	平衡阀设计，轻松开门；
	具备

	17
	脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；
	具备

	18
	优化系统与结构低噪音设计，运行噪音≦35dB；
	具备

	19
	配USB接口或RS485，方便导出数据；
	选配

	20
	产品具有医疗器械注册证；
	具备

	21
	所投产品提供一级节能标识
	具备

	三
	技术及售后服务
	具备

	*1
	保修期：5年 （自验收合格之日起）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	7
	到货时间：合同签订后30日历天
	具备


特别说明：采购需求中带“*”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。

	河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）
超低温冰箱招标技术参数

	*一
	总体要求
	　

	1
	满足临床科室要求，中标方负责将设备运送到甲方指定地点并完成安装调试工作，凡涉及设备运输、安装、施工、人工等产生的费用均由中标方负责，交钥匙工程
	具备

	2
	投标产品应为知名品牌，先进机型及配置，适用于临床、科研、教学并满足将来发展临床应用领域的需要，提供产品原版手册及产品彩页

进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书、产品授权书。
	具备

	3
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与中心各信息系统无缝对接
	具备

	4
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备
	具备

	5
	产品配套所需耗材的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证
	具备

	6
	数量：4 台
	具备

	二
	技术要求
	

	#1
	立式；有效容积≥720L；整机宽度≤1050mm,保障足够放置空间；整机装箱量≥500个冻存盒，整机样本量≥50000份（2ml冻存管）
	具备

	2
	采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；制冷剂用量符合国家安全标准；提供产品铭牌和相关证明材料
	具备

	3
	采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机耦合优化复叠制冷循环，具有级间换热器；提供产品彩页和制冷原理图等相关证明材料
	具备

	#4
	温度控制：微电脑控制，箱内温度-40℃~-86℃可调
	具备

	5
	≥10英寸高性能触摸屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压，灵敏度高，支持戴手套操作。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能
	具备

	6
	安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；具备声光报警方式；多重保护功能（包括开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）
	具备

	7
	双测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度
	具备

	8
	一体式手把门锁设计，双锁结构设计,自带暗锁，可同时使用暗锁及双挂锁；4个内门并带密封条设计，整机≥5层密封
	具备

	9
	使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡（≥80mm），VIP厚度≥25mm
	具备

	10
	搁架可调，方便用户存储物品，配温度记录仪和冻存架、冻存盒等；
	具备

	11
	整机温度均匀性好，箱内每层≥5点测试，整机≥20点测试，温度均匀性≤±3.5℃，提供第三方机构报告
	具备

	12
	空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间≤20分钟（提供证明材料）
	具备

	13
	具有良好的保温性能，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不高于300分钟（提供证明材料）
	具备

	14
	具自动加热门体快速平衡孔设计，二次开门时间小于1分钟，支持短时间内连续多次开门
	具备

	15
	具有医疗器械注册证，证书上产品型号与投标型号完全符合
	具备

	16
	耗电量应≤10 Kw.h/24h；提供证明材料
	具备

	17
	标配物联，能够在手机app上实时的查看箱内温度、设定温度、高低温报警温度、各种报警记录、以及开关门等事件记录；标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电
	具备

	18
	符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心节能证书和环保证书（原件备查，并提供CQC网站截图及网址备查）
	具备

	三
	技术及售后服务
	　

	*1
	保修期：5年 （自验收合格之日起）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	7
	到货时间：合同签订后30日历天
	具备


特别说明：采购需求中带“*”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。
