	河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）
电泳仪及转印系统（WB电泳槽和电泳转膜槽配套设备）招标技术参数

	*一
	总体要求
	　

	1
	满足临床科室要求，中标方负责将设备运送到甲方指定地点并完成安装调试工作，凡涉及设备运输、安装、施工、人工等产生的费用均由中标方负责，交钥匙工程
	具备

	2
	投标产品应为知名品牌，先进机型及配置，适用于临床、科研、教学并满足将来发展临床应用领域的需要，提供产品原版手册及产品彩页

进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书、产品授权书。
	具备

	3
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与中心各信息系统无缝对接
	具备

	4
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备
	具备

	5
	产品配套所需耗材的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证
	具备

	6
	数量：6台
	具备

	二
	技术要求
	

	1
	电泳仪
	具备

	1.1
	输出范围：电压：≧5-250 V；电流：≧0.01-3.0 A；功率≧1-300 W
	具备

	1.2
	输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1分钟到99小时59分钟
	具备

	1.3
	有暂停/继续功能
	具备

	1.4
	有断电后自动恢复功能
	具备

	1.5
	输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳
	具备

	1.6
	可编程方法：一个方法最多三个步骤
	具备

	1.7
	安全性能：空载检测；荷载突变监测；过载短路检测；过压保护
	具备

	1.8
	显示：液晶显示屏
	具备

	2
	蛋白电泳槽
	具备

	2.1
	同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验
	具备

	2.2
	胶面积：8.3x7.3cm±0.3cm ；短玻璃板：10.1x7.3 cm±0.3cm；长玻璃板：10.1x8.2 cm±0.3cm
	具备

	2.3
	玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶；

灌胶系统：同时看到正在灌制的两块凝胶
	具备

	2.4
	上样引导装置：具备，防止泳道的遗漏上样或重复上样
	具备

	2.5
	电泳梳：特殊塑料材质
	具备

	2.6
	电极要求：阴极用涂有铂的钛做成，阳极采用不锈钢
	具备

	2.7
	模块化：可换置转印等模块
	具备

	2.8
	配置清单：电泳槽1个，1.5cm玻璃板5套，灌胶系统2套，上样引导装置1个，1.5cm、15孔电泳梳5把
	具备

	3
	蛋白湿转印槽
	具备

	3.1
	提供微型胶的快速、高质量的印迹转移：可在1小时内转移7.5×10cm的胶不少于2块
	具备

	3.2
	带有冷却装置，可吸收转移过程产生的热量
	

	3.3
	参数设置灵活，可以200V电压转移，也可以30V过夜转移
	

	3.4
	在低压下能获得高效、稳定的转移
	具备

	3.5
	具有超冷却芯和水循环装置，可用于酶(4℃)或高强度转移，可进行24小时的转移
	具备

	3.6
	电极要求：阴极用涂有铂的钛做成，阳极采用不锈钢
	具备

	3.7
	缓冲液体积：450 ml；胶容量：2块小胶
	具备

	3.8
	配置：缓冲液槽和盖子一套，转印芯1个，转印夹2个，海绵垫4块，冷却芯1个
	

	4
	提供详细分项报价（含名称、品牌、型号、产地和单价等信息）
	具备

	5
	提供主要零配件（耗材）报价
	具备

	三
	技术及售后服务
	具备

	*1
	保修期：5年 （自验收合格之日起）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	7
	到货时间：合同签订后30日历天
	具备


特别说明：采购需求中带“*”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。
