	河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）

纯水仪招标技术参数

	*一
	总体要求
	　

	1
	满足临床科室要求，中标方负责将设备运送到甲方指定地点并完成安装调试工作，凡涉及设备运输、安装、施工、人工等产生的费用均由中标方负责，交钥匙工程
	具备

	2
	投标产品应为知名品牌，先进机型及配置，适用于临床、科研、教学并满足将来发展临床应用领域的需要，提供产品原版手册及产品彩页

进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书、产品授权书。
	具备

	3
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与中心各信息系统无缝对接
	具备

	4
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备
	具备

	5
	产品配套所需耗材的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证
	具备

	6
	数量：1套
	具备

	二
	技术要求
	

	1
	整体描述：由城市自来水作进水，连续生产纯水和超纯水的一体化系统。
	具备

	2
	用途：纯水可用于玻璃器皿的最终冲洗，化学/生化试剂配制，微生物培养基配制，水栽法用水等。超纯水可应用于：各种化学分析仪器、生命科学领域实验（如PCR、细胞培养、分子生物学、基因测序等）。
	满足

	3
	纯水产水水质：离子截留率≥ 97%；有机物截流率≥ 99%；流速：≥8 L/h，可24小时不间断产水。
	具备

	4
	产水储存于外置50L智能纯水蓄水箱， 圆锥形可完全排空, 标配空气过滤器、电子溢流器、压力液位传感器。
	具备

	5
	超纯水产水具备多档取水流速，超纯水产水流速最大≧2L/min；
	具备

	6
	超纯水产水水质：
	具备

	6.1
	出水电阻率：≧18.2MΩ.cm @ 25℃； TOC含量：≤5ppb；微生物：≤0.01cfu/ml；
	具备

	6.2
	热源含量:≤0.001Eu/ml；
	具备

	#6.3
	RNases (核糖核酸酶)：≤1 pg/ml；
	具备

	#6.4
	DNases (脱氧核糖核酸酶)：≤5 pg/ml；
	具备

	6.5
	直径大于0.22μm的颗粒物数量：无检出；
	具备

	#6.6
	Proteases(蛋白酶)：≤0.15μg/mL。提供证明文件
	具备

	7
	超纯水纯化柱内含360μm和600μm的混床离子树脂及高级合成活性炭，用于去除水中的离子和痕量有机污染物，能够生产更佳的水质。
	具备

	8
	系统自动识别和记录纯化柱耗材使用及更换记录。安装、更换方便。
	具备

	8
	系统具有生产无菌和无颗粒超纯水的终端精制器，有6种以上终端精制器可供选择配置，系统能自动的终端精制器识别类型和使用状态。
	具备

	9
	取水装置高度能够调节，必须能够适合烧杯、长颈瓶和量筒等常见实验容器的取水，在取水过程中无需用手固定容器。
	具备

	10
	取水装置必须具有定量（0.1L~25L，调节增量为100ml）自动取水功能。
	具备

	11
	反渗透纯化过程带有弃水回流设计，提升纯水系统的水回收率。提供证明材料。
	具备

	12
	系统≧7英寸彩色触摸屏，中文操作界面，并提供三级登录管理系统菜单，包括正常使用、维护、系统管理；实时显示出水关键信息包括水质，系统状态和警告。
	具备

	13
	显示屏可查看系统流路示意图，并于流路图内显示各检测器的动态参数（如压力、温度、电阻率等）以确保机器处于最佳状态。需提供系统流路图界面证明材料。
	具备

	14
	数据管理系统可为最近30天的事件提供图文预览；所有报告均可通过USB端口导出，并且其打开格式适用于所有LIMS（实验室信息管理系统），存档功能支持质量管理系统。系统可以存储至少2年的水质数据。
	具备

	15
	配置清单：纯水超纯水一体机1台，自来水预处理组件一套，50L水箱1个（含空气过滤器），纯化套装1个
	具备

	三
	技术及售后服务
	

	*1
	保修期：5年 （自验收合格之日起）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	7
	到货时间：合同签订后30日历天
	具备


特别说明：采购需求中带“*”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。
