河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）实验室生物安全柜招标技术参数
	*一
	总体要求
	

	1
	满足临床科室要求，中标方负责将设备运送到甲方指定地点并完成安装调试工作，凡涉及设备运输、安装、施工、人工等产生的费用均由中标方负责，交钥匙工程
	具备

	2
	投标产品应为知名品牌，先进机型及配置，适用于临床、科研、教学并满足将来发展临床应用领域的需要，提供产品原版手册及产品彩页

进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书、产品授权书。
	具备

	3
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与中心各信息系统无缝对接
	具备

	4
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备
	具备

	5
	产品配套所需耗材的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证
	具备

	6
	数量：4台
	具备

	二
	技术要求
	

	1
	类型：II级，A2型，单人单面操作
	具备

	2
	气流模式：30%外排，70%循环
	具备

	3
	工作区尺寸：（长x宽x高）1270 × 623 × 670 mm，±20mm
	具备

	4
	外形尺寸：（长x宽x高）1420 x 815 x 1540 mm±20mm
	具备

	5
	产品认证：具有医疗器械注册证
	具备

	6
	平均气流风速：沉降气流：0.30 ±0.025m/s、进气气流：0. 50±0.025 m/s
	具备

	7
	气体交换体积：沉降气流≤822m3/h、进气气流≤555 m3/h
	具备

	8
	高效空气过滤器：两块超高效微皱褶无间隔过滤器，符合IEST-RP-CC034.1, IEST-RP-CC007.1, IEST-RP-CC001.3和EN1822滤器性能标准。对于MPPS具有≥99.999%的截留效率，滤器性能执行标准IEST-RP-CC034和EN1822，易于前部更换
	具备

	9
	预过滤器：配置预过滤器，可捕获大型纸张，有效延长主过滤器的寿命
	具备

	10
	风机系统：离心外转子风机系统。离心式直流变频风机，风机具有自动电压波动补偿和阻力感应补偿功能，过滤器堵塞压力增加300%情况下仍提供安全风速，在190～250V宽电压波动范围内保持恒定风速；
	具备

	11
	控制系统：微电脑控制，LCD液晶显示屏显示运行参数；有一般用户，管理员和工程师三种使用权限
	具备

	12
	控制系统有三种模式可选择，如一般模式、快速启动模式、维护模式等，方便工程师对安全柜进行维护
	具备

	13
	控制系统可自定义风机预过滤循环时间，风机预过滤后操作人员再操作，以保证人员和样品的安全
	具备

	14
	报警系统：提供声光报警；前窗不在安全位置时提供声光报警
	具备

	15
	风速传感器：使用温度补偿型风速传感器，实时数字式监控和显示下降气流和流入气流速度
	具备

	#16
	操作室洁净等级：0.3μm粒径的尘埃粒子最大浓度≤102个/m3；同时0.5μm粒径的尘埃粒子最大浓度≤35个/m3，同时1μm粒径的尘埃粒子最大浓度≤8个/m3；同时5μm粒径的尘埃粒子最大浓度≤0个/m3
	具备

	17
	主体结构：1.5mm镀锌钢板，柜体前部10度角倾斜式设计
	具备

	18
	操作室结构：内腔采用304＃不锈钢，工作腔两侧与后壁为整块不锈钢钢板一次冲压成形，大圆弧角过渡，无焊接，便于清洁。侧壁引流孔设计，有效防止湍流的形成。进气格栅为凸起设计，防止操作中手臂挡住气流造成气流紊乱
	具备

	#19
	抗菌涂层：柜体表面采用抗菌涂层技术，防止细菌滋生，造成交叉污染, 可在24小时内抑制柜体表面99.999%的细菌滋生。提供证明材料。
	具备

	20
	操作台面：采用1.5mm厚304＃不锈钢，一体成型不锈钢浅盘式设计，无焊接或螺丝，不会累积污染物；移动式操作台面可以提升或取出，方便清洁及消毒操作
	具备

	21
	操作前窗：原装进口双层覆膜、厚度≧6mm、防爆、防紫外线钢化玻璃，底部无框设计，采用手拉式上下滑动开启
	具备

	22
	防泄漏：前窗玻璃与操作室侧壁接合处有增强的侧壁引流孔设计，通过气幕保护防止泄漏
	具备

	23
	紫外灯预约功能：自动控制紫外线消毒功能时间（0-99小时），前窗完全关闭自动进入紫外消毒模式；也可预约紫外灯自动开启时间，可指定日期或周末时间开启
	具备

	#24
	紫外灯：标配254nm\30W或双15W消毒紫外灯，易于更换，具有紫外灯寿命显示
	具备

	25
	过滤器寿命显示：实时显示过滤器的寿命，提醒使用者更换滤器的时间
	具备

	26
	光照照度：≧1400 Lux，荧光灯位于非污染区域，工作区明亮，不刺眼，适合长时间操作
	具备

	27
	噪音：噪音≦68dB
	

	28
	配置RS232或USB接口，可与电脑连接并实时传输安全柜数据
	

	29
	搁手架：一体式搁手支架与操作室宽度等宽，高于工作台面，不会阻挡前进气孔，操作更加舒适
	

	30
	电源插座及水气接口：电源插座≧两个预留孔分别位于操作室两侧，四个水气接口预留位分别交错位于操作室两侧
	

	31
	支架：配置可水平调节的带万向脚轮固定高度支架，方便移动
	

	三
	技术及售后服务
	

	*1
	保修期：5年 （自验收合格之日起）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	7
	到货时间：合同签订后30日历天
	具备


特别说明：采购需求中带“*”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。

