河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）实验室细胞培养箱

1、（低氧）细胞培养箱招标技术参数
	*一
	总体要求
	

	1
	满足临床科室要求，中标方负责将设备运送到甲方指定地点并完成安装调试工作，凡涉及设备运输、安装、施工、人工等产生的费用均由中标方负责，交钥匙工程
	具备

	2
	投标产品应为知名品牌，先进机型及配置，适用于临床、科研、教学并满足将来发展临床应用领域的需要，提供产品原版手册及产品彩页进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书、产品授权书。
	具备

	3
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与中心各信息系统无缝对接
	具备

	4
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备
	具备

	5
	产品配套所需耗材的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证
	具备

	6
	数量：1 台
	具备

	二
	技术要求
	

	#1
	工作体积：≥150升
	具备

	2
	可选气密内门和抗菌纯铜内壁
	具备

	3
	标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/10块
	具备

	4
	高效腔体内置风扇助力对流，确保温度、CO2浓度和湿度均一性
	具备

	5
	可升级配备同品牌二氧化碳耐受摇床
	具备

	6
	温度控制范围：高于室温3℃～55℃
	具备

	7
	温度控制精度 （时间）：±0.1℃
	具备

	8
	温度均一性: ±0.5℃
	具备

	9
	温度跟踪报警：有
	具备

	10
	温度显示：触摸屏
	具备

	11
	快速湿度恢复：当开门后自动开启底盘加热系统，恢复湿度
	具备

	12
	二氧化碳控制范围：0～20%
	具备

	13
	二氧化碳控制精度：±0.1%
	具备

	14
	二氧化碳跟踪报警：有
	具备

	15
	二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器
	具备

	16
	二氧化碳探头在线检测箱体内环境二氧化碳浓度
	具备

	17
	用户编程上下限可跟踪报警
	具备

	#18
	氧气浓度控制范围：1-21%
	具备

	#19
	氧气控制精度：≦±0.2%
	具备

	20
	90℃湿热灭菌，可有效地针对常见污染物，包括枯草杆菌、嗜热杆菌、肠球菌、大肠杆菌、假单胞菌、葡萄球菌等。提供证明材料
	具备

	21
	温度探头在位灭菌
	具备

	22
	具有一键式CO2浓度自校准
	具备

	23
	触摸屏，可中文显示、可显示温度、二氧化碳浓度、氧气浓度、可视报警信息、水位提醒
	具备

	24
	操作日志数据记录在，在一次的条件下，可自动记录≧15天全部操作日志
	具备

	25
	触摸屏可设置操作界面自定义密码，设置提醒消毒、维修、更换配件
	具备

	26
	配置:主机 1台，含3扇气密性内小门
	具备

	三
	技术及售后服务
	

	*1
	保修期：5年 （自验收合格之日起）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	7
	到货时间：合同签订后30日历天
	具备


特别说明：采购需求中带“*”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。

2、（常规）细胞培养箱招标技术参数
	*一
	总体要求
	　

	1
	满足临床科室要求，中标方负责将设备运送到甲方指定地点并完成安装调试工作，凡涉及设备运输、安装、施工、人工等产生的费用均由中标方负责，交钥匙工程
	具备

	2
	投标产品应为知名品牌，先进机型及配置，适用于临床、科研、教学并满足将来发展临床应用领域的需要，提供产品原版手册及产品彩页

进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书、产品授权书。
	具备

	3
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与中心各信息系统无缝对接
	具备

	4
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备
	具备

	5
	产品配套所需耗材的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证
	具备

	6
	数量：4台
	具备

	二
	技术要求
	

	1
	电源: 国标交流 220V±10% ，50 Hz±1
	具备

	2
	工作体积：≧180升
	具备

	3
	标配搁板数目/最多可选装搁板数：≧4块/16块
	具备

	4
	温度控制范围：高于室温5℃～50℃
	具备

	5
	温度控制精度：±0.1℃
	具备

	6
	温度均一性: ≦±0.3℃(在37℃下)
	具备

	7
	温度跟踪报警：有
	具备

	8
	加热方式：直热式
	具备

	9
	二氧化碳控制范围：0～20%
	具备

	10
	二氧化碳控制精度：±0.1%
	具备

	11
	二氧化碳跟踪报警：有
	具备

	12
	二氧化碳浓度控制：TC热导传感器
	具备

	13
	模支持一键静音，使声音警报处于无声
	具备

	14
	可选配湿度显示实现低湿度报警
	具备

	15
	高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。
	具备

	16
	显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度。正常运行状态下，设备显示屏幕设备处于正常状态显示标识
	具备

	17
	断电自动启动：有
	具备

	18
	在低压下能获得高效、稳定的转移
	选配

	19
	具具有140℃干热灭菌程序，灭菌周期为12-14小时。
	具备

	三
	技术及售后服务
	

	*1
	保修期：5年 （自验收合格之日起）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	7
	到货时间：合同签订后30日历天
	具备


特别说明：采购需求中带“*”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。
