河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）实验室液氮罐招标技术参数
	*一
	总体要求
	

	1
	满足临床科室要求，中标方负责将设备运送到甲方指定地点并完成安装调试工作，凡涉及设备运输、安装、施工、人工等产生的费用均由中标方负责，交钥匙工程
	具备

	2
	投标产品应为知名品牌，先进机型及配置，适用于临床、科研、教学并满足将来发展临床应用领域的需要，提供产品原版手册及产品彩页

进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书、产品授权书。
	具备

	3
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与中心各信息系统无缝对接
	具备

	4
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备
	具备

	5
	产品配套所需耗材的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证
	具备

	6
	数量：4台
	具备

	二
	技术要求
	

	#1
	液氮容量：≥175L
	具备

	2
	箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料
	具备

	3
	液氮罐瓶颈：≤216mm
	具备

	4
	罐体直径*高度:  67*103cm±5cm
	具备

	5
	冻存架层数：10
	具备

	6
	标配7个冻存架，可容纳1.2/2ml冻存管5670个（按照9*9冻存架计算，如果使用10*10冻存架，最大容量可达7000个）
	具备

	7
	冻存架采用悬挂及隔箱设计，便于样本管理
	具备

	8
	可选配低液位报警器，当液位低于设定高度时，发出声光报警，该报警器具有远程报警接口，可连远程报警设备
	具备

	9
	提供带自锁的轮不锈钢放置架
	具备

	10
	具有安全锁扣设计，充分保证样品安全
	具备

	三
	技术及售后服务
	

	*1
	保修期：5年 （自验收合格之日起）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	7
	到货时间：合同签订后30日历天
	具备


特别说明：采购需求中带“*”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。

2、（常规）细胞培养箱招标技术参数
	*一
	总体要求
	　

	1
	满足临床科室要求，中标方负责将设备运送到甲方指定地点并完成安装调试工作，凡涉及设备运输、安装、施工、人工等产生的费用均由中标方负责，交钥匙工程
	具备

	2
	投标产品应为知名品牌，先进机型及配置，适用于临床、科研、教学并满足将来发展临床应用领域的需要，提供产品原版手册及产品彩页

进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书、产品授权书。
	具备

	3
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与中心各信息系统无缝对接
	具备

	4
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备
	具备

	5
	产品配套所需耗材的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证
	具备

	6
	数量：4台
	具备

	二
	技术要求
	

	1
	电源: 国标交流 220V±10% ，50 Hz±1
	具备

	2
	工作体积：≧180升
	具备

	3
	标配搁板数目/最多可选装搁板数：≧4块/16块
	具备

	4
	温度控制范围：高于室温5℃～50℃
	具备

	5
	温度控制精度：±0.1℃
	具备

	6
	温度均一性: ≦±0.3℃(在37℃下)
	具备

	7
	温度跟踪报警：有
	具备

	8
	加热方式：直热式
	具备

	9
	二氧化碳控制范围：0～20%
	具备

	10
	二氧化碳控制精度：±0.1%
	具备

	11
	二氧化碳跟踪报警：有
	具备

	12
	二氧化碳浓度控制：TC热导传感器
	具备

	13
	模支持一键静音，使声音警报处于无声
	具备

	14
	可选配湿度显示实现低湿度报警
	具备

	15
	高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。
	具备

	16
	显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度。正常运行状态下，设备显示屏幕设备处于正常状态显示标识
	具备

	17
	断电自动启动：有
	具备

	18
	在低压下能获得高效、稳定的转移
	选配

	19
	具具有140℃干热灭菌程序，灭菌周期为12-14小时。
	具备

	三
	技术及售后服务
	

	*1
	保修期：5年 （自验收合格之日起）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	7
	到货时间：合同签订后30日历天
	具备


特别说明：采购需求中带“*”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。
