阜外华中心血管病医院有创呼吸机及转运呼吸机医疗设备采购项目招标技术要求

- 有创呼吸机

| *一 | 总体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 1）投标产品应为知名品牌，产品属于医疗器械的，请投标时提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，包括不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 2）进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书、产品授权书。 3）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 | 具备 |
| 3 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费 | 具备 |
| 4 | 不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 5 | 产品配套所需耗材的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证 | 具备 |
| 6 | 数量： 台 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 适用于对成人，小儿患者进行有创和无创通气 | 具备 |
| *2 | 电动电控呼吸机，提供内置涡轮或空压机，保证空气压力稳定，中央气源出现故障时可继续工作 | 具备 |
| 3 | 彩色液晶屏幕≥10英寸，中文操作界面 | 具备 |
| 4 | 具有网络接口、USB接口、多功能接口；病人数据、报警日志、校准表格等数据可通过U盘导出 | 具备 |
| 5 | 内置可充电锂电池，断电后应支持操作≥90分钟 | 具备 |
| *6 | 具备肺动态图，可显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化 | 具备 |
| 7 | 具备通气模式：容量控制辅助控制通气V-A/C、容量控制同步间歇指令通气V-SIMV、 压力控制辅助控制通气P-A/C、压力控制同步间歇指令通气P-SIMV、持续气道正压/压力支持通气（CPAP/PSV）、压力支持通气-自主/时控（PSV）、压力释放通气APRV、压力调节容量控制-同步间歇指令（PRVC-SIMV）、容量支持通气VS等通气模式； | 具备 |
| #8 | 自适应性支持通气（AMV或ASV或AUTOFLOW等同档次技术）或比例压力支持通气 | 具备 |
| 9 | 自适应通气模式具有参数调节目标指示表盘，更直观进行通气提示。具备实时气源压力电子显示 | 具备 |
| 10 | 潮气量范围：≥20ml-2000ml | 具备 |
| 11 | 呼吸频率：≥1-80次/分钟；吸气压力：≥1—60cmH2O | 具备 |
| 12 | 峰值流速：≥6-180LPM；PEEP：≥0-30cmH2O；窒息通气时间间隔：≥15—30秒 | 具备 |
| 13 | 压力支持水平：≥5-60cmH2O；吸气时间：≥0.1-4.0秒 | 具备 |
| 14 | 具备流量触发或压力触发模式；具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能； | 具备 |
| 15 | 报警功能：分级报警、全中文提示报警信息、中文报警事件记录、气道压力高、低报警、呼出潮气量过高过低报警、呼吸频率过高报警、窒息报警、并可设置各种窒息通气模式及参数确保病人安全 | 具备 |
| 16 | 峰值压力：≥0-80cmH2O。具备高流量氧疗功能 | 具备 |
| 17 | 每分钟呼气量：≥0-50L | 具备 |
| 18 | 监测肺功能参数：包括不限于吸气阻力、静态顺应性、呼气时间常数、压力时间乘积、浅快呼吸指数、P0.1 | 具备 |
| 19 | 具有实时波形监测：包括不限于容量、流速、压力、 安全通气图形；提供趋势图： 呼吸力学参数的趋势图, 1小时/24小时可选择，可同时显示3个趋势图 | 具备 |
| #20 | 屏幕显示监测参数：包括不限于监测输送氧气浓度、吸入潮气量、气道峰压、平台压力、平均气道压力、漏气量、每分钟通气量、自主呼出每分钟通气量、呼出潮气量、吸入潮气量、呼吸频率、呼吸比、肺功能参数监测、气道阻力、呼吸功、时间常数 | 具备 |
| 21 | 具备雾化功能、吸痰支持功能、漏气补偿功能 | 具备 |
| 22 | 动静态顺应性和动静态阻力功能 | 具备 |
| 23 | 动态模拟肺：肺顺应性、气道阻力以实时肺动态图形的方式显示 | 具备 |
| 24 | 具备界面截图与波形录制功能，截屏U盘导出功能 | 具备 |
| 25 | 开机自检全面自检，提供自检报告单 | 具备 |
| 26 | 可拆卸并可消毒呼出流量传感器，要求非耗材 | 具备 |
| 27 | 提供涡轮或空压机、氧电池、流量传感器、过滤器等主要零配件报价 | 具备 |
| 28 | 主要配置要求:主机、涡轮或空压机、费雪派克湿化装置（提供双套水罐）、可重复使用硅胶气道管路（4套）、原装夹板模拟肺和常用消耗材料（如含有过滤器的每台设备随机另配备2套）、无创面罩2套 | 具备 |
| 29 | 设备使用年限≧10年，提供铭牌或手册等证明材料 | 具备 |
| 四 | 技术及售后服务 |  |
| *1 | 保修期：6年 （自验收合格之日起） | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。 | 具备 |
| 4 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。 | 具备 |
| 5 | 生产日期为安装日期的一年以内 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：合同签订后30日历天；紧急情况：接采购人通知48小时到货。 | 具备 |

- 转运呼吸机

| *一 | 总体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 1）投标产品应为知名品牌，产品属于医疗器械的，请投标时提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，包括不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 2）进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书书、产品授权书。 3）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 | 具备 |
| 3 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费 | 具备 |
| 4 | 不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 5 | 产品配套所需耗材的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证 | 具备 |
| 6 | 数量： 3台 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 适用于急救或转运中使用，对成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持 | 具备 |
| 2 | 呼吸机主机重量≤5kg，满足≥4000米海拔和直升机转运要求 | 具备 |
| #3 | 整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源 | 具备 |
| 4 | 内置高性能静音涡轮，峰值流速≥210L/min | 具备 |
| 5 | 配置的电池续航时间1块电池≥4小时，具有关机状态下电量显示功能 | 具备 |
| 6 | 可选配主流CO2监测模块 | 具备 |
| 7 | 支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式 | 具备 |
| 8 | 彩色触摸控制屏≥7英寸，可同时显示波形和监测参数 | 具备 |
| 9 | 具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度 | 具备 |
| 10 | 支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥3000条报警和操作日志记录 | 具备 |
| 11 | 标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C、容量同步间歇指令通气模式V-SIMV、压力控制/辅助通气模式P-A/C、压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式等 | 具备 |
| 12 | 支持通气模式CPAP/PSV、双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等） | 具备 |
| 13 | 配备无创通气模式和氧疗模式，氧疗流量：2—80L/min | 具备 |
| 14 | 具有插管补偿功能，可选择不同孔径的气管插管 | 具备 |
| 15 | 具备呼吸同步技术，自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数 | 具备 |
| 16 | 显示气道阻力、肺顺应性等 | 具备 |
| #17 | 最小潮气量：≦20ml | 具备 |
| 18 | 呼气触发灵敏度：自动或10%～85% | 具备 |
| 19 | 压力触发灵敏度：自动或-20cmH₂O～0.5cmH₂O | 具备 |
| 20 | 监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数 | 具备 |
| 21 | 波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间和CO2—时间波形 | 具备 |
| 22 | 报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等 | 具备 |
| 23 | 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警 | 具备 |
| 24 | 具备WIFI或蓝牙或星闪等无线数据传输功能 | 具备 |
| 25 | 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信 | 具备 |
| 26 | 提供儿童和成人可重复消毒使用硅胶管路各1套 | 具备 |
| 四 | 技术及售后服务 |  |
| *1 | 保修期：6年 （自验收合格之日起） | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。 | 具备 |
| 4 | 设备的生产日期为安装日期一年之内。 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：合同签订后30日历天 | 具备 |