电动手术床技术要求

| 电动手术床参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| *一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足临床科室要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照科室要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告或医疗器械产品技术要求，以及原版使用说明书和公开的彩页。 2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 | 具备 |
| 3 | 投标产品应为最先进机型及配置 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开发，能够与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 数量： 台 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| *1 | 采用精密的电动液压或电动齿轮传送技术,手术床面升降、头脚倾、左右倾、背板升降均可电动调节 | 具备 |
| 2 | 手术床具有良好的透视效果,床面下无任何横杆 | 具备 |
| 3 | 无线手术床遥控器，可设置双向手术体位模式即标准摸式和反向模式（头脚换向），具有背景夜光模式 | 具备 |
| 4 | 手术床底座外壳一体成型,无缝隙无拼接，具有良好的绝缘功能。（提供手术床的完整图片作为证明材料） | 具备 |
| 5 | 手术床垫采用记忆海绵，厚度≥80mm,床垫背后具备疏水孔,可依照病人体温和体形重新自然塑形，有效防止长时间手术病人褥疮形成 | 具备 |
| #6 | 手术床垫材质适用于X射线透视、拍照（提供证明文件） | 具备 |
| 7 | 无线遥控器可进行无线充电，并通过蓝牙模块与手术床连接 | 具备 |
| 8 | 手术床具备防碰撞功能，避免手术台面与异物发生碰撞（提供证明文件） | 具备 |
| 9 | 手术床采用双关节背板结构设计，可电动调节，支持一键腰桥功能，腿板所有关节均带弹性阻尼缸支撑结构 | 具备 |
| 10 | 手术床腿板分体式设计，具备一键外展功能 | 具备 |
| 11 | 手术床配有4个万向脚轮，整体式底罩表面平整，避免腐蚀生锈，方便清洁。 | 具备 |
| #12 | 手术床最大额定承重≥350 Kg （提供证明文件） | 具备 |
| 13 | 支持常见的一键外科手术体位，如平卧、半坐、沙滩椅位、折刀位、归零等 | 具备 |
| #14 | 手术床台面平移最大距离≥300mm（提供证明文件） | 具备 |
| 15 | 床面摆动量测试：纵向摆动量≤4mm，横向摆动量≤3mm，水平侧向摆动量≤6mm（提供证明文件） | 具备 |
| 16 | 床面长度（带头板、延长板）≥2020mm | 具备 |
| 17 | 床面宽度（不含侧边导轨）≥520mm | 具备 |
| #18 | 床面最低高度≤600mm，升降距离≥350mm | 具备 |
| #19 | 手术床前后倾角度≥32º，手术床左右倾斜角度≥20º | 具备 |
| 20 | 手术床的腿板长度≥740mm | 具备 |
| 21 | 当荷载≥350Kg时，纵向倾斜(头脚倾):≥+10º/-10º | 具备 |
| 22 | 手术床配备高性能充电电池，配置电池电量指示灯，电池单次充满电使用时长≥24小时（提供证明文件） | 具备 |
| 23 | 手术床符合EMC电磁兼容标准（提供证明文件） | 具备 |
| 24 | 床面具备电动平移功能 | 具备 |
| 25 | 手术床整机满足IPX4或以上防水要求 | 具备 |
| 26 | 每张手术床标配头板1个、延长板1个、无线遥控器1个、分体式腿架2个、手板2个、肩托2个、腰托2个、麻醉架1个和约束带1条。 | 具备 |
| 27 | 额外配套通用的无线遥控器3个。 | 具备 |
| *28 | 设计使用寿命≥10年 | 具备 |
| #29 | 可与数字一体化手术室供应商系统兼容（提供生产厂家盖章的证明材料） | 具备 |

| 骨科电动手术床招标要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| *一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足临床科室要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照科室要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告或医疗器械产品技术要求，以及原版使用说明书和公开的彩页。 2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 | 具备 |
| 3 | 投标产品应为最先进机型及配置 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开发，能够与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 数量： 台 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| *1 | 采用精密的电动液压或电动齿轮传送技术,手术床面升降、头脚倾、左右倾、背板升降均可电动调节 | 具备 |
| 2 | 手术床具有良好的透视效果,床面下无任何横杆 | 具备 |
| 3 | 无线手术床遥控器，可设置双向手术体位模式即标准摸式和反向模式（头脚换向），具有背景夜光模式 | 具备 |
| 4 | 手术床底座外壳一体成型,无缝隙无拼接，具有良好的绝缘功能。（提供手术床的完整图片作为证明材料） | 具备 |
| 5 | 手术床垫采用记忆海绵，厚度≥80mm,床垫背后具备疏水孔,可依照病人体温和体形重新自然塑形，有效防止长时间手术病人褥疮形成 | 具备 |
| #6 | 手术床垫材质适用于X射线透视、拍照（提供证明文件） | 具备 |
| 7 | 无线遥控器可进行无线充电，并通过蓝牙模块与手术床连接 | 具备 |
| 8 | 手术床具备防碰撞功能，避免手术台面与异物发生碰撞（提供证明文件） | 具备 |
| 9 | 手术床采用双关节背板结构设计，可电动调节，支持一键腰桥功能，腿板所有关节均带弹性阻尼缸支撑结构 | 具备 |
| 10 | 手术床腿板分体式设计，具备一键外展功能 | 具备 |
| 11 | 手术床配有4个万向脚轮，整体式底罩表面平整，避免腐蚀生锈，方便清洁。 | 具备 |
| #12 | 手术床最大额定承重≥350 Kg （提供证明文件） | 具备 |
| 13 | 支持常见的一键外科手术体位，如平卧、半坐、沙滩椅位、折刀位、归零等 | 具备 |
| #14 | 手术床台面平移最大距离≥300mm（提供证明文件） | 具备 |
| 15 | 床面摆动量测试：纵向摆动量≤4mm，横向摆动量≤3mm，水平侧向摆动量≤6mm（提供证明文件） | 具备 |
| 16 | 床面长度（带头板、延长板）≥2020mm | 具备 |
| 17 | 床面宽度（不含侧边导轨）≥520mm | 具备 |
| #18 | 床面最低高度≤600mm，升降距离≥350mm | 具备 |
| #19 | 手术床前后倾角度≥32º，手术床左右倾斜角度≥20º | 具备 |
| 20 | 手术床的腿板长度≥740mm | 具备 |
| 21 | 当荷载≥350Kg时，纵向倾斜(头脚倾):≥+10º/-10º | 具备 |
| 22 | 手术床配备高性能充电电池，配置电池电量指示灯，电池单次充满电使用时长≥24小时（提供证明文件） | 具备 |
| 23 | 手术床符合EMC电磁兼容标准（提供证明文件） | 具备 |
| 24 | 床面具备电动平移功能 | 具备 |
| 25 | 手术床整机满足IPX4或以上防水要求 | 具备 |
| *26 | 设计使用寿命≥10年 | 具备 |
| *27 | 三顶颅脑手术头架 一套，可与主流品牌手术床配套使用 | 具备 |
| 27.1 | 适用于：神经外科开颅手术、立体定向手术、脊柱手术（如俯卧位颈椎术） | 具备 |
| 27.2 | 采用‌三钉式固定‌（一侧两钉、另一侧一钉，呈等腰三角形分布），实现均匀受力与稳固固定‌ | 具备 |
| 27.3 | 钉上常带‌刻度显示‌，可精确控制施加力度‌ | 具备 |
| 27.4 | 连接器多采用‌球型阻尼轴设计‌，支持任意角度微调‌ | 具备 |
| 27.5 | 材质：碳纤维或钛合金或医用不锈钢 | 具备 |
| 28 | 颅骨牵引弓（颅骨牵引器）一套，可与主流品牌手术床配套使用 | 具备 |
| 28.1 | 主要用于‌术前或保守治疗中的颅骨牵引‌，如颈椎骨折、脱位等，通过外力复位并维持位置‌ | 具备 |
| 28.2 | 结构组成：颅骨环‌（金属或碳纤维）固定于颅骨外板（通常用4–6根特制螺钉）、连接杆‌可调节长度、牵引装置（6-8公斤、重量可调） | 具备 |
| 28.3 | 材质：碳纤维或钛合金或医用不锈钢 | 具备 |
| 29 | 标配：基础床面带平移功能，头板、延长板、遥控器、分体式腿板、手板、麻醉架、骨科牵引架、碳纤维板 | 具备 |
| #30 | 可与数字一体化手术室供应商系统兼容（提供生产厂家盖章的证明材料） | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 | 具备 |
| *1 | 保修期：6年（自验收合格之日起） | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。 | 具备 |
| #4 | 设备的生产日期为安装日期12个月内，提供承诺函 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：合同签订后30日历天内。 | 具备 |