无影灯技术要求

| 手术室无影灯参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| *一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足临床科室要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照科室要求提供交钥匙工程。 | 具备 |
| 2 | 1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。无影灯整体为制造厂商原厂产品。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告或医疗器械产品技术要求，以及原版使用说明书和公开的彩页。 2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 3）进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书、产品授权书。 | 具备 |
| 3 | 投标产品应为国际知名品牌，最先进机型及配置，适用于临床、科研、教学并满足将来发展临床应用领域的需要。 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开发，能够与我院各信息系统无缝对接。 | 具备 |
| 5 | 不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备。 | 具备 |
| 6 | 数量： 套 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| *1 | 发光原理：采用全LED灯珠+透镜原理，不得使用传统易老化整体反射反光镜面。 | 具备 |
| #2 | 具有光斑多级调节功能，调节范围≥16-29CM,电动调动光斑。照度不随光斑大小改变而变化。可通过触摸/按键控制面板和中控消毒手柄调节照度、光斑大小和色温。 | 具备 |
| *3 | 每套无影灯包含母灯1个+子灯1个。光照强度：母灯≥155,000Lux；子灯≥140,000Lux | 具备 |
| 4 | 母灯照明深度≥1000mm，子灯照明深度≥1100mm | 具备 |
| #5 | 色温多级可调，调节范围不低于3500-5000Kelvin | 具备 |
| #6 | 色彩还原性CRI (Ra)≥96 | 具备 |
| 7 | 色彩还原性CRI (R9)≥97 | 具备 |
| 8 | 最大照度时灯头功率输出≤65W | 具备 |
| 9 | 亮度调节范围≥30%-100% | 具备 |
| 10 | 在最大亮度时，光源特性不变情况下，灯头寿命≥60000h | 具备 |
| #11 | 关节臂数量≥6轴，可360度转动，稳定性好，定位准确，提供关节臂及转动角度立面示意图 | 具备 |
| #12 | 可与数字一体化手术室供应商系统兼容（提供生产厂家盖章的证明材料） | 具备 |
| 13 | 灯盘设计便于净化空气通过，提供无影灯层流效果测试报告 | 具备 |
| #14 | 具有双灯同步控制技术（提供证明材料） | 具备 |
| 15 | 每灯头配置可134℃高温高压消毒手柄2个 | 具备 |
| 16 | 提供无影灯抗地震测试证书 | 具备 |
| #17 | 每个手术间配备显示器悬吊关节臂2套（可单独调节，可悬挂显示器尺寸≥31英寸）及旁置摄像万向关节臂1套，关节臂可六项拉动 | 具备 |
| 18 | 其中3个复合手术间，每个手术间需另外配备子灯1个。 | 具备 |
| *19 | 其中3个复合手术间配套无影灯臂长需满足术中DSA和术中CT安装要求，双臂活动最大半径≥2400mm（提供证明材料），具体以场地需求为准。 | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 | 具备 |
| *1 | 保修期：6年（自验收合格之日起） | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。 | 具备 |
| #4 | 设备的生产日期为安装日期12个月内，提供承诺函 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：合同签订后30日历天内。 | 具备 |