附件2：采购需求

采购需求

*一、总体要求

1、满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程

2、（1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。

（2）进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书书、产品授权书。

（3）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。

3、不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备

4、产品配套所需耗材或主要消耗部件的品牌、规格型号及单价，提供注册证或备案凭证。

5、数量：1套

二、技术要求

1、设备用途：适用于神经外科开颅手术等

2、主机 ≧5英寸液晶屏幕显示，可根据经验和刀具设定相应工作参数

3、故障自诊断和自保护技术，最大程度的确保正常使用和手术安全；

4、主机配有蠕动泵功能

5、脚踏开关具备≧IPX5防水等级，有防滑、防侧翻的功能

6、线缆长≥3m，无级调速，可进行功能切换

#7、微电机输出功率≥100W，转速≥40000r/min

8、设备冷却方式：自动风冷功能，温升小，工作噪音≦65dB

9、颅骨钻手柄

9.1轻质合金材料制造，可高温高压消毒；带手把，握持舒适

9.2转速范围：≥0-1500r/min，低噪音、低振动

10、颅骨钻头

10.1机械式钻穿即停功能，确保操作安全

10.2多种规格钻头可选，方便手术

10.3提供原厂一次性无菌包装颅骨钻头20个，可选规格

11、颅骨铣手柄

11.1最小铣切≤6mm，铣切骨板顺畅安全。铣手柄配置可旋转护靴或固定护靴

11.2脑膜护鞘设计，可360°自由旋转

12、铣刀

12.1密封设计，防止体液进入铣手机内部，增强耐用性

12.2直刃设计，锋利耐用

12.3提供原厂一次性无菌包装铣刀20个

13、磨钻手柄

13.1执笔式、防滑结构设计

13.2最高转速≧60000r/min，可正反转，低发热、低噪音

13.3磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，防止任意旋转，适合精细手术操作

14、磨钻头

14.1钨钢材质，抗弯抗扭，锋利耐用；圆跳动0.01mm，高速转动下径向跳动量≦0.01mm

14.2金刚砂球形磨钻头、钨钢球形磨钻头多种规格尺寸可选配

14.3提供原厂一次性无菌包装磨钻头,10个，规格采购人可选择

15、微电机、颅骨钻手柄、颅骨铣手柄、颅骨钻头、铣刀均满足高温高压消毒

16、提供一次性无菌包装颅骨钻头、铣刀、磨钻头的品牌、价格

三、技术及售后服务

*1、保修期：5年（验收合格之日起）

2、中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训

3、维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作

4、生产日期为安装日期12个月内。

5、一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式

6、提供专业维修工具1套

7、到货时间：接医院相关科室通知后30日历天内