附件2：采购需求

采购需求

*一、总体要求

1、满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程

2、（1）投标产品应为知名品牌，产品属于医疗器械的，请投标时提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，包括不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。

（2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。

3、仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费

4、不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备

5、产品配套所需耗材的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证

6、数量：14台

二、技术要求

1、体积小巧，方便移动，节省病房空间

2、制冷方式：进口全无氟压缩机制冷系统，功耗低，降温迅速，为患者抢救赢得宝贵时间

3、全电脑自动控制，控温精确，运行数据随时查询

#4、具备降温和升温双重功能

#5、双路输出，毯帽可同时使用，也可分开独立使用

6、语音和声光智能报警功能：系统故障报警，水温超温报警，传感器脱落报落报警，缺水报警等

7、液晶大屏幕显示，全中文菜单操作，清晰直观

8、软冰帽、冰毯采用TPU(热塑性聚氨酯）材料，具有耐低温及耐臭氧性能；表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗

9、毯、帽温度范围：≥4-40℃

10、体温控温范围：≥26-40℃

11、水温范围（升降温）：≥4-40℃

12、最大降温速度：≥2.3℃/分

13、具备断电保护功能，断电时再通电开机后，仪器自动运行断电前的程序

14、噪音≤55db

15、主要组成包括：主机、软冰帽、冰毯

16、设备使用年限≥8年，提供铭牌或手册等证明材料

三、技术及售后服务

*1、保修期：6年 （自验收合格之日起）

- 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训

- 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。

- 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。

- 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。

- 提供专业维修工具1套

- 到货时间：合同签订后30日历天；紧急采购：接到采购人通知24小时内到货