附件2：采购需求

采购需求

*一、总体要求

1、满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程

2、（1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。

（2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。

3、仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费

4、不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备

5、请提供所投产品主要配件的名称、品牌、规格型号及单价

6、数量：据实结算

7、服务期：2年

二、技术要求

1、屏幕尺寸≥3.5英寸，触摸屏操作，方便快捷

2、输液速度：≥0.1-1100ml/h，可调，自动和手动快进可选，输液精度≦±5%

3、输液模式≥8种可选：速度模式、时间模式、体重模式等

4、KVO速度≥0.1-5ml/h可调

5、单个气泡监测和累积气泡监测，气泡等级多级可调

6、具有放大显示输注速度功能，最多可放大三级

7、阻塞级别：80mmHg～900mmHg，≥10级可选择，动态显示管路的压力状态

8、支持上下或前后端阻塞报警

9、泵门：开泵门按键或拨拉杆式

10、内置锂电池，在25ml/h速度状态下，可实现工作时间最长≥12小时

11、与配套输液器配合使用，最多可以选用≥14个主流厂家生产的一次性输液器

12、可联网输注中央监护系统，实现远程集中监护，并且每个科室可显示床位的输注信息

13、报警提示：超时、输液器未校准提示、管路阻塞、管路气泡、泵门未关闭、输液完毕、KVO完毕、点滴传感器异常、网电中断、电池欠压、电池电量耗尽、速度超限、系统出错等

14、使用年限≥8年

三、技术及售后服务

*1、保修期：6年

2、中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训

3、维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。

4、国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。

5、一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。

6、提供专业维修工具1套

*7、到货时间：合同签订后30日历天；紧急采购：接到采购人通知24小时内到货