附件2：采购需求

采购需求

*一、总体要求

1、满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程，中标厂家按照医院要求安装到位(凡涉及安装及材料问题，标书上明确说明)。

2、（1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。

（2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。

（3）进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书书、产品授权书。

3、仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。

4、不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备。

5、产品配套所需耗材的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证。

6、数量：2台。

二、技术要求

1、用途：通过输出流量和浓度可控的NO气体，供临床医师采用NO吸入疗法对肺动脉高压和急性肺损伤所致的呼吸衰竭进行治疗

2、适用于新生儿和成人持续肺动脉高压、急性窘迫综合症（ARDS）、先心病合并肺动脉高压（CHD+PH）、海水型呼吸窘迫综合症（SW-RDS）、高原肺水肿（HAPE）、慢性阻塞性肺疾病（COPD）、非典型性肺炎（SARS）、吸入性肺损伤等疾病

3、能够与各品牌呼吸机配套使用，具备配气和监测功能，根据参数设定值来控制NO标气的输出流量，NO标气与呼吸机治疗气在气体混和装置中充分混和，组成含一定浓度一氧化氮的治疗气供给病人治疗

4、监测部分：采用传感器监测混和后治疗气中的NO和NO2浓度，一旦浓度超过一定的浓度限值，治疗仪自动关闭NO气体的输出并报警，而呼吸机照旧正常工作，保证治疗过程的安全

5、治疗气中一氧化氮浓度控制：治疗气中一氧化氮浓度控制与对应呼吸机参数值和NO标气浓度相关。最大可以配出的NO浓度为99.9ppm

6、NO标气输出流量控制：0~950mL/min连续可调，准确度≤±5%

7、监测范围：一氧化氮0ppm~100ppm;二氧化氮0ppm~10ppm

8、监测准确度≤±5%

9、监测报警点：NO：80ppm,NO2：5ppm

10、液晶显示器：≧6英寸

11、显示分辨率：浓度监测0.1ppm；流量监测 1mL/min

12、气泵抽气量：≧250mL/min

#13、使用瓶装NO供气，非专用耗材或消耗性部件产生NO气

14、提供可重复消毒的连接管路3套

15、提供主要零配件及耗材价格

三、技术及售后服务

*1、保修期：5年 （自验收合格之日起）

- 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训

- 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。

- 生产日期为安装日期12个月内。

- 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。

- 提供专业维修工具1套

- 到货时间：合同签订后30日历天。