附件2：采购需求

采购需求

*一、总体要求

1、满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程

2、（1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。

（2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。

3、仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与科室现有的运动平板GE Cardiosoft、GE CASE系统进行数据对接。

4、不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备

5、数量：2台

二、技术要求

1、能够与主流的压力测试系统进行数据对接，具备实时上传血压及心率数据至外部压力测试系统功能，具备接受外部压力系统血压测试指令功能；

2、运动状态下血压测量方法：柯氏音听诊法检测R波；静息状态下血压测量方法：示波法测量，使用气动压力；

3、血压测量范围，在运动状态下：收缩压：40-270mmHg，舒张压：20-160mmHg；在静息状态下：收缩压：40-260mmHg，舒张压：20-160mmHg；

4、即可采用外部压力系统的心电图系统信息作为血压触发信号；又可采用内部的ECG信息作为血压触发信号，独立使用；

5、血压采样间隔：来自集成压力心电图系统所设置的采样间隔；

6、具备手动设置1-20分钟血压采样间隔功能；

7、脉率测量范围：40-200BP；袖带压力≥37Kpa或280mmHg时，具备快速排气功能；

8、5寸以上彩色液晶大屏显示，可支持中英文操作界面切换，可通过USB端口对监护仪系统固件进行升级，

9、设备具备储存≥50条历史测试记录，并能通过USB端口下载测试数据；监护仪能实时显示数据和波形

10、充气时间：血压袖带充气时间≤15s；可针对血压超出阈值范围设置告警音提示。

11、配置：每台机器各配置主机1套、袖带4套（规格可选）、导联线4套

三、技术及售后服务

*1、保修期：5年（验收合格之日起）

2、中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训

3、维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作

4、生产日期为安装日期6个月内。

5、一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式

6、提供专业维修工具1套

7、到货时间：接医院相关科室通知后30日历天内