附件2：采购需求

采购需求

*一、总体要求

1、满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程

2、（1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。

（2）进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书书、产品授权书。

（3）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。

3、仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费

4、不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备

5、请提供所投产品主要配件的名称、品牌、规格型号及单价

6、数量：据实结算

7、服务期：2年

二、技术要求

*1、适用于成人、小儿、新生儿的生理指标监测

2、满足救护车转运标准，坚固耐用，抗≥1.2米跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境

3、≥5英寸彩色触摸显示屏，整机无风扇设计，小巧便携

4、内置锂电池供电，支持≥4小时的持续监测。提供充电器，具有快充功能

5、内置DC电源接口，支持车载充电

*6、标配3/5导心电、呼吸、血氧、无创血压和通道体温

7、心率测量范围：成人≥15 – 300 bpm，小儿/新生儿≥15 - 350 bpm

8、波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选

9、滤波模式提供诊断模式，监护模式，ST模式等

10、具有多导同步心电监护算法，能够良好抗干扰

11、提供≥20种心律失常事件的分析

12、提供ST段分析，具有QT/QTc测量功能

13、可显示弱灌注指数（PI）

14、提供手动、自动间隔、连续、序列等种无创血压测量模式

15、具备≥48小时全息波形回顾，≥100小时趋势数据回顾

16、主要配置：主机、成人和小儿袖带各1个、可充电锂电池、指甲式或指套式血氧、心电导联线等

17、产品使用年限≥10年，提供证明材料

三、技术及售后服务

*1、保修期：6年

2、中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训

3、维修保障：提供中文说明书、操作手册、维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。

4、国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。

5、一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。

6、提供专业维修工具1套

*7、到货时间：合同签订后30日历天；紧急采购：接到采购人通知24小时内到货