| 阜外华中心血管病医院 数字切片扫描与应用系统招标技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ★一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 2）进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书书、产品授权书。 3）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 | 具备 |
| 3 | 仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费 | 具备 |
| 4 | 不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 5 | 本项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整，含数字切片扫描仪应用与管理系统（切片管理系统和切片质控系统）。 | 具备 |
| 6 | 数量：1套 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 适用于临床样本（玻片）的显微图像进行观察、筛选、标记及分析 | 具备 |
| #2 | 一体化数字切片图像扫描系统，自动化处理 | 具备 |
| #3 | 装载处理切片量≥400片 | 具备 |
| 4 | 兼容切片规格：包括不限于25x75mm | 具备 |
| 5 | 扫描模式：线性扫描/面阵扫描，确保高速度、高品质的扫描成像 | 具备 |
| 6 | 扫描相机要求： 像素≥2500万 | 具备 |
| #7 | 物镜：包含1个20X物镜和1个40X物镜，支持物镜电动转换，支持≥3物镜 | 具备 |
| 7.1 | 20X物镜数值孔径≥0.80NA | 具备 |
| 7.2 | 40X物镜数值孔径≥0.95NA | 具备 |
| #8 | 扫描速度：15*15mm范围标准，20倍扫描≤18s，40倍扫描≤45s | 具备 |
| #9 | 装载方式：染色架直接加载，支持直接加载20片和30片的标准染色架，适配樱花、徕卡等主流品牌，7*24小时不间断扫描。（提供证明材料） | 具备 |
| #10 | 扫描分辨率： 20倍率下图像分辨率≤0.25um/pixel，40倍率下图像分辨率≤0.12um/pixel | 具备 |
| 11 | 光源：采用高速频闪光源，而非普通的常亮LED光源，保证在高速扫描时提供足够的光通量，同时避免样本褪色和熔化。 | 具备 |
| 12 | 对焦重复定位精度≦10nm | 具备 |
| 13 | 图像超分辨去模糊功能 | 具备 |
| 14 | 支持识别切片标签：打印体数字，条码，二维码；自动识别组织区域，同时也可人工设定或修改扫描区域 | 具备 |
| 15 | 自动预设焦点，也可人工添加或减少焦点；可实现扫片过程中实时显示扫描动态和浏览数字切片 | 具备 |
| 16 | 为保证扫描数据稳定可靠，数字切片必须为单一文件，不接受多文件组成文件包形式 | 具备 |
| #17 | 支持此设备荧光模块升级，最少支持8色以上荧光。 | 具备 |
| #18 | 切片管理系统 | 具备 |
| 18.1 | 支持创建多层级切片目录(大于等5层级）方便根据不同器官、病种、亚型等管理切片（提供软件展示截图） | 具备 |
| 18.2 | 所有切片会在模块显示，亚专科分类根据系统设置的病理库自动生成； | 具备 |
| 18.3 | 病理库切片可根据科室病理号配置规则自动入库、自动分配给不同亚专科医师，也支持手动编码及修改 | 具备 |
| 18.4 | 可自动识别切片病理号，即根据切片标签，自动识别 | 具备 |
| #19 | 切片质控系统 | 具备 |
| 19.1 | 系统支持与数字病理切片扫描仪对接，对褶皱、刀痕、气泡等不合格的切片做出提示，进行打分（提供厂家承诺函并加盖公章） | 具备 |
| 19.2 | 质控打分评价可列出切片问题的类型、占比、面积，自动统计数据及质控结果 | 具备 |
| #20 | 设备支持扫描后数字切片的云平台服务，云平台服务支持：1通过手机号自行注册账号，并通过手机号输入密码或验证码登录，2.微信号扫码登录账号，实现数字病理切片及其他数据上传 | 具备 |
| #21 | 支持以网页链接和微信二维码等方式分享数字切片，分享时可选择链接的有效日期、是否永久分享、是否需要提取码等， | 具备 |
| 22 | 图片压缩：支持扫描直接输出CSP、SVS等格式文件，无需另外转换 | 具备 |
| 23 | 搭配工作站要求：CPU≥英特尔酷睿 i7处理器；硬盘：≥512Gb(固态）+4TB（机械）；内存≥64G；显示器≥30英寸。 | 具备 |
| 三 | 主要组成/配置 |  |
|  | 包括不限于自动送片模块、数字病理切片扫描仪、图像采集管理系统、 | 具备 |
| 四 | 技术及售后服务 | 具备 |
| ★1 | 保修期：6年 | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作 | 具备 |
| 4 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |