附件2：采购需求

阜外华中心血管病医院术中神经监护仪及配套耗材采购项目采购需求

| *一 | 总体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 | 具备 |
| 3 | 仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。 | 具备 |
| 4 | 不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 5 | 产品配套所需耗材的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证 | 具备 |
| 6 | 数量：1套 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 设备用途：用于甲状腺手术中识别、定位及监测迷走神经与喉返神经，显示波形 | 具备 |
| 2 | 触摸屏：≧13英寸高清彩色触摸屏，支持医用手套下触摸操作，操作简洁 | 具备 |
| 3 | 连接状态界面：用户开机后直接进入连接状态指南界面，以直观的图片形式清晰指示连接方法 | 具备 |
| 4 | 多语言界面：支持中文界面 | 具备 |
| 5 | 曲线自适应功能：自动调节肌电信号波形曲线幅度使得屏幕显示出完整波形 | 具备 |
| 6 | 通道启停功能：≧两通道，可自主选择通道的开启或关闭 | 具备 |
| 7 | 音频输出：具备多种提示音，包括开机提示音、事件提示音、刺激提示音等 | 具备 |
| 8 | 阈值调节功能：具备阈值调节的功能，范围≧0-3000uV | 具备 |
| 9 | 事件捕获功能：当信号幅值高于设定的阈值时，可以将采集到的肌电信号波形和幅值显示在屏幕上，便于观察分析 | 具备 |
| 10 | 刺激电流快速设置功能：具有快速设置刺激电流功能，至少低、中、高三个档位设置刺激电流 | 具备 |
| 11 | 实时电流显示：实时显示当前输出的刺激电流大小 | 具备 |
| 12 | 电极阻抗匹配机制：自动进行阻抗匹配，通过颜色和符号明确是否连接成功 | 具备 |
| 13 | 扫描延迟功能：具备可设置的扫描延迟功能，扫描参数可设置为10-100 | 具备 |
| 14 | 一体化设计，体积小巧便于携带 | 具备 |
| 15 | 具备外接USB端口，可升级系统或保存资料 | 具备 |
| 16 | 信号采集部分： | 具备 |
| 16.1 | 测量范围：≥5-10000µV；带宽：≥15Hz-1.85KHz | 具备 |
| 16.2 | 共模抑制比：≥80dB；输入阻抗：≥10MΩ | 具备 |
| 16.3 | 噪声水平：≦5µVpp | 具备 |
| 17 | 刺激输出部分 | 具备 |
| 17.1 | 刺激方式：恒流；负载范围：≥0-10KΩ | 具备 |
| 17.2 | 刺激电流大小：≥0-30mA，可按键调节或旋钮调节 | 具备 |
| 17.3 | 刺激频率：1-10Hz，可调节；刺激脉冲宽度：包括50µs、100µs、150µs、200µs、250µs，可调 | 具备 |
| 18 | 独立抗干扰屏蔽器：增强了抗干扰能力 | 具备 |
| 19 | 专用耗材刺激电极：一次性使用刺激电极具有注册证 | 具备 |
| 20 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 21 | 基本配置：术中神经监护仪、患者界面盒、患者模拟器、静音检测盒等 | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 | 具备 |
| *1 | 保修期：5年 | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作 | 具备 |
| *4 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：接医院相关科室通知后30日历天内 | 具备 |