附件2：阜外华中心血管病医院电动手术床采购项目采购需求

| *一 | 总体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | - 提供产品的使用说明书或公开的彩页等。 - 进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书书、产品授权书。 | 具备 |
| 3 | 仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费 | 具备 |
| 4 | 不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整 | 具备 |
| 6 | 数量：3台 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| #1 | 适合介入中心手术，配合C型臂X线机和三维电生理标测系统等设备使用。 | 具备 |
| 2 | 采用电动推杆驱动，手术台具有台面升/降、前/后倾斜、左/右倾斜、纵向平移、横向平移功能。 | 具备 |
| 3 | 床垫：采用特殊泡沫海绵芯制成，可依照病人体温和体形重新自然塑形，避免病人点受力，有效防止长时间手术病人褥疮形成。接缝采用热合工艺，密封性能好。具有 X 光可透，导静电，不漏液体,模块式，可拆卸等特性。厚度≥40mm。 | 具备 |
| #4 | 台面板采用碳纤维材质制成，满足 3D 导航系统 360 º的 X 光拍射需求。床板为平面设计 | 具备 |
| 5 | 底座阶梯型设计，四周无凸出物，利于术者行动，让身体自然垂直手术，减少术者疲劳。底盘高度≤135mm，可以完全配合C型臂等使用。 | 具备 |
| #6 | 配备4个脚轮，2个万向外露大脚轮，2个隐藏在底座下方脚轮设计。脚轮具备整体锁定及万向锁定2种锁定方式，采用中控机械脚轮刹车系统，脚轮直径≥100mm 。 | 具备 |
| 7 | 台面控制台可以操控手术台做上下升降、前后倾斜、左右倾斜、纵向平移、横向平移、开关机。 | 具备 |
| 8 | 床面板长度≥2300mm | 具备 |
| 9 | 床面板宽度大≥530m | 具备 |
| 10 | 升降高度≥780mm-1080mm，升降行程300mm | 具备 |
| 11 | 前/后倾斜≥18° | 具备 |
| 12 | 左/右倾斜≥18° | 具备 |
| 13 | 台面纵向平移（向腿部）≥600mm，横向平移≥200mm | 具备 |
| 14 | 台面板平面透视长度 ≥1760mm | 具备 |
| 15 | 面板无金属环扫透视范围≥1150mm | 具备 |
| 16 | - 手术台承重≥350kg | 具备 |
| 17 | - 配置清单：床体、床面板、床垫、台面可移动控制器 、绑带，手臂板 2件、移动边轨 2件 | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 |  |
| *1 | 保修期：6年 | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作 | 具备 |
| 4 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |