附件2：阜外华中心血管病医院光学相干影像系统（OCT）采购项目采购需求

| *一 | 总体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 2）进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书书、产品授权书。 3）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 | 具备 |
| 3 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院信息系统接口费 | 具备 |
| 4 | 不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 5 | 产品配套所需一次性使用血管内成像导管等耗材的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证 | 具备 |
| 6 | 数量： 1套 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| （一） | 设备用途：心血管光学相干影像系统与一次性使用血管内成像导管配合使用，用于冠状动脉的成像，适用于可进行腔内介入治疗的患者 |  |
| （二） | 硬件要求 |  |
| 1 | 医用液晶显示器两个，尺寸≥22英寸 | 具备 |
| 2 | 系统主机：CPU Core（TM）i7及以上，内存≥16GB，硬盘内存≥2TB | 具备 |
| 3 | 扫描激光终端输出功率：最大输出功率≥18mW | 具备 |
| 4 | 扫描激光波长：1300nm±30nm | 具备 |
| 5 | 扫频激光光源带宽：130nm±50nm | 具备 |
| 6 | A扫描速率：≥90kHz | 具备 |
| 7 | 可见激光终端输出功率：最大功率不低于200μW | 具备 |
| 8 | 可见激光波长：650nm±20nm | 具备 |
| 9 | A扫描范围：≥16mm | 具备 |
| 10 | 轴向分辨率：≤15μm（组织中） | 具备 |
| 11 | 主机光学灵敏度：最低实现光灵敏度≥100dB | 具备 |
| 12 | 成像速度：≥ 200帧/秒 | 具备 |
| 13 | 回撤方式：三种触发方式可选自动和手动及脚踏 | 具备 |
| 14 | 回撤长度≥80mm,回撤速度：包括20mm/s, 40 mm/s | 具备 |
| 15 | 成像测量精度：成像直径测量允差≤7%，管腔面积测量精度允差≤7% | 具备 |
| 16 | 视野范围：在冲洗介质中具备≥5档可调整视野范围 | 具备 |
| （三） | 功能要求 |  |
| 1 | 回拉保护：具备安全保护设置，最长20秒扫描时间限制，旋转驱动马达停止后光源自动关闭设置等 | 具备 |
| 2 | 支持冲洗介质种类：包含但不限于造影剂、低分子右旋糖苷、生理盐水冲洗介质 | 具备 |
| 3 | 自动识别管腔：系统允许在横断面图像、长轴图像进行不同类型测量，实现二维图像的长度、角度和面积测量；系统可自动识别管腔轮廓，直观呈现病变位置与狭窄程度并自动给出最小管腔面积 | 具备 |
| 4 | 支架评估功能：系统可自动识别支架（包含金属支架或生物可吸收支架），并可在横断面图像、长轴图像、三维图像中显示。具有支架评估功能，可自动定量计算支架膨胀指数和支架贴壁指数 | 具备 |
| 5 | 校准功能：系统具备自动和手动两种校准模式 | 具备 |
| 6 | PCI前后回拉图像融合对比功能：具备智能化的回撤对比功能，可将选定的两次回撤图像（包括横截面及长轴视图）进行同屏对比，可以评估展示治疗效果 | 具备 |
| 7 | 实现超过100mmOCT回拉成像距离有效分析，方便临床对100mm以上超长病变进行手术策略制定 | 具备 |
| 8 | 实现定量评估斑块性质，包含但不限于以0-1000的数字等方式量化评估斑块性质 | 具备 |
| 9 | 智能钙化评估：系统可自动识别钙化斑块并描绘斑块轮廓，计算钙化角度、厚度、体积 | 具备 |
| 10 | 同屏显示OCT、造影和血流分数功能，可提供整段回拉成像血流分数及当前横断面位置的血流分数数值，无需额外增加费用使用压力导丝/导管及血管扩张药物完成冠脉功能学评估 | 具备 |
| 11 | 可实现搭载智能手术辅助决策系统，回拉成像后，可自动给出关键指标，结合指南/专家共识给出手术策略 | 具备 |
| 12 | OCT报告支持无线传输及打印，便于术者制作OCT检查报告 | 具备 |
| 13 | 数据输出：系统支持截图功能，支持对横截面图像和图像界面进行截图保存。系统支持数据导出，支持原始数据、DICOM模式和标准模式（视频及图像），可支持导出至USB、磁盘及DVD刻录 | 具备 |
| （四） | 主要配置：包括医用显示器 2 台、PIU 模块 1 个、工控机模块 1 个、光引擎模块 1 个、冠状动脉OCT定量血流分数计算系统软硬件 1套 | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 | 具备 |
| *1 | 保修期：6年（验收合格之日起） | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作 | 具备 |
| 4 | 生产日期为安装日期12个月内。 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |