阜外华中心血管病医院数字化手术室影音系统采购项目技术参数

- 总体要求

二期病房楼外科手术室手术间14间和介入手术室手术间4间，规划建设数字化手术室影音系统，包含外科手术室高配手术间4间、标配手术间10、介入手术室高配手术间2间、标配手术间2间。

- 技术要求

- 、数字化手术室

1.数字化影音操作显示器，数量：18台

- 1、屏幕尺寸≥23英寸，分辨率≥1920*1080。

- 2、整体嵌入墙体安装，表面全玻璃面板，玻璃采用防眩、防指纹处理，四周配备金属防撞边条；安装完成后，与墙面齐平，无明显凸起。

- 3、支持一键开关功能，无需多键启动；前面板提供接口包括USB接口。

- 4、可触控操作，触控响应时间不超过25ms；触控类型：电容；支持不低于 10 点触控。

- 5、具备嵌墙后前面板快速维修功能，可快速开启前面板维护更换内部设备和屏幕组件。

- 6、具备工控主机。i5以上处理器，CPU为主频不低于1.5GHz； 内存不低于16GB，固态硬盘不低于512GB。

- 7、系统应具备音频信号接入、处理、混音、路由及输出能力，支持手术间、示教室、会议室等区域音频信号的采集、扩声、录制及远程转播需求。音频接入能力应满足不少于16路输入、不少于8路输出，支持平衡音频接口或等效专业音频接口；系统应支持功放扩声输出，功率配置应满足现场扬声器及空间扩声需求，功放输出功率不低于150W×2。

- 8、系统应支持背景音乐、提示音、会议音频等音频播放功能，支持本地音频输入、网络音频或无线音频接入等方式，便于在示教、会议、培训及日常使用场景中进行音频播放与扩声。无线音频接入可支持蓝牙5.0或同等及以上技术标准。

- 9、动态医疗视频处理：

- #9.1其中12台为：满足手术间多路医疗视频信号的接入、输出、处理等管理要求，支持接入手术间常用视频信号源，包括但不限于旁置摄像机、术野摄像机、全景摄像机、监护仪、腔镜等。设备应支持将各类视频信号按需输出至示教室、会议室、手术间等显示终端或业务终端，满足院内教学示教、学术会议、远程会诊、手术观摩及管理调阅等应用需求。系统应具备良好的兼容性与扩展性，支持后续新增视频信号源和显示终端的接入，具备输入、输出信号路数扩展能力，满足医院后期建设和业务发展的需要。具备不少于8个视频信号源接入能力，具备不少于8个视频信号输出服务能力，相关输入、输出路数应以实际需要同时接入和需要同时输出的音视频信号数量为准。（投标人须详细列明具体实现方式，并提供技术白皮书或第三方检测报告等证明材料）

- #9.2其他6台为：满足手术间多路医疗视频信号的接入、输出、处理等管理要求，支持接入手术间常用视频信号源，包括但不限于旁置摄像机、术野摄像机、全景摄像机、监护仪、腔镜等。设备应支持将各类视频信号按需输出至示教室、会议室、手术间等显示终端或业务终端，满足院内教学示教、学术会议、远程会诊、手术观摩及管理调阅等应用需求。系统应具备良好的兼容性与扩展性，支持后续新增视频信号源和显示终端的接入，具备输入、输出信号路数扩展能力，满足医院后期建设和业务发展的需要。具备不少于16个视频信号源接入能力，支持不少于16个视频信号输出服务能力，相关输入、输出路数应以实际需要同时接入和需要同时输出的音视频信号数量为准。（投标人须详细列明具体实现方式，并提供技术白皮书或第三方检测报告等证明材料）

- 10、手术室集成控制电脑具备SDI、HDMI和光纤等多种视频接口，能够无缝对接监护仪、腔镜、术野和医用显示器等多种医疗设备的4K/2K/3D信号，实现手术影像无损传输，分辨率最高支持3840*2160并向下兼容1080和720等。

- 11、视频处理：支持4K 60fps分辨率，YCbCr 8bit 4:4:4或10bit 4:2:2 色深处理，视频传输延时不高于20ms。

- 12、支持两组同时独立拼接画面处理能力，支持单画面、画中画、两画面、三画面、四画面等多种画面模式。拼接画面通道可调，画中画位置可设。两组拼接画面可同时输出显示。

- 13、其中6台具备≥10路编码器和多路解码器，其中12台具备≥8路编码器和多路解码器，编码格式为标准H.264/H.265编码协议，编码分辨率不低于4k 60fps，编码码流不低于20Mbps可调。

- 14、支持拼接画面+资源画面多路视频资源同步录制，即录制合成画面的同时录制多路独立的全景、术野、监护、腔镜等资源视频，录制分辨率最高支持3840*2160p，录制文件封装格式为MP4等。

- 2.数字化影音工作平台软件功能，数量：18套

1、视频路由控制：可对所有视频源进行列表显示和状态选中，支持多路信号输入源：腔镜、全景、术野、监护仪；当视频源输入数量超过单页显示条数时，可进行翻页/滚动等多种方式查看，支持通过触摸推拽的方式，完成视频信号源的路由切换，可将视频信号源切换到术间任意屏幕上；

2、★画面组合：提供多种组合画面：包括但不限于四分屏、画中画等方式，用户可根据使用场景进行画面组合设置；软件在同一模块操作，组合画面可同时任意在手术室显示屏上推送显示；（提供软件运行界面图片）。

3、视频录制：可同时录制不少于4路的手术间或相关转播区域视频源，同时可录制转播过程中的组合画面。所有录制视频画质须达到无损录制效果。支持拍照，支持对关键节点进行信息标记，视频回放时支持快速搜索定位；

4、声音控制：可调节背景音乐、无线麦克风、会议语音及无线耳机的音量大小，可单独静音，可对音频的输入输出进行矩阵式控制，每个声音通道可实时显示声音状态。

5、★标记协同：对实时视频支持画笔标记，支持对视频源进行任意线条，箭头标记，支持画笔颜色选择，支持标记清除，支持用户对视频源进行图标添加、位置设定等功能；（提供软件运行界面图片）。

6、历史查询：可通过患者ID、姓名等关键词进行检索、可对检索结果进行信息展示、可对患者视频/图片进行预览查看、可对不需要的患者视频/图片进行删除操作、可对视频/图片进行翻页预览、支持用户进行相应视频下载到本地或U盘。

7、具备术间会议通讯功能，可以无缝衔接手术间会议通讯系统，在术间一键发起协同会议功能。

3.数字化医护工作站，数量：18台

- 1、屏幕尺寸≥23英寸，分辨率≥1920*1080。

- 2、整体嵌入墙体安装，表面全玻璃面板，玻璃采用防眩、防指纹处理，四周配备金属防撞边条；安装完成后，与墙面齐平，无明显凸起。

- 3、可触控操作，触控响应时间不超过25ms；触控类型：支持电容；支持不低于10点触控；

- 4、支持一键开机功能，前面板提供不低于2个USB3.0接口。

- 5、具备嵌墙后前面板快速维修功能，可快速开启前面板维护更换内部设备和屏幕组件。

- 6、i5以上处理器，CPU为主频不低于1.5GHz； 内存不低于16GB，硬盘不低于512GB SSD固态硬盘。

- 7、配备医用无线键盘鼠标，支持清洗消毒。

4.手术间内吊臂屏幕，数量：36台

- 1、医用显示屏，尺寸：≥31英寸。

- 2、分辨率：≥3840*2160。

- 3、刷新率：≥60Hz。

- 4、外观：防指纹+98%高透光率玻璃；

- 5、贴合工艺：全贴合。

- 6、响应时间：不超过14ms。

- 7、输入接口不少于：DP/HDMI2.0/12G-SDI。

- 8、输出接口不少于：12G-SDI。

- 9、显示面板使用防眩光技术，可视角度≥178°。

- 10、全平面一体化设计，防尘防水等级：防护等级前盖板不低于IP65，防护等级后盖板不低于IP32，满足手术室清洁消毒需要。

5. 手术间音箱，数量：36台

- 1、嵌入式安装。

- 2、音箱为8Ω额定阻抗。

- 3、音频频率范围需在50Hz-20kHz。

- 4、具备至少25W连续粉噪功率，连续节目功率不低于50W，覆盖角不小于110°锥形辐射。

- 5、内部驱动器需带有过载保护。

6. 术野摄像机，数量：14台

- 1、分辨率≥3840x2160，最高输出分辨率不低于4K 60fps。

- 2、采用不小于1/1.8英寸CMOS传感器，有效像素不低于851万。

- 3、视频输出接口至少具备HDMI/3G-SDI等方式，支持同步输出。

- 4、光学变焦不低于20倍，支持不低于16倍数字变焦。

- 5、支持自动对焦和手动对焦。

- 6、满足手术室使用环境要求，设备外壳易擦拭并耐常用消毒剂。

- 7、具备图像稳定功能。

- 8、具备宽动态或同等高亮抑制能力，并具备降噪功能。

- 9、适配手术室吊臂或支架安装，安装结构应满足安全稳固和线缆隐藏布置要求。

- #10、具备色彩修正功能。（提供第三方机构所出具的检测报告，第三方机构具备CMA认可资质；或提供技术白皮书等证明文件）。

- #11、具备PD清晰影像功能。（提供第三方机构所出具的检测报告，第三方机构具备CMA认可资质；或提供技术白皮书等证明文件）。

#12、支持通过控制终端对术野摄像机的焦距，光圈，对焦进行控制。（须提供国家版权局颁发的术野摄像机控制软件或相关的软件著作权证书或技术白皮书等证明文件）

7. 全景摄像机，数量：48台

- 1、采用不小于1/2.5英寸CMOS图像传感器，最高输出分辨率不低于4K@60p。

- 2、视频格式：支持不低于3840×2160@30fps输出，兼容1080p50/60、1080p25/30、720p50/60等常用格式。

- 3、至少支持1路HDMI和1路3G-SDI输出。

- 4、镜头：支持不低于20倍光学变焦，支持不低于16倍数字变焦。

- 5、水平转动范围不小于-170°～+170°，垂直转动范围不小于-30°～+90°。

- 6、支持自动白平衡、背光补偿、宽动态、2D/3D 数字降噪等图像优化功能。

- 7、支持自动对焦和手动对焦。

- 8、信噪比：≥55dB。

- 9、支持预置位功能，支持云台控制及常用控制协议。

- 10、满足手术室使用环境要求，设备外壳易擦拭并耐常用消毒剂。

- 11、支持吊装、壁装或其他满足现场条件的安装方式。

- #12、为了保证产品在电磁环境中的稳定性，所投产品需符合电磁兼容性标准要求。符合4K超高清相机 GB 9706.1-2020或YY 9706.102-2021 或相应现行等同标准。（投标人应提供能够证明该项要求的材料，可为具备相应检测能力的第三方检测机构出具的检测报告或其他有效证明材料。）

8. 全向麦克风，数量：24套

1、采用阵列式拾音技术，支持全向拾音或波束成形拾音，可实现360°全向拾音覆盖。

2、有效拾音距离不小于5米。

3、麦克风拾音单元数量不少于6个。

4、具备智能降噪、自动增益控制、声学回声消除功能，保证复杂环境下语音清晰。

5、配备USB音频接口，或支持通过配套音频接口设备接入模拟/网络音频系统。

6、支持固定安装及连续运行。

7、设备具备静音按键与工作状态指示功能。

8、设备外壳易清洁、耐常用消毒剂擦拭，满足手术间环境使用要求。

9. 小型无线麦克风，数量：36套

- 1、适用于数字化手术室术中沟通、手术示教、远程会诊及手术录播等场景，支持术者语音清晰采集，并可接入数字化手术室影音转播控制平台、音频处理设备、录播系统或视频会议系统；

- 2、包含发射器、接收器、充电模块三部分组件，发射器及接收器传输方式支持星闪SLE协议；

- 3、发射器和接收器操作距离不低于20米，全向型，射频输出功率不低于10dBm，采样率不低于45KHz，信噪比≥80dB，连续工作时间应≥6小时；

- 4、应具备降噪、自动增益控制、回声抑制或回声消除等语音处理能力，保证术中交流、示教录播和远程会诊语音清晰；

- 5、具备自动选频、自动对频、静噪、抗干扰、防串频及稳定接收功能，适应医院手术间复杂电磁环境。

10. 65寸触摸显示器，数量：10台

- 1、屏幕尺寸≥65英寸，分辨率≥3840*2160p，屏幕比例16:9，可视角度≥178°。

- 2、其中6台需整体嵌入墙体安装，表面全玻璃面板，玻璃采用防眩、防指纹处理，四周配备金属防撞包边；安装完成后，与墙面齐平，无明显凸起。

- 3、其中6台需具备嵌墙后前面板快速维修功能，可快速开启前面板维护更换内部设备和屏幕组件。

- 4、其中4台采用壁挂安装方式，壁挂支架应与显示器尺寸、重量相匹配，安装后设备固定牢靠，支架应具备防松脱、防坠落措施，并便于后期检修维护；安装高度、角度及走线方式应结合现场使用需求深化设计，线缆应隐蔽敷设，不影响通行及日常使用。

5、可触控操作，触控响应时间不超过25ms；触控类型：电容；使用寿命不小于50000小时。

11. 壁挂65寸显示器，数量：14台

1、屏幕尺寸：≥65英寸，液晶显示屏。

2、物理分辨率：≥3840×2160。

3、刷新率：支持不低于60Hz显示。

4、内置扬声器。

5、可视角度：水平、垂直可视角度均≥178°。

6、对比度：≥1200:1。

7、显示比例：16:9。

8、屏幕亮度：≥400cd/㎡。

9、输入接口：至少支持2路HDMI、2路USB。

10、支持播放图片、视频、文字等多媒体信息，支持循环、定时、插播等多种播放模式。

11、使用寿命不小于50000小时。

12、操作系统 Android7.1以上版本

13、网络支持 以太网，固定ip地址，内置WiFi、无线外设扩展

14、支持自定义安装应用

15、支持设置屏幕DPI参数

16、支持应用开机启动

17、系统需要开放root权限

18、支持长时间连续稳定运行，适用于医院公共区域信息展示场景。

12. 50寸触摸显示器，数量：3台

1、屏幕尺寸：≥50英寸，液晶显示屏。

2、物理分辨率：≥3840×2160。

3、刷新率：支持不低于60Hz显示。

4、内置扬声器。

5、可视角度：水平、垂直可视角度均≥178°。

6、对比度：≥1200:1。

7、显示比例：16:9。

8、输入接口：至少支持2路HDMI、1路USB。

9、支持播放图片、视频、文字等多媒体信息。

10、支持长时间连续稳定运行，适用于医院公共区域信息展示场景。

11、可触控操作，触控响应时间不超过25ms；触控类型：电容；使用寿命不小于50000小时。

13. 80寸触摸显示器，数量：2台

1、屏幕尺寸：≥80英寸，交互式液晶触控一体机。

2、分辨率：≥3840×2160，屏幕比例16:9，刷新率不低于60Hz。

3、屏幕亮度不低于350cd/㎡，对比度不低于1200:1，可视角度不小于178°，色深不低于10bit。

4、屏体表面应采用防眩光处理，配钢化玻璃保护。

5、触控方式采用红外触控或同等成熟技术，触控点数不少于20点，支持多人同时书写、批注和擦除。

6、触控响应时间不高于8ms，书写流畅，满足示教场景下圈点、批注、标记等使用要求。

7、支持OPS电脑模块扩展或同类扩展方式，便于接入Windows应用环境。

8、输入接口不少于：HDMI输入2路、USB接口3路、Type-C接口1路、RJ45接口1路等。

9、输出接口不少于：HDMI输出1路、音频输出1路。

10、支持有线投屏和无线投屏，支持电脑、平板、手机等终端接入。

11、使用寿命不小于50000小时。

14. 吸顶式音箱，数量：8台

1、音箱类型：吸顶式定压广播音箱。

2、额定功率：≥10W。

3、扬声器单元：不小于6.5英寸全频单元或同等级同轴单元。

4、灵敏度：≥90dB（1W/1m），宜不低于91dB（1W/1m）。

5、最大声压级：≥100dB（1m）。

6、频率响应：不劣于100Hz～15kHz。

7、安装方式：吸顶嵌入式安装。

8、功能要求：满足家属等候区背景音乐、业务广播、排队叫号、语音通知等扩声需求。

15. 示教室挂式音箱，数量：4台

1、音箱应为壁挂式两分频扬声器。

2、低频单元尺寸应不小于4英寸，高频单元尺寸应不小于0.75英寸。

3、额定功率应不低于30W，低阻直驱方式下宜不低于50W。

4、频率范围应不窄于70Hz～20kHz。

5、灵敏度应不低于86dB（1W/1m）。

6、最大声压级应不低于103dB。

7、覆盖角应不小于100°×100°，以保证示教室内声场覆盖均匀。

16. 移动终端，数量：8台

- CPU：≥2.0Ghz A75*2+1.8GHz A55*6。

- RAM：≥4GB。

- ROM：≥128GB。

- 屏幕尺寸：≥6.71英寸。

- 网络支持：支持2G、3G、4G等。

- WIFI功能：支持双频WiFi(2.4G/5G)等。

- 、服务器、存储（包含对应机柜）

1.服务器5台

- 1、尺寸：产品结构≥1U。

- 2、处理器：2.5GHz≥2核。

- 3、内存：内存容量≥32G。

- 4、阵列卡：≥4G缓存raid卡（支持raid1、raid5等raid模式），含掉电保护。

- 5、硬盘：≥1.92T。

- 6、网卡：双口万兆光纤网卡≥2。

- 7、支持信创。

2.存储磁盘阵列 1，数量：1台

- 1、CPU：不低于四核心/8 线程 2.2 GHz 处理器，不低于64位x86。

- 2、硬盘插槽数不少于：8 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s。

- 3、支持硬盘类型：3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器，2.5 英寸 SATA 固态驱动器。

- 4、网口数量：不少于2个。

- 5、内存容量：不低于8GB，最大支持64 GB（2 x 32 GB）。

- 6、RAID支持RAID级别0、1、5、6、10、50和60。

- 7、文件服务：支持跨平台文件共享，支持CIFS、SMB、AFP、NFS。

- 8、FTP：支持QuFTP、FTP、SFPT、TFTP、基于SSL/TLS的FTP、FXP，FTP最大连接数1024。

- 9、存储容量：不低于96TB。

3.存储磁盘阵列 2，数量：1台

- 1、CPU：不低于四核心/8 线程 2.2 GHz 处理器，不低于64位x86。

- 2、硬盘插槽数不少于：8 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s。

- 3、支持硬盘类型：3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器，2.5 英寸 SATA 固态驱动器。

- 4、网口数量：不少于2个。

- 5、内存容量：不低于8GB，最大支持64 GB（2 x 32 GB）。

- 6、RAID支持RAID级别0、1、5、6、10、50和60。

- 7、文件服务：支持跨平台文件共享，支持CIFS、SMB、AFP、NFS。

- 8、FTP：支持QuFTP、FTP、SFPT、TFTP、基于SSL/TLS的FTP、FXP，FTP最大连接数1024。

- 9、存储容量：不低于48TB。

4.交换机，数量：1台

- 1、通用型三层有管理交换机，上行万兆交换机。

- 2、交换方式：存储转发。

- 3、转发性能：不低于216Gbps。

- 4、包转发率：不低于126Mpps。

- 5、物理接口数量：不少于54。

- 6、物理接口类型：不少于48*10/100/1000M Base-T 以太网电口，不少于6*万兆SFP+光口。

- 7、应用层级：不少于三层。

- 8、网管能力：支持网管平台管理。

- 、会议转播与图像录制、手术示教系统，数量：1套

- 1、系统应支持手术间、示教室、会议室之间的音视频信号实时转播，并支持双向实时音视频互动。

- 2、系统应支持手术间术野画面、全景画面、设备输出画面及其他业务画面的统一接入、切换、分发与显示。

- 3、支持转播过程中同步录制音视频，一键拍照，录制视频的分辨率≥4K@60fps。

- 4、系统应支持转播过程中同步进行音视频预览，并支持预览画面快速切换至主显示窗口。

- 5、系统应支持多种画面布局方式，包括但不限于单画面、四分屏、画中画等。

- 6、系统应支持对手术间内全景摄像机等设备进行控制，控制功能至少包括画面切换、云台转动、变焦、预置位调用等；

- 7、系统应支持与患者手术相关信息对接，可关联显示患者相关信息、手术相关信息等。

- 8、系统应支持录制文件按手术或患者维度进行分类存储、检索和回放。

- 9、系统应支持音视频转播、录制、抓拍等操作日志记录，便于后期查询与追溯。

- 10、系统应支持不同用户权限管理，不同角色可按授权进行预览、转播、录制、抓拍、回放等操作。

- 11、系统应具备良好的兼容性和扩展性，能够接入手术室现有或后续新增的摄像机、显示设备及业务系统。

- 12、系统应支持网络异常、存储异常等状态提示，并具备必要的故障告警功能。

- 13、画面预览和冻结：支持所选视频预览功能，直观显示所选中的视频源信号，支持冻结功能；（提供软件界面截图）系统支持实时视频画笔标记，支持对视频源进行任意线条，箭头标记，支持画笔颜色选择，支持标记清除，支持用户对视频源进行图标添加、位置设定等功能。

- 14、采用一体化架构设计，集成有视频采集、视频矩阵、多画面、编解码、录播、流媒体等功能。视频分辨率：≥3804*2160@60fps，兼容 1920×1080@60/50/30/25fps，1280×720@60/50fps等分辨率。

- #15、示教室、会议室等区域应满足院内学术交流、病例会诊、远程会议、教学示教、手术观摩等应用需求，支持多路音视频信号传输，具备不少于4个音视频信号源接入能力，支持不少于4个音视频信号输出服务能力，相关输入、输出路数应以实际需要同时接入和需要同时输出的音视频信号数量为准。（投标人须详细列明具体实现方式，并提供技术白皮书或第三方检测报告等证明材料）

- 、家属谈话间，数量：4套

- 1、监控摄像机：

- 1）家属谈话间监控摄像机应适用于医患沟通、术中告知、远程谈话及谈话过程音视频留痕等场景。设备应支持家属谈话区域全景画面采集，视场角满足谈话桌、医护人员及家属所在区域的覆盖需求，支持壁装、吊装或其他固定安装方式。

- 2）可接入数字化影音转播系统，实现谈话过程音视频采集、录制、存储、查询和回放。设备应支持连续稳定运行，安装牢固、便于维护，满足医院家属谈话间长期使用要求。

- 3）采用1/2.8英寸 CMOS 、 210万有效像素的高品质传感器，可实现1920*1080高分辨率的优质图像。

- 4）变焦：≥10倍光学变焦，f=4.7mm(广角端)～47.0 mm(远端)

- 5）水平视角：≥60.9°（W）～6.43°（T）

- 6）最低照度：≥0.1 Lux

- 7）信噪比：≥55dB

- 8）水平旋转：≥±170º俯仰旋转：-30° ~ +90°

- 9）预置位数量：≥255个用户可设置预置位

- 10）编码格式：支持YUY2、MJPEG、H.264、H.265等编码格式

- 11）协议：支持UVC1.1等

- 12）UVC分辨率：320*240、640*480、720*576、800*600、1280*720、1920*1080等

- 13）支持≥1路USB 2.0接口

- 2、音频：

- 谈话间具备音频输出及扩声系统接入能力，支持将谈话间电脑或其他拾音器音频输出至家属等候区音响系统。

- #3、可选择家属谈话间进行家属呼叫，同时也可接听家属谈话间的呼叫请求，接通后可自动进行家属谈话过程录制，并开始倒计时。可实现家属召唤，便于实现无人值守谈话。（须提供具备CNAS的第三方机构出具的家属谈话系统或相关的软件登记测试报告或技术白皮书等证明文件）。

- 、手术室准入控制套件，数量：1套

1、手术室医务人员通道入口实现人脸生物识别，可联动手术排班表及门禁控制。

- 、智能手术协同系统，数量：1套
1、手术病人接送任务的病房发起、护工接单、病房患者交接、手术室术前和术后护工与手术间护士患者交接、术后病房/ICU患者交接等患者手术交接记录。

- 2、支持在移动终端上接受和查看任务，支持按“待接单、进行中、已完成、已取消”等几种不同状态查看任务订单信息，支持查看任务详情，包括任务名称、任务地点等，支持接受任务、确认完成等操作，支持查看任务池中的订单，针对任务池中的订单可接单，可查看详情。超时未接单的订单支持自动转派。

- 3、支持查看指派订单，针对指派订单可接单并可查看详情。

- 4、支持按照不同时间、状态查看已派发的所有任务，支持查看任务详情、支持催单、取消任务等操作，同时可查看不同时间维度各类状态的任务数量展示。

- 5、支持查看所有任务信息，支持按时间维度、任务类型、状态等进行筛选。支持查看任务的详细信息，包括任务各流转节点。

6、系统可支持移动终端运行。

#7、可以无缝衔接数字化影音工作平台软件系统，术间实现护工接送患者任务发起、术间清洁打扫、物资请领等，并即时展示相关时间节点及任务状态。须提供国家版权局颁发的手术室协作管理平台或相关的软件著作权证书。

- 、人员智能排班考勤管理系统，数量1套

- 1、支持根据业务场景进行分步骤排程，包括手术申请、手术排台、护士排班、麻醉排班、检查确认、提交排程。

- 2、支持轮转班管理和排班，可以新增、编辑、删除、停用/启用轮转规则。

- 3、支持通过科室等条件进行筛选查看；可查看手术申请的详细信息，包括患者基本信息、诊断信息、手术名称，手术医生、手术类型、手术状态等。

- 4、支持通过算法自动完成手术排程，或受手动触发完成智能排程;支持通过算法自动完成护士排班，或受手动触发智能排护士；支持通过算法自动完成麻醉排班，或受手动触发智能排麻醉。

- 5、支持展示统计手术总量、已完成手术、未开始手术、已取消手术量。

- 6、支持自动计算当天的手术室利用率。

- 7、支持自动预测明天排班的的手术室利用率。

- 8、支持自动计算当天的手术准时开台率。

- 9、支持护士根据自己的姓名查询当天的手术。

- 10、按时间维度展示当前各个术间的手术的进度。

- 11、进行中的手术支持显示当前手术阶段，至少包括麻醉准备、手术中、麻醉恢复。

- 12、支持显示当前术间状态，至少包括术中或空闲。

- 13、医护人员通知：支持智能排程系统推送的排班通知，移动端实时接收并展示通知详情，包括通知内容及时间。

- 14、排班负责人通知：支持手术排台后根据配置给相关麻醉排班负责人或护士排班负责人进行通知通，移动端可即时接收并查看。

- 15、患者通知：系统同步患者手术安排等信息后，移动端向患者推送患者相关通知，确保及时掌握患者手术进程。

- 16、提交排程以后，其他相关排程人员收到对应的消息，排程结果会通知给护士工作站、医护人员手机端、患者端等。

- 17、术间接班登记：系统支持在移动端进行术间手术未结束的时候进行接班登记，为统计人员真实的上班时间做数据支持。支持在加班大屏实时展示院区当天的白班、晚班以及早开台的加班情况，以可视化形式呈现整体加班情况。

- 18、手术排程配置模块：支持维护人员的专业能力、带教进阶规则；根据人员胜任力、班次、术间支持手术类型、手术团队优先术间等因素进行规则内置；支持基础数据的配置。

# 19、提供具有国家版权局颁发的系统或相关关键字的软件著作权证书，或提供第三方机构所出具的功能测试报告或软件测评报告,第三方机构具备CMA或CNAS认可资质。投标时须提供功能截图、技术说明、产品彩页或其他等效证明材料。

- 、操作系统

服务器应适配国产操作系统，能够满足数字化手术室影音系统的部署、运行及兼容性要求，保障系统安全、稳定、可靠运行。

- 其他要求

- 免费质保期≥3年。

- 服务期内，提供至少一名工程师驻场，如系统出现故障，驻场工程师应具备问题的快速处理能力，并且应按照甲方管理要求工作，严格遵守甲方规章制度及科室管理制度，负责提供技术咨询、故障排除、现场支持等具体工作，定期巡检及调优系统。

- 质保期内提供7×24小时技术支持，非工作时间故障响应机制：30分钟内响应，2小时内工程师到达现场、4小时内解决问题。

- 质保期内服务：根据甲方管理要求，为甲方指定的第三方的业务开发提供必要的技术支持，免费提供相应的数据接口和程序接口服务，并能够根据用户的需求进行功能定制开发，不再额外收取费用。

- 按院方要求永久免费提供音视频解码输入输出。

★6、本项目为交钥匙工程，建设内容包括但不限于网络基础布线、信息通讯、智能硬件、系统平台部署、信息接口集成及系统联调等。为确保高清音视频信号传输稳定、系统兼容性及整体交付质量，投标人应具备与本项目相适应的深化设计、系统集成、安装调试、接口对接及售后服务能力。投标文件中应提供针对本项目的实施方案、质量保障方案、接口对接方案、项目团队配置及相关履约能力证明材料。

★7、一期手术室与二期手术室数字化影音系统之间互联互通，提供详细技术方案。

★8、须提供国家版权局颁发的数字化手术室系统或相关的软件著作权证书。