| 手术显微镜招标技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *一 | 总体要求 |  |  |  |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 |  | 具备 |  |
| 2 | ①提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，包括不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页 ②进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书书、产品授权书 ③投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证 |  | 具备 |  |
| 3 | 仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。 报价包含LIS/HIS等医院系统接口费、布线费、调试费、维保费等所有费用 |  | 具备 |  |
| 4 | 不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备 |  | 具备 |  |
| 5 | 提供主要零部件的品牌、型号、单价 |  | 具备 |  |
| 6 | 适用范围：包括不限于神经外科手术 |  | 具备 |  |
| 7 | 数量：一套 |  | 具备 |  |
| 二 | 技术要求 |  |  |  |
| 1 | 光学 |  | 具备 |  |
| 1.1 | 光学系统：全光路复消色差光学系统。 |  | 具备 |  |
| 1.2 | 最大工作距离≥600mm，最小工作距离≤230mm，可在单一物镜下连续变焦。 |  | 具备 |  |
| 1.3 | 放大倍数（12.5倍目镜下）：最小放大倍数≤2.0倍，最大放大倍数≥16.0倍。 |  | 具备 |  |
| 1.4 | 具有自动对焦功能，电动、手动调焦功能。 |  | 具备 |  |
| 1.5 | 具有内置双激光自动对焦功能，移动镜头停止后可自动找寻焦距，无需按任何按键。 |  | 具备 |  |
| 1.6 | 调焦变倍联动：自动匹配调焦速度与放大倍率，高倍时调焦速度慢，低倍时调焦速度快。 |  | 具备 |  |
| 1.7 | 具有定位锁焦功能，在工作距离范围内，可任意改变观察角度和观察距离，始终保持视场中心清晰、不失焦。 |  | 具备 |  |
| 1.8 | 电动连续变倍比优于6:1。 |  | 具备 |  |
| 1.9 | 主刀镜 光学本体角度调整范围 |  | 具备 |  |
| 1.9.1 | 前后倾角≥-30°～120°可调。 |  | 具备 |  |
| 1.9.2 | 左右旋转≥±225°可调。 |  | 具备 |  |
| 1.9.3 | 左右倾角≥±45°可调。 |  | 具备 |  |
| 1.10 | 主刀双目镜 |  | 具备 |  |
| 1.10.1 | 眼杯高度可调，10x或12.5x可选。 |  | 具备 |  |
| 1.10.2 | 具有瞳距可调功能。 |  | 具备 |  |
| 1.10.3 | 具有屈光度可调功能，屈光补偿范围≥+5D至-5D |  | 具备 |  |
| 1.10.4 | 具有倾角折叠可调功能。 |  | 具备 |  |
| 1.11 | 助手镜 |  | 具备 |  |
| 1.11.1 | 倍率：12.5倍广角目镜。具有微调焦功能。 |  | 具备 |  |
| 1.11.2 | 具有瞳距、屈光度、倾角可调功能。 |  | 具备 |  |
| 1.11.3 | 不低于三关节结构，可360度旋转 |  | 具备 |  |
| 1.12 | 对手镜 |  | 具备 |  |
| 1.12.1 | 面对面双光路立体对手镜。 |  | 具备 |  |
| 1.12.2 | 倍率：12.5倍广角目镜。 |  | 具备 |  |
| 1.12.3 | 具有瞳距、屈光度、倾角可调功能。 |  | 具备 |  |
| 1.12.4 | 分光镜具有左右侧面2个接口和对手镜接口。 |  | 具备 |  |
| 2 | 光源 |  | 具备 |  |
| 2.1 | 具有主光源和备用光源。 |  | 具备 |  |
| 2.2 | 双氙灯光源，主光源和备用光源功率均≥300W。备用光源可一键切换，并有氙灯寿命显示 |  | 具备 |  |
| 2.3 | 具有自动亮度调节功能，可自动根据当前光斑大小和工作距离自动调节亮度。 |  | 具备 |  |
| 2.4 | 具有手动光斑调节旋钮，可连续无级调节光斑大小。 |  | 具备 |  |
| 2.5 | 具有适合做锁孔手术的双光路立体照明系统及侧向补光技术。 |  | 具备 |  |
| 3 | 支架 |  | 具备 |  |
| 3.1 | 支架电磁制动，电磁制动锁定关节≥6个 |  | 具备 |  |
| 3.2 | 最大有效臂展长度≥1600mm |  | 具备 |  |
| 3.3 | 摆臂及显微镜镜体具有一键式全自动平衡调整功能，且可通过触控屏一键术中再平衡。 |  | 具备 |  |
| 3.4 | 具有≥3种XY移动模式：XY水平、弧面移动微调，定位锁焦式移动微调。 |  | 具备 |  |
| 3.5 | 具有定位记忆功能，可精确记忆多个支架工作位置，并可精准复位到该记忆位置，还原手术视野至相同的工作距离、放大倍数等。 |  | 具备 |  |
| 3.6 | 通过脚踏开关可以控制支架及光学主镜的解锁和移动，也可通过手柄或脚踏开关智能归位，每次关机前自动归位到相同的标准待机位置。 |  | 具备 |  |
| 3.7 | 具有自动消毒罩抽真空功能 |  | 具备 |  |
| 3.8 | 通过手柄按键可控制变倍、聚焦、电磁锁关节。 |  | 具备 |  |
| 3.9 | 定位记忆功能：可精确记忆多个支架工作位置，并可精准复位到该记忆位置，还原手术视野至相同的工作距离、放大倍数等 |  | 具备 |  |
| 3.10 | 通过脚踏开关可以控制支架及光学主镜的解锁和移动 |  | 具备 |  |
| 4 | 影像工作站 |  | 具备 |  |
| #4.1 | 原厂内置4K 2D超高清摄像头，三晶片，分辨率≥3840×2160p。 |  | 具备 |  |
| 4.2 | 内置摄录像系统，可记录和编辑高清视频。 |  | 具备 |  |
| 4.3 | 一体化高清监视器，监视器尺寸≥24英寸。 |  | 具备 |  |
| 5 | 血管荧光造影模块 |  | 具备 |  |
| #5.1 | 具有内置血管荧光造影模，通过注射造影剂吲哚菁绿，实现术中荧光显影。 |  | 具备 |  |
| 5.2 | 影像品质：分辨率≥1920×1080p，可同时输出至外置监视器。 |  | 具备 |  |
| 5.3 | 具有通过手柄按钮一键启动或触控屏启动的功能。 |  | 具备 |  |
| 5.4 | 具有荧光亮度增益智能控制、自动捕获荧光影像、自动记录视频和图像自动回放功能。 |  | 具备 |  |
| 6 | 内置DICOM3.0模块，免费开放DICOM接口 |  | 具备 |  |
| 7 | 主要配置：包括不限于以下部分 |  | 具备 |  |
| 7.1 | 手术显微镜主机1套 |  | 具备 |  |
| 7.2 | 助手镜、对手镜及含立体分光适配器1套 |  | 具备 |  |
| 7.3 | 血管荧光造影模块1套 |  | 具备 |  |
| 7.4 | 高清影像工作站1套 |  | 具备 |  |
| 三 | 其他要求 |  | 具备 |  |
| 3.1 | 产品使用寿命≥8年，提供铭牌或说明书 |  | 具备 |  |
| 3.2 | 免费开放DICOM接口，报价包含PACS系统接口费 |  | 具备 |  |
| 3.2 | 提供详细配置清单、分项报价和各类配件报价 |  | 具备 |  |
| *四 | 技术及售后服务 |  |  |  |
| *1 | 保修期：3年。（自验收合格之日起） |  | 具备 |  |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 |  | 具备 |  |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作 |  | 具备 |  |
| 4 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。 |  | 具备 |  |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 |  | 具备 |  |
| 6 | 提供专业维修工具1套 |  | 具备 |  |
| 7 | 到货时间：合同签订后60日历天内 |  | 具备 |  |
| 3D腹腔镜招标技术要求 |  |  |  |  |
| *一 |  | 总体要求 |  |  |
| 1 |  | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 |  | 具备 |
| 2 |  | 1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 2）进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书、产品授权书。 3）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 |  | 具备 |
| 3 |  | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费 |  | 具备 |
| 4 |  | 不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备 |  | 具备 |
| 5 |  | 产品配套所需耗材的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证 |  | 具备 |
| 6 |  | 数量： 1套 |  | 具备 |
| 二 |  | 技术要求 |  |  |
| （一） |  | 设备用途：用于腹腔和胸腔的诊断和/或外科手术中观察成像； |  | 具备 |
| #1 |  | 显示器、摄像主机、摄像头（电子镜）、冷光源、气腹机、内窥镜为同一生产厂家 |  | 具备 |
| 2 |  | 3D 4K荧光摄像主机 |  | 具备 |
| #2.1 |  | 输出分辨率：支持3D和2D采集和显示，输出分辨率不小于3840x2160，逐行扫描 |  | 具备 |
| 2.2 |  | 主机自带刻录功能，可术中记录1920x1080 pixels全高清录像及3840x2160 pixels超高清图片 |  | 具备 |
| #2.3 |  | 具备特殊光观察功能，可提高对血管的辨识度 |  | 具备 |
| 2.4 |  | 具备多种种图像模式： 白光、全彩荧光、双色荧光、黑白荧光、特殊光等多种模式 |  | 具备 |
| #2.5 |  | 主机可同时处理两路图像信号 ，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示 |  | 具备 |
| #2.6 |  | 可实现双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示 |  | 具备 |
| 2.7 |  | 具备影像增强功能，可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮并降低反光；可实现图像色彩增益 |  | 具备 |
| #2.8 |  | 支持≥2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管及组织的辨识度 |  | 具备 |
| 2.9 |  | 画中画：通过画中画功能实现≥2种同屏显示模式 |  | 具备 |
| 2.10 |  | 亮度：术野画面≥5级亮度可调 |  | 具备 |
| 2.11 |  | 术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能，非通过显示器调节 |  | 具备 |
| 2.12 |  | 通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源等，实现设备联动控制 |  | 具备 |
| 2.13 |  | 主机自带内置刻录系统。同时支持外接 U 盘、移动硬盘存储设备即插即用 |  | 具备 |
| 2.14 |  | 输出端口：≥4个USB接口， HDMI、DVI-D 、SDI 等多种接口 |  | 具备 |
| 2.15 |  | 主机模块化或一体化设计，兼容同品牌硬镜、软镜等 |  | 具备 |
| 2.16 |  | 电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备 |  | 具备 |
| 3 |  | 3D 电子镜 数量：1个 |  | 具备 |
| 3.1 |  | 3D电子镜像素≥1920 x 1080，双路1080P采集 |  | 具备 |
| 3.2 |  | 电子镜整体均可以进行预真空高温高压灭菌 |  | 具备 |
| 3.3 |  | 最大景深≥200mm, 支持远距离观察，提高可视面积，并有效防止镜头污染 |  | 具备 |
| 3.4 |  | 视场角≥80° |  | 具备 |
| 3.5 |  | 具有防雾功能，有效防止镜面起雾 |  | 具备 |
| 3.6 |  | 重量不高于420g，支持单手控制，方便术中操作 |  | 具备 |
| 3.7 |  | 摄像头按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印，调节白平衡、亮度 |  | 具备 |
| 3.8 |  | 电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备 |  | 具备 |
| 3.9 |  | 标配原厂专用消毒盒 |  | 具备 |
| 4 |  | 4K 荧光摄像头 数量：1个 |  | 具备 |
| #4.1 |  | 摄像头像素≥3840 x2160，可实现荧光观察、高温高压灭菌 |  | 具备 |
| 4.2 |  | 具备≥2 种对焦方式 |  | 具备 |
| #4.3 |  | 同时采集可见光波段及红外波段 |  | 具备 |
| 4.4 |  | ≥4种显影模式：重叠荧光模式（绿/蓝可选）、黑白荧光模式、强度导航模式等 |  | 具备 |
| 4.5 |  | 电子镜最大景深≥200mm |  | 具备 |
| 4.6 |  | 摄像头3个按键可设置≥4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印；可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源 |  | 具备 |
| 4.7 |  | 电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。 |  | 具备 |
| 5 |  | 4K NIR/ICG光学镜 （数量：1根） |  | 具备 |
| 5.1 |  | 30度斜视镜，用于成人，柱状晶体排列，工作长度≥30cm，超广角 |  | 具备 |
| 5.2 |  | 支持高温高压消毒灭菌 |  | 具备 |
| 5.3 |  | 适用于腹腔镜，妇科，肿瘤外科及胸腔镜等多科室使用 |  | 具备 |
| 6 |  | 4K光学镜（数量：2根） |  | 具备 |
| 6.1 |  | 30度斜视镜，用于成人，柱状晶体排列，工作长度≥30cm |  | 具备 |
| 6.2 |  | 视场角≥80°，确保手术视野 |  | 具备 |
| 6.3 |  | 景深范围≥3-100mm |  | 具备 |
| 6.4 |  | 中心分辨率≥9LP/mm |  | 具备 |
| 6.5 |  | 可高温高压消毒灭菌 |  | 具备 |
| 7 |  | LED光源 数量：1套 |  | 具备 |
| #7.1 |  | 白光和荧光均使用LED技术实现；具有触摸屏功能 |  | 具备 |
| 7.2 |  | 灯泡寿命≥30000小时 |  | 具备 |
| 7.3 |  | 色温范围 3000-7000K |  | 具备 |
| 7.4 |  | 光源调节：具备自动调节光源亮度功能，可进行≥10 档亮度调节 |  | 具备 |
| 7.5 |  | 模式切换：支持脚踏、摄像头等进行荧光和白光模式的切换 |  | 具备 |
| 7.6 |  | 安全等级：CF级I类防护，可直接用于心脏手术 |  | 具备 |
| 7.7 |  | 具有高温报警、灯泡寿命警示功能 |  | 具备 |
| 8 |  | 气腹机系统（数量：1套） |  | 具备 |
| 8.1 |  | 最大灌流速度≥40L/min |  | 具备 |
| 8.2 |  | 压力范围：≥1-30mmHg |  | 具备 |
| 8.3 |  | 具备加温功能，腹腔压力可同时显示预设值及实际数值 |  | 具备 |
| 8.4 |  | 全自动压力调节装置，适用于成人和儿童的高精度灌流模式，调节精度 ≤ 0.1L/min |  | 具备 |
| 8.5 |  | 具备管路及腔内压力过高报警，并自动减压功能 |  | 具备 |
| 9 |  | 3D 4K监视器 数量：1台 |  | 具备 |
| #9.1 |  | ≥31英寸医用3D监视器，分辨率≥3840×2160P |  | 具备 |
| 9.2 |  | 色域：BT. 2020/ BT. 709 |  | 具备 |
| 9.3 |  | 视角：≥178°/ 178° |  | 具备 |
| 9.4 |  | 具有12G-SDI、DVI、HDMI、USB等多种接口 |  | 具备 |
| 10 |  | 专用台车（数量：1台） |  | 具备 |
| 10.1 |  | 腔镜专用台车，不少于三个层次设计，台车配电源接口，具备监视器悬挂等装置 |  | 具备 |
| 10.2 |  | 医用静音万向脚轮，其中两只带刹车功能 |  | 具备 |
| 11 |  | 医用影像记录仪（ 数量：1台） |  | 具备 |
| 11.1 |  | 视频输入信号:具备输入接口，包括3G-SDI、DVI、HDMI、S-Video、Composite 信号输入等 |  | 具备 |
| 11.2 |  | 视频输出信号: 具备五路输出接口，包括3G-SDI、DVI、VGA/RGBHV/YPbPr、S-Video、Composite 信号环通输出 |  | 具备 |
| 11.3 |  | 具备触摸输入医生姓名、住院号、自定义信息等文字信息功能 |  | 具备 |
| 11.4 |  | 支持录制3D、2D手术视频 |  | 具备 |
| （二） |  | 主要配置 |  | 具备 |
| 1 |  | 3D 4K荧光摄像主机 数量：1套 |  | 具备 |
| 2 |  | 3D电子镜 数量：1根 |  | 具备 |
| 3 |  | 4K 荧光摄像头 数量：1个 |  | 具备 |
| 4 |  | 4K 荧光光学镜 数量：1个 |  | 具备 |
| 5 |  | 4K光学镜 数量：2根 |  | 具备 |
| 6 |  | LED光源 数量：1套 （含导光束2根） |  | 具备 |
| 7 |  | 气腹机 数量：1套 （含气腹管2根） |  | 具备 |
| 8 |  | 3D4K监视器 数量：1台 |  | 具备 |
| 9 |  | 专用台车 数量：1台 |  | 具备 |
| 10 |  | 医用影像记录仪 数量：1套 |  | 具备 |
| 11 |  | 3D 眼镜： 3D眼镜5副，3D夹片式眼镜5副 |  | 具备 |
| 三 |  | 技术及售后服务 |  | 具备 |
| *1 |  | 保修期：5年（验收合格之日起） |  | 具备 |
| 2 |  | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 |  | 具备 |
| 3 |  | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作 |  | 具备 |
| *4 |  | 生产日期为安装日期12个月内。 |  | 具备 |
| 5 |  | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 |  | 具备 |
| 6 |  | 提供专业维修工具1套 |  | 具备 |
| 7 |  | 到货时间：接采购人通知后60个日历天内 |  | 具备 |