附件2：阜外华中心血管病医院连续性血液净化机（CRRT）及配套耗材采购项目采购需求

| *一 | 总体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 2）进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书书、产品授权书。 3）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 | 具备 |
| 3 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费 | 具备 |
| 4 | 不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 5 | 产品配套所需配套耗材的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证 | 具备 |
| 6 | 数量：3台 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 床旁移动式，可进行成人和儿童所有连续性血液净化治疗模式及相应参数 | 具备 |
| #2 | 管路和滤器分离，所有治疗均可采用一套管路完成 | 具备 |
| #3 | 治疗方式：包括连续静脉静脉血液滤过透析（CVVHDF）、连续静脉血液透析（CVVHD）、连续静脉血液滤过（CVVH）、缓慢连续超过滤（SCUF)、血浆置换（TPE）、高容量血滤（HVHF）、血液灌流（HP），可在操作屏选择 | 具备 |
| 4 | 操作 |  |
| 4.1 | 具有高效的液体加温系统，不易渗漏，高效加热，0-40℃,精度≤0.3℃ | 具备 |
| 4.2 | 具有重复循环模式，可临时中断治疗，方便于其他应急治疗措施 | 具备 |
| 4.3 | 可根据病情随意切换治疗模式，改变治疗参数 | 具备 |
| 4.4 | 可进行前稀释、后稀释和前后稀释同时做 | 具备 |
| 4.5 | 血泵流速、置换液和超滤液流速大，可进行高容量血液滤过 | 具备 |
| 5 | 液体平衡精度为每次治疗≤50g | 具备 |
| 6 | 泵（含肝素泵）精确度≤±5% | 具备 |
| 6.1 | 血泵流速：成人30－450ml/min（10 ml/min可调），儿童：10-200ml，2ml/min可调 | 具备 |
| 6.2 | 前稀释泵置换液流速：≧0－10000ml/h，后稀释泵置换液流速：≧0－10000ml/h，可调 | 具备 |
| 6.3 | 滤过液泵流速：≧0－12000ml/h ，可调 | 具备 |
| 6.4 | 净超滤：≧0－2000ml/h ，可调，精度≤0.2%，治疗模式≤50g | 具备 |
| 6.5 | 透析液流速：≧0－10000ml/h ，可调 | 具备 |
| 6.6 | 肝素泵设置：0-15ml/h（0.5ml可调），肝素泵精度≤±0.2ml/h，脉冲模式流速：0.5-5ml/h，可显示累积输入肝素量 | 具备 |
| 7 | 压力检测 |  |
| 7.1 | 精度≤±5mmHg | 具备 |
| 7.2 | 动脉压力范围：≧-250—+200 mmHg | 具备 |
| 7.3 | 静脉压力范围：≧-50—+350 mmHg | 具备 |
| 7.4 | 滤器前压力范围：≧-150—+500 mmHg | 具备 |
| 7.5 | 滤过液压力范围：≧-250—+400 mmHg | 具备 |
| 8 | 气泡检测：超声技术监测 | 具备 |
| 9 | 漏血监测≤4 ml/L ，红外探测 | 具备 |
| 10 | 标配后备电池, 断电后工作时间≥1小时 | 具备 |
| 11 | 提供配套耗材及主要配件详细报价 | 具备 |
| 12 | 设备使用年限：≥8年，提供设备铭牌或说明书等证明材料 | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 | 具备 |
| *1 | 保修期：6年（验收合格之日起） | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作 | 具备 |
| *4 | 生产日期为安装日期12个月内。 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：接采购人通知后30个日历天内 | 具备 |