| 阜外华中心血管病医院 多道生理记录仪招标技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| *一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 2）进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书、产品授权书。 3）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 | 具备 |
| 3 | 仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。报价包含网络信息接口费、维保费、安装调试等费用 | 具备 |
| 4 | 不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 5 | 提供设备配套的专用耗材名称、品牌、产地、规格型号和成交单价，及注册证或备案凭证。 | 具备 |
| 6 | 数量：3套 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 设备用途：用于心脏介入中PTCA、射频消融等介入治疗及心律失常的电生理检查。满足成人、小儿的检查需要。 | 具备 |
| 2 | 计算机系统：主流配置且≥8核处理器2.8GHz、内存≥8G、硬盘：SSD≥256GB+机械1T、正版中文系统、能够兼容普通光盘的光盘存储刻录；打印系统：高分辨率激光打印机 | 具备 |
| 3 | 电源系统：专用隔离供电系统 | 具备 |
| 4 | 前置放大器 | 具备 |
| #4.1 | 体表放大器：≧12道 | 具备 |
| #4.2 | 心内放大器：≧40道 | 具备 |
| 4.3 | 有创血压：≧2道 | 具备 |
| 4.4 | MAP或ABL：≥2道 | 具备 |
| 5 | 显示系统：两台液晶高分辨率显示器≥24英寸，2台显示器均可同时实时显示，也可1个为实时显示、一个作为回顾分析窗口 | 具备 |
| 6 | 任意心内通道导联激动顺序自动比对，方便双径路的消融治疗，激动顺序对比，自动对比时，具备自动靶点分析功能，可直观对所有导联的激动顺序进行自动比对 | 具备 |
| 7 | 有创血压测量范围≧ -30～300mmHg | 具备 |
| 8 | 内置式程控刺激仪，可实现S1-S5刺激，发放方式：S1S1连续、S1S1递减、S1S2、S1S2S3、S1S2S3S4、S1S2S3S4S5、定时S1S1、RS2和72次/分起搏。输出幅度≧1～8V可调，输出脉宽可调 | 具备 |
| 9 | IECG通道：低通滤波多档可调；高通滤波多档可调 | 具备 |
| 10 | 增益控制：包括不限于1、5、10、20、50、100mm/mv等，多档可选 | 具备 |
| 11 | 软件具有双心率（心房及心室）值显示功能；双压力曲线DP/DT值显示等血液动力学检测 | 具备 |
| 12 | 软件具有波形模板自动匹配功能，实现靶点自动分析 | 具备 |
| 13 | 扫描速度含25、50、100、150、300mm/s等档位 | 具备 |
| 14 | 支持单极、双极同时标测功能 | 具备 |
| 15 | 内置刺激脉冲步长范围包括：-20ms～20ms | 具备 |
| 16 | 主、从屏显示内容任意切换，方便临床大夫手术期间观察分析心电心脏电生理数据 | 具备 |
| 17 | 多极信号并行采集 / 单缆多通道信号转接 | 具备 |
| 18 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 19 | 基本配置：前置放大器1台，主控器1台，激光打印机1台，显示器2台，心内导管电极输1个，心电导联线1根，仪器台车1个 | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 | 具备 |
| *1 | 保修期：6年（自验收合格之日起）；提供生产厂家的保修承诺函 | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作 | 具备 |
| 4 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：接采购人通知后30日历天内 | 具备 |