一、商务要求
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应函、首次报价一览表及签字盖章
	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位公章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“响应文件格式”的规定。

	2
	联合体供应商
	提交符合磋商文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人。（本项目不接受联合体）

	3
	报价
	符合第二章“供应商须知”第17条规定

	4
	响应范围
	符合第二章“供应商须知”第3.1项规定

	5
	交货地点
	符合第二章“供应商须知”第3.3项规定

	6
	交货期
	符合第二章“供应商须知”第3.4项规定

	7
	质量标准
	符合第二章“供应商须知”第3.5项规定

	8
	质保期（保修期）
	符合第二章“供应商须知”第3.6项规定

	9
	服务期限（供货周期）
	符合第二章“供应商须知”第3.7项规定

	10
	技术性能指标
	符合第五章“采购需求”中带“★”项的实质性要求和条件

	11
	附加条件
	响应文件中不得含有采购人不能接受的附加条件





3

二、技术要求
	★一
	总体要求
	　

	1
	满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程。
	具备

	2
	1）投标产品应为知名品牌，产品属于医疗器械的，请投标时提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，包括不限于所投产品的注册或委托检验报告或医疗器械产品技术要求，以及使用说明书和公开的彩页。
2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。

	具备

	3
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费、网络施工费、安装调试费等费用。
	具备

	4
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备。
	具备

	5
	产品配套所需耗材的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证。
	具备

	6
	数量：单价采购，据实结算。提供投标产品样机。
	具备

	7
	服务期限（供货周期）：自合同签订生效之日起2年。
	具备

	二
	技术要求   
	

	#1
	主机触控操作，彩色液晶屏幕≥10英寸，中文操作界面
	具备

	#2
	支持18导联同步心电图采集
	具备

	3
	输入阻抗：≥100MΩ，内部噪声：≤15μVP-P
	具备

	4
	耐极化电压：≥±980mV，时间常数：＞5s
	具备

	5
	定标电压各档位灵敏度最大允许误差为士1%
	具备

	6
	共模抑制比：≥125dB（默认交流滤波关闭）
	具备

	7
	频率响应范围：≥0.05～350Hz
	具备

	8
	A/D转换：≥24bit；标准灵敏度：10mm/mV±5%
	具备

	9
	走纸速度：包含有25mm/s、50mm/s
	具备

	10
	主机支持内置4G、2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi
	具备

	11
	具备LAN、USB、DATA等接口
	具备

	12
	具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号
	具备

	13
	根据使用环境，配置急诊或病房模式
	具备

	14
	可在屏幕显示待检查医嘱信息列表
	具备

	15
	提供急诊登陆、扫码登陆、用户名或工号、CA等多种登陆模式
	具备

	16
	具备worklist功能，通过与医院HIS直接提取患者信息
	具备

	17
	支持急性心肌梗塞等异常心电图的自动识别，并提醒医患
	具备

	★18
	支持有线和无线方式自动、批量、选择上传数据
	具备

	19
	支持识别特定类型病人并提醒采集人员补充完善临床信息
	具备

	20
	记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等
	具备

	21
	具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据
	具备

	22
	QTc参数测量：内置5种以上测量算法
	具备

	23
	支持空间向量心电图、时间向量心电图采集和报告
	具备

	24
	心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、检测心律失常波形的自动检测和提示功能
	具备

	25
	支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒
	具备

	26
	支持心率变异、心室晚电位采集
	具备

	27
	设备属于CF型防除颤类型，提供铭牌或原版使用手册证明
	具备

	28
	提供带自锁静音轮的台车和放置导联线、肢体夹的篮筐或抽屉
	具备

	29
	整机保修包括内置电池和导联线
	具备

	30
	处理器≧8核、2.3GHZ；内存≧8GB；存储≧5000份心电图病例
	具备

	31
	主要配置包括：主机、台车、导联线、心电吸球（1套+1盒）、肢夹等
	具备

	32
	设备使用年限≧8年，提供铭牌或手册等证明材料
	具备

	#33
	包含与现有心电信息管理系统接口，所需的费用包含在投标总价中
	具备

	三
	技术及售后服务
	

	★1
	保修期：6年 （自验收合格之日起）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。
	具备

	4
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	5
	生产日期为安装日期的一年以内
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	7
	到货时间：合同签订后30日历天；紧急情况：接采购人通知48小时到货。
	具备


特别说明：采购需求中带“★”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。
