一、商务要求
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应函、首次报价一览表及签字盖章
	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位公章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“响应文件格式”的规定。

	2
	联合体供应商
	提交符合磋商文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人。（本项目不接受联合体）

	3
	报价
	符合第二章“供应商须知”第17条规定

	4
	响应范围
	符合第二章“供应商须知”第3.1项规定

	5
	交货地点
	符合第二章“供应商须知”第3.3项规定

	6
	交货期
	符合第二章“供应商须知”第3.4项规定

	7
	质量标准
	符合第二章“供应商须知”第3.5项规定

	8
	质保期（保修期）
	符合第二章“供应商须知”第3.6项规定

	9
	服务期限（供货周期）
	符合第二章“供应商须知”第3.7项规定

	10
	技术性能指标
	符合第五章“采购需求”中带“★”项的实质性要求和条件

	11
	附加条件
	响应文件中不得含有采购人不能接受的附加条件





3

二、技术要求
	★一
	总体要求
	

	1
	满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程。
	具备

	2
	1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告或医疗器械产品技术要求、及使用说明书和公开的彩页。
	具备

	
	2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。
	

	3
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费、安装费、调试费、维保费等所有费用。
	具备

	4
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备。
	具备

	5
	请提供所投除颤仪配套的一次性除颤电极、体内除颤手柄的品牌、规格型号及单价。
	具备

	6
	数量：据实采购。提供投标产品样机。
	具备

	7
	服务期限（供货周期）：自合同签订生效之日起2年。
	具备

	二
	技术要求   
	

	1
	适用范围：用于院内、院前等临床环境，支持成人、儿童及婴幼儿患者除颤、监护
	具备

	2
	设备具备便携一体式提手，操作面板按键数量最多3个，支持中文操作界面
	具备

	3
	彩色显示屏≥6英寸，可显示≥3通道监护参数波形，支持自动亮度调节
	具备

	4
	防尘防水：≥ IP54；满足救护车标准关于跌落试验的要求
	具备

	★5
	除颤波形：采用双相波形技术，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿
	具备

	#6
	具备手动除颤、同步复律、心电监护、自动体外除颤（AED）等功能，AED功能适用于新生儿、儿童和成人
	具备

	7
	成人和儿童体外除颤电极板一体化设计，支持快速切换
	具备

	8
	手动除颤分为同步和非同步两种方式，最大能量≧200J；
	具备

	9
	可配置体内除颤手柄，手柄具备放电功能，可选直径尺寸≥3种
	具备

	10
	支持能量选择、充电和放电三步操作，满足单人除颤操作
	具备

	11
	手动除颤电极板具有阻抗指示条，以不同颜色区分阻抗范围
	具备

	12
	AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能
	具备

	13
	具有快速开机，开机到可正常使用时间≤2s
	具备

	#14
	除颤充电迅速，充电至200J≤5s
	具备

	15
	一次充满电池可以支持≥100次200J放电或≥200 次360J放电
	具备

	16
	支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引
	具备

	17
	心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s
	具备

	18
	通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥20种
	具备

	19
	配置标准记录纸记录仪，支持打印纸宽度包括50mm；可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录
	具备

	20
	可存储≥50小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看
	具备

	21
	抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具
	具备

	22
	设备支持智能自检，支持内部放电
	具备

	23
	设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印
	具备

	24
	支持提供通讯协议，满足院前院内急救系统的联网通信
	具备

	25
	具备报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警
	具备

	26
	可配备一次性除颤电极，适用于成人、儿童、新生儿
	具备

	27
	主机使用年限≥10年，提供证明材料
	具备

	28
	每台主要配置：主机、锂电池、体外除颤电极板、导联线、打印纸10卷
	具备

	29
	另外配置体内除颤手柄2套
	具备

	三
	技术及售后服务
	

	★1
	保修期：6年（自验收合格之日起）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	7
	到货时间：接到采购人通知30个日历天内。紧急情况下，接到采购人通知2个日历天送到。
	具备


特别说明：采购需求中带“★”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。
