一、商务要求

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、首次报价一览表及签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位公章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“响应文件格式”的规定。 |
| 2 | 联合体供应商 | 提交符合磋商文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人。（本项目不接受联合体） |
| 3 | 报价 | 符合第二章“供应商须知”第17条规定 |
| 4 | 响应范围 | 符合第二章“供应商须知”第3.1项规定 |
| 5 | 交货地点 | 符合第二章“供应商须知”第3.3项规定 |
| 6 | 交货期 | 符合第二章“供应商须知”第3.4项规定 |
| 7 | 质量标准 | 符合第二章“供应商须知”第3.5项规定 |
| 8 | 质保期（保修期） | 符合第二章“供应商须知”第3.6项规定 |
| 9 | 服务期限（供货周期） | 符合第二章“供应商须知”第3.7项规定 |
| 10 | 技术性能指标 | 符合第五章“采购需求”中带“★”项的实质性要求和条件 |
| 11 | 附加条件 | 响应文件中不得含有采购人不能接受的附加条件 |

二、技术要求

| ★一 | 总体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程。 | 具备 |
| 2 | 1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告或医疗器械产品技术要求、及使用说明书和公开的彩页。 | 具备 |
|  | 2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 |  |
| 3 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费、安装费、调试费、维保费等所有费用。 | 具备 |
| 4 | 不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备。 | 具备 |
| 5 | 请提供所投除颤仪配套的一次性除颤电极、体内除颤手柄的品牌、规格型号及单价。 | 具备 |
| 6 | 数量：据实采购。提供投标产品样机。 | 具备 |
| 7 | 服务期限（供货周期）：自合同签订生效之日起2年。 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 适用范围：用于院内、院前等临床环境，支持成人、儿童及婴幼儿患者除颤、监护 | 具备 |
| 2 | 设备具备便携一体式提手，操作面板按键数量最多3个，支持中文操作界面 | 具备 |
| 3 | 彩色显示屏≥6英寸，可显示≥3通道监护参数波形，支持自动亮度调节 | 具备 |
| 4 | 防尘防水：≥ IP54；满足救护车标准关于跌落试验的要求 | 具备 |
| ★5 | 除颤波形：采用双相波形技术，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿 | 具备 |
| #6 | 具备手动除颤、同步复律、心电监护、自动体外除颤（AED）等功能，AED功能适用于新生儿、儿童和成人 | 具备 |
| 7 | 成人和儿童体外除颤电极板一体化设计，支持快速切换 | 具备 |
| 8 | 手动除颤分为同步和非同步两种方式，最大能量≧200J； | 具备 |
| 9 | 可配置体内除颤手柄，手柄具备放电功能，可选直径尺寸≥3种 | 具备 |
| 10 | 支持能量选择、充电和放电三步操作，满足单人除颤操作 | 具备 |
| 11 | 手动除颤电极板具有阻抗指示条，以不同颜色区分阻抗范围 | 具备 |
| 12 | AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能 | 具备 |
| 13 | 具有快速开机，开机到可正常使用时间≤2s | 具备 |
| #14 | 除颤充电迅速，充电至200J≤5s | 具备 |
| 15 | 一次充满电池可以支持≥100次200J放电或≥200 次360J放电 | 具备 |
| 16 | 支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引 | 具备 |
| 17 | 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s | 具备 |
| 18 | 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥20种 | 具备 |
| 19 | 配置标准记录纸记录仪，支持打印纸宽度包括50mm；可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录 | 具备 |
| 20 | 可存储≥50小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看 | 具备 |
| 21 | 抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具 | 具备 |
| 22 | 设备支持智能自检，支持内部放电 | 具备 |
| 23 | 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印 | 具备 |
| 24 | 支持提供通讯协议，满足院前院内急救系统的联网通信 | 具备 |
| 25 | 具备报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警 | 具备 |
| 26 | 可配备一次性除颤电极，适用于成人、儿童、新生儿 | 具备 |
| 27 | 主机使用年限≥10年，提供证明材料 | 具备 |
| 28 | 每台主要配置：主机、锂电池、体外除颤电极板、导联线、打印纸10卷 | 具备 |
| 29 | 另外配置体内除颤手柄2套 | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 |  |
| ★1 | 保修期：6年（自验收合格之日起） | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。 | 具备 |
| 4 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：接到采购人通知30个日历天内。紧急情况下，接到采购人通知2个日历天送到。 | 具备 |

特别说明：采购需求中带“★”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。