一、商务要求
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应函、首次报价一览表及签字盖章
	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位公章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“响应文件格式”的规定。

	2
	联合体供应商
	提交符合磋商文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人。（本项目不接受联合体）

	3
	报价
	符合第二章“供应商须知”第17条规定

	4
	响应范围
	符合第二章“供应商须知”第3.1项规定

	5
	交货地点
	符合第二章“供应商须知”第3.3项规定

	6
	交货期
	符合第二章“供应商须知”第3.4项规定

	7
	质量标准
	符合第二章“供应商须知”第3.5项规定

	8
	质保期（保修期）
	符合第二章“供应商须知”第3.6项规定

	9
	服务期限（供货周期）
	符合第二章“供应商须知”第3.7项规定

	10
	技术性能指标
	符合第五章“采购需求”中带“★”项的实质性要求和条件

	11
	附加条件
	响应文件中不得含有采购人不能接受的附加条件





3

二、技术要求
	★一
	总体要求
	

	1
	满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程。
	具备

	2
	提供产品有效的消毒证件。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、及使用说明书和公开的彩页。
	具备

	3
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备。
	具备

	4
	请提供所投产品主要配件的名称、品牌、规格型号及单价。
	具备

	5
	数量：据实采购。提供投标产品样机。
	具备

	6
	服务期限（供货周期）：自合同签订生效之日起2年。
	具备

	二
	技术要求   
	

	1
	适用于普通病区、重症监护病区、检查室、治疗室、感染性疾病诊室等场所的空气消毒。四个万向轮移动灵活，结构拆卸方便。
	具备

	#2
	适用空间：≧100m³
	具备

	#3
	消毒方式：采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌。提供佐证材料
	具备

	4
	等离子体发生器装置使用寿命≥50000小时。提供检测报告佐证
	具备

	5
	等离子体密度值可达≥1.2×1019  /m3，提供检测报告佐证
	具备

	6
	配备负离子发生器，负离子密度：≥8×106个/cm3
	具备

	7
	消毒器壳体采用金属材质完全阻燃，采用复合式过滤器去除各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒
	具备

	8
	消毒时室内空气中的臭氧泄漏量≤0.1mg/m3 ，持续工作1h，臭氧残留量≤0.0002mg/m3
	具备

	9
	工作1小时对自然菌杀灭率为：≥90%，提供检测报告佐证
	具备

	10
	气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率≥99.9%，提供检测报告佐证。
	具备

	11
	对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%，提供检测报告佐证。
	具备

	12
	气雾室甲型流感病毒H1N1的杀灭率≥99.99％
	具备

	13
	设备持续消毒1h，对溶血性链球菌、鼠伤寒沙门氏菌杀灭率、大肠杆菌、白色念珠菌＞99.9%
	具备

	14
	设备持续消毒30min，对单增李斯特菌、福氏志贺菌、铜绿假单胞菌、人冠状病毒HCoV-OC43、肠道病毒 EV71的杀灭率≥99.9%
	具备

	15
	采用液晶显示屏，远程红外线遥控，可实时显示北京时间，定时时间，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等
	具备

	16
	三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作
	具备

	17
	程控数量（定时消毒）≥6组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求
	具备

	18
	当滤芯需要清洗或更换时，对应的滤芯指示灯闪烁提醒，自动报警提示功能。
	具备

	19
	等离子体发生器装置出现故障自动报警提示并有自动关机功能
	具备

	20
	风机故障自动报警提示
	具备

	21
	每台主要配置：主机、遥控器1只
	具备

	22
	设备使用年限：≧8年
	具备

	[bookmark: _GoBack]三
	技术及售后服务
	

	★1
	保修期：6年（自验收合格之日起）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	7
	到货时间：接到采购人通知30个日历天内。紧急情况下，接到采购人通知2个日历天送到。
	具备


特别说明：采购需求中带“★”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。
