一、商务要求
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应函、首次报价一览表及签字盖章
	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位公章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“响应文件格式”的规定。

	2
	联合体供应商
	提交符合磋商文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人。（本项目不接受联合体）

	3
	报价
	符合第二章“供应商须知”第17条规定

	4
	响应范围
	符合第二章“供应商须知”第3.1项规定

	5
	交货地点
	符合第二章“供应商须知”第3.3项规定

	6
	交货期
	符合第二章“供应商须知”第3.4项规定

	7
	质量标准
	符合第二章“供应商须知”第3.5项规定

	8
	质保期（保修期）
	符合第二章“供应商须知”第3.6项规定

	9
	服务期限（供货周期）
	符合第二章“供应商须知”第3.7项规定

	10
	技术性能指标
	符合第五章“采购需求”中带“★”项的实质性要求和条件

	11
	附加条件
	响应文件中不得含有采购人不能接受的附加条件





3

[bookmark: _GoBack]二、技术要求
	★一
	总体要求
	

	1
	满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程。
	具备

	2
	1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告或医疗器械产品技术要求、及使用说明书和公开的彩页。
	具备

	
	2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。
	

	3
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费、安装费、调试费、维保费等所有费用。
	具备

	4
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备。
	具备

	5
	请提供所投产品主要配件的名称、品牌、规格型号及单价。
	具备

	6
	每个产品（中央监护系统、床旁心电监护仪、遥测监护盒）单独报价，并提供品牌、型号、产地和单价。
	具备

	7
	数量：单价据实采购。提供投标床旁心电监护仪和遥测监护盒样机。
	具备

	8
	服务期限（供货周期）：自合同签订生效之日起2年。
	具备

	二
	技术要求   
	

	1
	中央监护站  数量：据实采购
	具备

	1.1
	知名品牌、市场主流配置商用机，非组装机，2026款新机；主机内存≥8GB，可扩展显卡；固态硬盘容量 ≥500GB，可扩展硬盘。
	具备

	1.2
	显示屏尺寸≥21英寸彩色液晶屏，分辨率≥1920×1080
	具备

	1.3
	多屏≥32张床位。在中央站上能够看到床旁监护仪所有信息
	具备

	1.4
	同屏显示≥16床的监护波形和数据信息，可以观察任意单床的所有波形、参数
	具备

	1.5
	具有趋势图/表回顾、事件回顾、呼吸氧合图回顾和全息波形回顾，具备心律失常统计等
	具备

	1.6
	中央站可以显示监护仪及被监护仪集成的其他床旁设备的报警信息
	具备

	1.7
	能够支持高、中、低三个报警级别
	具备

	1.8
	具备报警集中设置功能，可在同一菜单中对病人的监测参数的报警开关及报警限进行设置
	具备

	1.9
	具备中心监护系统静音功能、报警列表功能和报警统计功能
	具备

	1.10
	具备≥240小时趋势数据存储、全息波形数据存储、ST片段数据存储
	具备

	1.11
	支持≥3000条事件存储，事件类型应包括报警事件及手动事件。
	具备

	1.12
	接口开放，可与医院的HIS、LIS等无缝连接。
	具备

	1.13
	可以和同品牌的床旁心电监护仪、遥测监护盒组成中央监护系统
	具备

	1.14
	具有一键式开机进入中央监护系统功能，双硬盘备份存储数据
	具备

	2
	床旁监护仪  数量：据实采购
	具备

	2.1
	适用范围：用于成人、儿童和新生儿的生理参数监测。可用于病人转运
	具备

	2.2
	支持有线或无线联网功能，并开放网络端口。
	具备

	2.3
	标配：3/5导标配心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉率，体温，可充电电池
	具备

	2.4
	主机屏幕一体化设计，尺寸≥10英寸，触摸屏，无风扇设计
	具备

	2.5
	显示界面：全中文操作界面，可实时显示12导心电图。
	具备

	2.6
	可以和中央监护系统联网
	具备

	2.7
	可进行实时12导联-ST 分析，≥10种专业心律失常监测分析，QT/QTC 报警和12导联的ST段分析
	具备

	2.8
	心律失常分析和ST分析功能：可进行≥12导联的ST分析；
	具备

	2.9
	心率：具有起搏检测功能，心率范围：≥15～300次/分，精度±1%
	具备

	2.10 
	每台设备提供捆绑式（新生儿专用）和指套式指脉氧各一套
	具备

	2.11
	呼吸
	具备

	2.12
	呼吸范围：≥0～60次/分；
	具备

	2.13 
	阻抗法监测呼吸，具有“自动”和“手动”两种检测模式
	具备

	2.14
	无创血压  
	具备

	2.15
	具有手动、自动、连续测量模式
	具备

	2.16 
	可存储、回放多组NIBP测量结果
	具备

	2.17
	收缩压范围：≥30～270 mmHg； 舒张压范围：≥10～240mmHg
	具备

	2.18
	每台设备提供新生儿和成人型袖带各一条
	具备

	2.19 
	数据存储：可存储、查看≥48小时的数据趋势
	具备

	2.20
	可充电电池：充满电工作长达≥3小时
	具备

	2.21
	视频输出可选配使用更大尺寸的外接显示屏
	具备

	2.22 
	可升级有创压监测、二氧化碳监测
	具备

	2.23
	产品使用寿命≥10年，提供铭牌或原版说明书
	具备

	3
	遥测监护盒  数量：据实采购
	具备

	3.1
	标配心电监测，提供HR，ST，PI测量值
	具备

	3.2
	提供3/5导心电监护，支持多道ECG波形监测
	具备

	3.3
	可升级选配血氧、无创血压监测，提供SpO2，PR，NIBP测量值。
	具备

	3.4
	心率测量范围：≥15–300 bpm
	具备

	3.5
	提供≥20种心律失常事件的分析，血氧饱和度测量范围：0-100%
	具备

	3.6
	具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示
	具备

	3.7
	波速提供25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选
	具备

	3.8
	心电波形增益档位分为×0.125, ×0.25, ×0.5, ×1, ×2, ×4
	具备

	3.9
	提供监护，手术和ST模式三种滤波模式
	具备

	3.10 
	提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置
	具备

	3.11
	提供起搏分析
	具备

	3.12
	遥测盒提供可充电电池或锂电池供电，可工作≥72小时，提供电池类型
	具备

	3.13 
	遥测发射盒具有智能休眠功能，节约电池耗电
	具备

	3.14
	防水等级符合≥IPX1
	具备

	3.15
	产品使用寿命≥8年，提供铭牌或原版说明书
	具备

	4
	中央监护站、床旁监护仪和遥测监护盒为同一品牌
	具备

	5
	中央监护站、床旁监护仪和遥测监护盒可以组成中央监护系统
	具备

	6
	根据科室布局合理布线，保证各病房有良好的信号覆盖
	具备

	三
	技术及售后服务
	

	★1
	保修期：6年（自验收合格之日起）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	7
	到货时间：接到采购人通知30个日历天内。紧急情况下，接到采购人通知2个日历天送到。
	具备


特别说明：采购需求中带“★”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理。
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