一、商务要求

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、首次报价一览表及签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位公章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“响应文件格式”的规定。 |
| 2 | 联合体供应商 | 提交符合磋商文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人。（本项目不接受联合体） |
| 3 | 报价 | 符合第二章“供应商须知”第17条规定 |
| 4 | 响应范围 | 符合第二章“供应商须知”第3.1项规定 |
| 5 | 交货地点 | 符合第二章“供应商须知”第3.3项规定 |
| 6 | 交货期 | 符合第二章“供应商须知”第3.4项规定 |
| 7 | 质量标准 | 符合第二章“供应商须知”第3.5项规定 |
| 8 | 质保期（保修期） | 符合第二章“供应商须知”第3.6项规定 |
| 9 | 服务期限（供货周期） | 符合第二章“供应商须知”第3.7项规定 |
| 10 | 技术性能指标 | 符合第五章“采购需求”中带“★”项的实质性要求和条件 |
| 11 | 附加条件 | 响应文件中不得含有采购人不能接受的附加条件 |

- 二、技术要求

| ★一 | 总体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程。 | 具备 |
| 2 | 1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告或医疗器械产品技术要求、及使用说明书和公开的彩页。 | 具备 |
|  | 2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 |  |
| 3 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费、安装费、调试费、维保费等所有费用。 | 具备 |
| 4 | 不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备。 | 具备 |
| 5 | 请提供所投产品主要配件的名称、品牌、规格型号及单价。 | 具备 |
| 6 | 每个产品（中央监护系统、床旁心电监护仪、遥测监护盒）单独报价，并提供品牌、型号、产地和单价。 | 具备 |
| 7 | 数量：单价据实采购。提供投标床旁心电监护仪和遥测监护盒样机。 | 具备 |
| 8 | 服务期限（供货周期）：自合同签订生效之日起2年。 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 中央监护站 数量：据实采购 | 具备 |
| 1.1 | 知名品牌、市场主流配置商用机，非组装机，2026款新机；主机内存≥8GB，可扩展显卡；固态硬盘容量 ≥500GB，可扩展硬盘。 | 具备 |
| 1.2 | 显示屏尺寸≥21英寸彩色液晶屏，分辨率≥1920×1080 | 具备 |
| 1.3 | 多屏≥32张床位。在中央站上能够看到床旁监护仪所有信息 | 具备 |
| 1.4 | 同屏显示≥16床的监护波形和数据信息，可以观察任意单床的所有波形、参数 | 具备 |
| 1.5 | 具有趋势图/表回顾、事件回顾、呼吸氧合图回顾和全息波形回顾，具备心律失常统计等 | 具备 |
| 1.6 | 中央站可以显示监护仪及被监护仪集成的其他床旁设备的报警信息 | 具备 |
| 1.7 | 能够支持高、中、低三个报警级别 | 具备 |
| 1.8 | 具备报警集中设置功能，可在同一菜单中对病人的监测参数的报警开关及报警限进行设置 | 具备 |
| 1.9 | 具备中心监护系统静音功能、报警列表功能和报警统计功能 | 具备 |
| 1.10 | 具备≥240小时趋势数据存储、全息波形数据存储、ST片段数据存储 | 具备 |
| 1.11 | 支持≥3000条事件存储，事件类型应包括报警事件及手动事件。 | 具备 |
| 1.12 | 接口开放，可与医院的HIS、LIS等无缝连接。 | 具备 |
| 1.13 | 可以和同品牌的床旁心电监护仪、遥测监护盒组成中央监护系统 | 具备 |
| 1.14 | 具有一键式开机进入中央监护系统功能，双硬盘备份存储数据 | 具备 |
| 2 | 床旁监护仪 数量：据实采购 | 具备 |
| 2.1 | 适用范围：用于成人、儿童和新生儿的生理参数监测。可用于病人转运 | 具备 |
| 2.2 | 支持有线或无线联网功能，并开放网络端口。 | 具备 |
| 2.3 | 标配：3/5导标配心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉率，体温，可充电电池 | 具备 |
| 2.4 | 主机屏幕一体化设计，尺寸≥10英寸，触摸屏，无风扇设计 | 具备 |
| 2.5 | 显示界面：全中文操作界面，可实时显示12导心电图。 | 具备 |
| 2.6 | 可以和中央监护系统联网 | 具备 |
| 2.7 | 可进行实时12导联-ST 分析，≥10种专业心律失常监测分析，QT/QTC 报警和12导联的ST段分析 | 具备 |
| 2.8 | 心律失常分析和ST分析功能：可进行≥12导联的ST分析； | 具备 |
| 2.9 | 心率：具有起搏检测功能，心率范围：≥15～300次/分，精度±1% | 具备 |
| 2.10 | 每台设备提供捆绑式（新生儿专用）和指套式指脉氧各一套 | 具备 |
| 2.11 | 呼吸 | 具备 |
| 2.12 | 呼吸范围：≥0～60次/分； | 具备 |
| 2.13 | 阻抗法监测呼吸，具有“自动”和“手动”两种检测模式 | 具备 |
| 2.14 | 无创血压 | 具备 |
| 2.15 | 具有手动、自动、连续测量模式 | 具备 |
| 2.16 | 可存储、回放多组NIBP测量结果 | 具备 |
| 2.17 | 收缩压范围：≥30～270 mmHg； 舒张压范围：≥10～240mmHg | 具备 |
| 2.18 | 每台设备提供新生儿和成人型袖带各一条 | 具备 |
| 2.19 | 数据存储：可存储、查看≥48小时的数据趋势 | 具备 |
| 2.20 | 可充电电池：充满电工作长达≥3小时 | 具备 |
| 2.21 | 视频输出可选配使用更大尺寸的外接显示屏 | 具备 |
| 2.22 | 可升级有创压监测、二氧化碳监测 | 具备 |
| 2.23 | 产品使用寿命≥10年，提供铭牌或原版说明书 | 具备 |
| 3 | 遥测监护盒 数量：据实采购 | 具备 |
| 3.1 | 标配心电监测，提供HR，ST，PI测量值 | 具备 |
| 3.2 | 提供3/5导心电监护，支持多道ECG波形监测 | 具备 |
| 3.3 | 可升级选配血氧、无创血压监测，提供SpO2，PR，NIBP测量值。 | 具备 |
| 3.4 | 心率测量范围：≥15–300 bpm | 具备 |
| 3.5 | 提供≥20种心律失常事件的分析，血氧饱和度测量范围：0-100% | 具备 |
| 3.6 | 具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示 | 具备 |
| 3.7 | 波速提供25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选 | 具备 |
| 3.8 | 心电波形增益档位分为×0.125, ×0.25, ×0.5, ×1, ×2, ×4 | 具备 |
| 3.9 | 提供监护，手术和ST模式三种滤波模式 | 具备 |
| 3.10 | 提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置 | 具备 |
| 3.11 | 提供起搏分析 | 具备 |
| 3.12 | 遥测盒提供可充电电池或锂电池供电，可工作≥72小时，提供电池类型 | 具备 |
| 3.13 | 遥测发射盒具有智能休眠功能，节约电池耗电 | 具备 |
| 3.14 | 防水等级符合≥IPX1 | 具备 |
| 3.15 | 产品使用寿命≥8年，提供铭牌或原版说明书 | 具备 |
| 4 | 中央监护站、床旁监护仪和遥测监护盒为同一品牌 | 具备 |
| 5 | 中央监护站、床旁监护仪和遥测监护盒可以组成中央监护系统 | 具备 |
| 6 | 根据科室布局合理布线，保证各病房有良好的信号覆盖 | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 |  |
| ★1 | 保修期：6年（自验收合格之日起） | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。 | 具备 |
| 4 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：接到采购人通知30个日历天内。紧急情况下，接到采购人通知2个日历天送到。 | 具备 |

特别说明：采购需求中带“★”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理。