一、商务要求
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应函、首次报价一览表及签字盖章
	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位公章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“响应文件格式”的规定。

	2
	联合体供应商
	提交符合磋商文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人。（本项目不接受联合体）

	3
	报价
	符合第二章“供应商须知”第17条规定

	4
	响应范围
	符合第二章“供应商须知”第3.1项规定

	5
	交货地点
	符合第二章“供应商须知”第3.3项规定

	6
	交货期
	符合第二章“供应商须知”第3.4项规定

	7
	质量标准
	符合第二章“供应商须知”第3.5项规定

	8
	质保期（保修期）
	符合第二章“供应商须知”第3.6项规定

	9
	服务期限（供货周期）
	符合第二章“供应商须知”第3.7项规定

	10
	技术性能指标
	符合第五章“采购需求”中带“★”项的实质性要求和条件

	11
	附加条件
	响应文件中不得含有采购人不能接受的附加条件
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[bookmark: _GoBack]二、技术要求
	包1 医用冰箱

	★一
	总体要求
	　

	1
	满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程
	具备

	2
	提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，包括不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。
投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。
	具备

	3
	仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。
	具备

	4
	不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备。
	具备

	5
	数量：据实结算。
	具备

	6
	服务期限（供货周期）：自合同签订生效之日起2年。
	具备

	二
	技术要求   
	

	★1
	容积≥200L,分为冷藏区和冷冻区
	具备

	#2
	双屏独立温度显示，冷藏区2～8℃，冷冻温度≥-10～-20℃；可调，调整精度：0.1°C
	具备

	3
	冷藏室具有不少于2个温度传感器
	具备

	4
	可根据用户需求设定高低温报警温度点
	具备

	5
	具有超温、传感器故障报警功能，便于掌握冰箱异常状态
	具备

	6
	可选择的声、光报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁报警）
	具备

	#7
	采用知名品牌压缩机，无氟制冷剂，更环保
	具备

	8
	冷藏室增加风机设计，冷藏温度更均匀
	具备

	9
	触摸按键大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，显示温度精度：0.1°C
	具备

	10
	透明抽屉结构，便于观察储藏药品，分隔层不少于三层
	具备

	11
	间室独立门锁+独立外挂锁，保证样本存储安全
	具备

	12
	高温、低温、传感器故障、通讯故障、开门、断电等多种声光报警功能，全方位保障设备和样本安全
	具备

	13
	底部2个调整脚，前后4个万向轮，便于移动、安放
	具备

	14
	电源要求：国标220VAC
	具备

	三
	技术及售后服务
	

	★1
	保修期：6年（自验收合格之日起）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	提供中文说明书、操作手册。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式
	具备

	6
	到货时间：接到采购人通知30日历天内。紧急情况接到通知3个日历天内
	具备


特别说明：采购需求中带“★”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。






	包2 医用双开门冰箱

	★一
	总体要求
	

	1
	满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程。
	具备

	2
	提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，包括不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。
投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。
	具备

	3
	仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包括接口费、安装调试费、维保费等费用。
	具备

	4
	不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备。
	具备

	5
	数量：7台
	具备

	6
	服务期限（供货周期）：自合同签订生效之日起2年。
	具备

	二
	技术要求   
	

	#1
	立式，有效容积≥900L
	具备

	#2
	产品采用微电脑控制，控制与显示精度0.1℃，LED数码管显示，观察方便
	具备

	#3
	产品箱内温度2～8℃，风冷设计，采用循环风冷背吹，使箱内温度更加均匀
	具备

	4
	温度控制：电子温控器控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃-8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃。实时显示冰箱内温度和湿度
	具备

	5
	温度传感器≥5个，保持箱体内温度一致
	具备

	6
	报警功能齐全，多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警、制冷系统故障报警）。多种报警方式：声音报警、灯光报警、远程报警等。
	具备

	7
	冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼
	具备

	8
	门体：电极式加热玻璃门，实现32℃环温、85%湿度条件下无凝露；自关门功能，防止使用过程中门关不严的情况
	具备

	9
	材料：箱体采用喷涂钢板，内胆PS吸附内胆，有效防菌防腐蚀。冷凝风机：名牌冷凝风机，高效节能，低噪音，使用寿命长
	具备

	10
	门体带门锁，同时在侧面增加锁扣，可配置挂锁，双重安全保障。配备脚轮，灵活，可移动、可通过底脚固定
	具备

	11
	具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能
	具备

	12
	具有后备电池设计，断电后仍可持续显示箱内温度及声光报警24小时，且电脑板具有断电记忆功能，报警声音可取消
	具备

	13
	配备温湿度记录器，并可实现电脑网页或系统实时查看、导出报表功能。
标配测试孔，方便测试箱内温度。
	具备

	#14
	标配WIFI功能，配合手机APP使用，实时监控冰箱运行情况。
	具备

	15
	可配置USB、RS485接口
	具备

	16
	标配12个蘸塑搁架，充分利用空间，满足用户存放要求
	具备

	17
	整机噪音≤45分贝，提供安静的工作环境
	具备

	18
	输入（额定）功率≤850瓦；LED照明灯≥4个，开门灯自动亮起，关门自动关闭
	具备

	#19
	产品具备国家级节能环保认证；
	具备

	20
	随机配套有资质的计量检测机构出具的计量证书。
	具备

	三
	技术及售后服务
	

	★1
	保修期：6年（自验收合格之日起）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	提供中文说明书、操作手册。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式
	具备

	6
	到货时间：接到采购人通知30日历天内。紧急情况接到通知3个日历天内
	具备



特别说明：采购需求中带“★”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。
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