	★一
	总体要求

	1
	满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程
	具备

	2
	1）提供产品有效的消毒证件。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、及使用说明书和公开的彩页。
	具备

	
	2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。
	

	3
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备
	具备

	4
	请提供所投产品主要配件的名称、品牌、规格型号及单价
	具备

	5
	每个产品（单通道注射泵、双通道注射泵、输液泵、靶控泵）单独报价，并提供品牌、型号、产地和单价
	具备

	6
	数量：据实采购。提供投标产品样机。
	具备

	二
	技术要求   

	（一）
	单通道注射泵
	

	★1
	临床用途：产品用于控制注入患者体内药液流量，支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注。提供投标产品的三类医疗器械注册证
	具备

	#2
	单通道显示屏和主机一体化、非翻盖式，提供证明材料
	具备

	#3
	显示屏≥3英寸，全中文显示
	具备

	4
	能自动识别符合国标的包括不限于5、10、20、30和50/60ml的一次性注射器
	具备

	5
	注射模式：≥8种模式，支持速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、剂量时间模式、序列模式、TIVA模式等
	具备

	6
	快进速度：最大≥2000ml/h
	具备

	7
	速率范围：≥0.1-2000ml/h（最小0.01 ml/h递增）
	具备

	#8
	注射精度: ≤±2% ；机械精度≤±0.5% ，提供检测报告或产品技术要求作为证明
	具备

	9
	阻塞级别：≥10级可选择，动态显示管路的压力状态
	具备

	10
	具备药物库功能，可选择药品名称不少于2000种
	具备

	11
	输液中无需暂停可更改输液速度
	具备

	12
	具备声光电多种多档报警功能，且每种报警模式可调
	具备

	13
	防护等级≥IP33
	具备

	14
	内置锂电池，以5ml/h速度注射，可实现工作时间最长≥6小时
	具备

	15
	使用年限≥10年，提供铭牌或使用说明书
	具备

	（二）
	双通道注射泵
	

	★1
	临床用途：产品用于控制注入患者体内药液流量，支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注。提供投标产品的三类医疗器械注册证
	具备

	#2
	双通道注射泵一体式设计，方便临床使用
	具备

	#3
	显示屏≥3英寸，全中文显示，显示屏和主机一体化、非翻盖式
	具备

	4
	能自动识别符合国标的包括不限于5、10、20、30和50/60ml的一次性注射器
	具备

	5
	注射模式：≥8种模式，支持速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、剂量时间模式、序列模式、TIVA模式等
	具备

	6
	双通道注射泵间可实现病人信息参数同步功能
	具备

	7
	速率范围：≥0.1-2000ml/h（最小0.01 ml/h递增）
	具备

	#8
	注射精度: ≤±2% ；机械精度≤±0.5% ，提供检测报告或产品技术要求作为证明
	具备

	9
	阻塞级别：≥10级可选择，动态显示管路的压力状态
	具备

	10
	具备药物库功能，可选择药品名称不少于2000种
	具备

	11
	输液中无需暂停可更改输液速度
	具备

	12
	具备声光电多种多档报警功能，且每种报警模式可调
	具备

	13
	防护等级≥IP33
	具备

	14
	内置锂电池，以5ml/h速度注射，可实现工作时间最长≥5小时
	具备

	15
	使用年限≥10年
	具备

	（三）
	输液泵
	

	★1
	适用范围及预期用途:与输液管路配套使用，对患者进行静脉药液，其中药液包括镇痛药、化疗药物、胰岛素以及其他普通药物。提供产品说明书或产品技术要求或NMPA注册证作为佐证材料。提供投标产品的三类医疗器械注册证。
	具备

	2
	屏幕尺寸≥4.5英寸，中文界面
	具备

	3
	输液速度：≥0.1-2200ml/h，0.01ml/h可调
	具备

	#4
	输液精度≤±4.5%
	具备

	5
	输液模式≥8种可选：速度模式、时间模式、体重模式等
	具备

	6
	KVO速度≥0.1-25ml/h，可调
	具备

	7
	单个气泡监测和累积气泡超声监测，气泡等级多级可调
	具备

	8
	显示输注速度功能
	具备

	9
	阻塞级别：80mmHg～900mmHg，≥10级可选择，动态显示管路的压力状态
	具备

	10
	支持上下或前后端阻塞报警，支持上、下阻塞双压力检测
	具备

	11
	泵门：开泵门按键或拨拉杆式
	具备

	12
	内置锂电池，在25ml/h速度状态下，可实现工作时间最长≥10小时
	具备

	13
	与配套输液器配合使用，最多可以选用≥14个主流厂家生产的一次性输液器
	具备

	14
	报警提示：超时、输液器未校准提示、管路阻塞、管路气泡、泵门未关闭、输液完毕、KVO完毕、点滴传感器异常、网电中断、电池欠压、电池电量耗尽、速度超限、系统出错等
	具备

	15
	夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调
	具备

	16
	防尘防水等级：≥IP33
	具备

	17
	在使用除颤仪的过程中，不影响正常输液给药及精准度，满足抢救环境使用
	具备

	18
	使用年限≥10年
	具备

	（四）
	靶控泵
	

	#1
	整机使用期限≥10年
	具备

	2
	注射精度≦±2%，机械精度≦±0.5%
	具备

	3
	速率范围：≧0.1-2000ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.1ml/h
	具备

	4
	支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注
	具备

	5
	自动统计累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量等
	具备

	6
	自动识别注射器规格：包括不限于5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml
	具备

	#7
	具备靶控注射（TCI）模式，也可调节为速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式等
	具备

	8
	TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，提供Eleveld靶控药代模型
	具备

	9
	具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选
	具备

	10
	≧3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
	具备

	11
	支持药物库，可储存≧2000种药物信息
	具备

	12
	支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上
	具备

	13
	压力报警阈值至少10档可调
	具备

	14
	具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
	具备

	15
	信息储存：可存储≧3000条的历史记录
	具备

	16
	电池工作时间≥6小时
	具备

	17
	防异物及进液等级≧IP34
	具备

	18
	具备联机功能，可以和同品牌的注射泵、输液泵共用中央输注监护系统
	具备

	19
	需通过NMPA三类注册证
	具备

	★（五）
	单通道、双通道注射泵、输液泵、靶控泵同一个品牌和生产厂家
	具备

	三
	技术及售后服务

	★1
	保修期：6年（自验收合格之日起，签定合同前需提供厂家保修承诺）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	★7
	到货时间：接采购人通知后30日历天；紧急采购：接到采购人通知24小时内到货
	具备


特别说明：采购需求中带“★”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。
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