一、商务要求

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、首次报价一览表及签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位公章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“响应文件格式”的规定。 |
| 2 | 联合体供应商 | 提交符合磋商文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人。（本项目不接受联合体） |
| 3 | 报价 | 符合第二章“供应商须知”第17条规定 |
| 4 | 响应范围 | 符合第二章“供应商须知”第3.1项规定 |
| 5 | 交货地点 | 符合第二章“供应商须知”第3.3项规定 |
| 6 | 交货期 | 符合第二章“供应商须知”第3.4项规定 |
| 7 | 质量标准 | 符合第二章“供应商须知”第3.5项规定 |
| 8 | 质保期（保修期） | 符合第二章“供应商须知”第3.6项规定 |
| 9 | 服务期限（供货周期） | 符合第二章“供应商须知”第3.7项规定 |
| 10 | 技术性能指标 | 符合第五章“采购需求”中带“★”项的实质性要求和条件 |
| 11 | 附加条件 | 响应文件中不得含有采购人不能接受的附加条件 |

- 二、技术要求

| 包1 医用冰箱 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ★一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，包括不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 | 具备 |
| 3 | 仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。 | 具备 |
| 4 | 不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备。 | 具备 |
| 5 | 数量：据实结算。 | 具备 |
| 6 | 服务期限（供货周期）：自合同签订生效之日起2年。 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| ★1 | 容积≥200L,分为冷藏区和冷冻区 | 具备 |
| #2 | 双屏独立温度显示，冷藏区2～8℃，冷冻温度≥-10～-20℃；可调，调整精度：0.1°C | 具备 |
| 3 | 冷藏室具有不少于2个温度传感器 | 具备 |
| 4 | 可根据用户需求设定高低温报警温度点 | 具备 |
| 5 | 具有超温、传感器故障报警功能，便于掌握冰箱异常状态 | 具备 |
| 6 | 可选择的声、光报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁报警） | 具备 |
| #7 | 采用知名品牌压缩机，无氟制冷剂，更环保 | 具备 |
| 8 | 冷藏室增加风机设计，冷藏温度更均匀 | 具备 |
| 9 | 触摸按键大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，显示温度精度：0.1°C | 具备 |
| 10 | 透明抽屉结构，便于观察储藏药品，分隔层不少于三层 | 具备 |
| 11 | 间室独立门锁+独立外挂锁，保证样本存储安全 | 具备 |
| 12 | 高温、低温、传感器故障、通讯故障、开门、断电等多种声光报警功能，全方位保障设备和样本安全 | 具备 |
| 13 | 底部2个调整脚，前后4个万向轮，便于移动、安放 | 具备 |
| 14 | 电源要求：国标220VAC | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 |  |
| ★1 | 保修期：6年（自验收合格之日起） | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 提供中文说明书、操作手册。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作 | 具备 |
| 4 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：接到采购人通知30日历天内。紧急情况接到通知3个日历天内 | 具备 |

特别说明：采购需求中带“★”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。