一、商务要求
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应函、首次报价一览表及签字盖章
	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位公章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“响应文件格式”的规定。

	2
	联合体供应商
	提交符合磋商文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人。（本项目不接受联合体）

	3
	报价
	符合第二章“供应商须知”第17条规定

	4
	响应范围
	符合第二章“供应商须知”第3.1项规定

	5
	交货地点
	符合第二章“供应商须知”第3.3项规定

	6
	交货期
	符合第二章“供应商须知”第3.4项规定

	7
	质量标准
	符合第二章“供应商须知”第3.5项规定

	8
	质保期（保修期）
	符合第二章“供应商须知”第3.6项规定

	9
	服务期限（供货周期）
	符合第二章“供应商须知”第3.7项规定

	10
	技术性能指标
	符合第五章“采购需求”中带“★”项的实质性要求和条件

	11
	附加条件
	响应文件中不得含有采购人不能接受的附加条件





3

[bookmark: _GoBack]二、技术要求
	★一
	总体要求
	　

	1
	满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程。
	具备

	2
	提供产品的使用说明书、产品的高清彩页等。
	具备

	3
	不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备。
	具备

	4
	数量：据实采购。
	具备

	5
	提供双联、三联、四联的型号、品牌和报价,招标时提供双联或三联样品。
	具备

	6
	服务期限（供货周期）：自合同签订生效之日起2年。
	具备

	二
	技术要求   
	

	1
	符合YY/T0610-2007《医学影像照片观察装置通用技术条件》行业标准
	具备

	2
	整机厚度≤3cm
	具备

	3
	采用LED光源，光源寿命≥10万小时
	具备

	4
	具备数码和无极调光功能
	具备

	5
	具备自动感应功能，待机状态插入胶片，观片灯立即点亮，取下胶片，观片灯自动熄灭
	具备

	6
	开机且长时间无胶片插入时，可自动关闭观片灯
	具备

	#7
	最大额定亮度：≥4000cd/m²，连续可调
	具备

	8
	观察屏亮度分布均匀，无闪烁，无暗区，图像清晰，无视觉疲劳
	具备

	9
	导光板、观察屏均采用进口亚克力板，出光率强、光线柔和，持久耐用，不变形，不变色
	具备

	10
	电源要求：国标220VAC
	具备

	三
	技术及售后服务
	

	★1
	保修期：6年（自验收合格之日起）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	提供中文说明书、操作手册。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式
	具备

	6
	到货时间：接到采购人通知30日历天内。紧急情况接到通知3个日历天内
	具备


特别说明：采购需求中带“★”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。
