附件2：阜外华中心血管病医院变温水箱（热交换水箱）系统及配套耗材采购项目采购需求

*一、总体要求：

| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 | 具备 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 2）进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书书、产品授权书。 3）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 | 具备 |
| 3 | 仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费 | 具备 |
| 4 | 不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 5 | 提供设备配套所需耗材的医疗器械注册证或备案凭证，及长期供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价、每人份价格） | 具备 |
| 6 | 数量：2套 | 具备 |
| 7 | 保修期：6年（自验收合格之日起） | 具备 |
| 8 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 9 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作 | 具备 |
| 10 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。 | 具备 |
| 11 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 12 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 13 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |
| 二、技术要求： |  |  |
| 1 | 温度控制：控制范围：2℃-41℃，误差：0.1℃ | 具备 |
| 2 | 自动式降温，无须额外加冰，无须提前制冷，变温速度快 | 具备 |
| #3 | 具有两个独立的变温系统，可实现同步、非同步的升温与降温功能 | 具备 |
| #4 | 三路循环独立输出：可供膜肺、变温毯、心肌灌注保护液同时变温使用 | 具备 |
| #5 | 水箱容积：≤15L±10% | 具备 |
| 6 | 操作温度：≧10℃-35℃ | 具备 |
| 7 | 水箱配备负压表，可以联接负压源 | 具备 |
| 8 | 长宽高：≤680mm * 500mm * 840mm | 具备 |
| 9 | 心肌保护模式下的流量≥12L/min | 具备 |
| #10 | 配备数据线，可直接与主流品牌（如箭牌、迈柯唯等）人工心肺机直接联接 | 具备 |
| 11 | 人工心肺机的控制面板可以直接显示该水箱温度信息 | 具备 |
| 12 | 可以直接在人工心肺机触摸显示屏上操作、调节水箱温度 | 具备 |
| 13 | 使用年限≥6年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 14 | 提供详细主要配件的价格（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |