附件2：阜外华中心血管病医院（病人）转运床采购项目采购需求
*一、总体要求：
	1
	满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程。成交价包括安装调试费、维保费等费用。
	具备

	2
	1）投标产品应为知名品牌，产品属于医疗器械的，请投标时提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，包括不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求，及使用说明书和公开的彩页。
2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。
	具备

	3
	不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备。（提供承诺函）
	具备

	4
	提供产品的主要配件的名称、品牌、型号和单价。
	具备

	5
	数量：16辆
	具备

	6
	保修期：5年（验收合格之日起）。承诺签合同前提供厂家盖章的保修函。
	具备

	7
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训。（提供承诺函）
	具备

	8
	[bookmark: _GoBack]提供中文说明书、操作手册。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。（提供承诺函）
	具备

	9
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。（提供承诺函）
	具备

	10
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。（提供承诺函）
	具备

	11
	到货时间：接到采购人通知30日历天内。紧急情况接到通知3个日历天内。（提供承诺函）
	具备

	二、技术要求：

	*1
	集抢救、转运、留观一体，适合急诊、重症、手术等科室使用
	具备

	#2
	双液压平衡柱升降设计，全床液压辅助，经久耐用
	具备

	#3
	整床安全承重≥300kg，非单点式承重（提供产品铭牌图片）
	具备

	4
	床体长度≥210cm，床体宽度≥75cm,床板宽度≥66cm，适用急诊留观等（提供产品铭牌图片）
	具备

	5
	具有整床上升、下降功能，配置双侧操作踏板
	具备

	#6
	具有一键式复位功能
	具备

	#7
	整床上升下降范围≥30cm
	具备

	#8
	床板最低高度≤52cm，便于患者安全上下床，减少坠床风险
	具备

	9
	提供双侧液压辅助靠背提升、下降功能，角度0-75°可调
	具备

	10
	提供双侧液压辅助整床前倾、后倾功能，前倾、后倾角度≥18°
	具备

	11
	提供一步快速体位功能，可以快速达成屈氏体位或反屈氏体位
	具备

	12
	双侧中央刹车功能，直行、万向、刹车功能一体设计
	具备

	13
	提供双侧防撞设计，避免床体通过狭窄区造成的安全风险
	具备

	#14
	提供四角防撞角轮设计，以方便进入电梯或通过狭窄区域
	具备

	15
	床下配置物品槽/架，配置氧气瓶槽，适用于转运病人供氧需求
	具备

	16
	配置双侧一体式五/六铝合金护栏，可前后方向放平，以方便平行转移病人
	具备

	17
	配置4个进口防静电防缠绕的静音脚轮，脚轮直径尺寸≥200cm
	具备

	18
	具有一键脚踏式脚轮刹车和释放
	具备

	#19
	前后方配置可隐藏的推车把手，推动方便轻巧
	具备

	20
	床体具有组合的整体盖板，避免线路裸露，整体美观、安全
	具备

	21
	配置防褥疮床垫，厚度≥75mmm，避免压疮风险
	具备

	22
	配置原厂三段式输液架2个，可适用于床头、床尾多位置
	具备

	23
	配置卡扣式约束带两条
	具备

	24
	产品使用年限：≥10年
	具备



