附件2：阜外华中心血管病医院（病人）转运床采购项目采购需求

*一、总体要求：

| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程。成交价包括安装调试费、维保费等费用。 | 具备 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1）投标产品应为知名品牌，产品属于医疗器械的，请投标时提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，包括不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求，及使用说明书和公开的彩页。 2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 | 具备 |
| 3 | 不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备。（提供承诺函） | 具备 |
| 4 | 提供产品的主要配件的名称、品牌、型号和单价。 | 具备 |
| 5 | 数量：16辆 | 具备 |
| 6 | 保修期：5年（验收合格之日起）。承诺签合同前提供厂家盖章的保修函。 | 具备 |
| 7 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训。（提供承诺函） | 具备 |
| 8 | 提供中文说明书、操作手册。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。（提供承诺函） | 具备 |
| 9 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。（提供承诺函） | 具备 |
| 10 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。（提供承诺函） | 具备 |
| 11 | 到货时间：接到采购人通知30日历天内。紧急情况接到通知3个日历天内。（提供承诺函） | 具备 |
| 二、技术要求： |  |  |
| *1 | 集抢救、转运、留观一体，适合急诊、重症、手术等科室使用 | 具备 |
| #2 | 双液压平衡柱升降设计，全床液压辅助，经久耐用 | 具备 |
| #3 | 整床安全承重≥300kg，非单点式承重（提供产品铭牌图片） | 具备 |
| 4 | 床体长度≥210cm，床体宽度≥75cm,床板宽度≥66cm，适用急诊留观等（提供产品铭牌图片） | 具备 |
| 5 | 具有整床上升、下降功能，配置双侧操作踏板 | 具备 |
| #6 | 具有一键式复位功能 | 具备 |
| #7 | 整床上升下降范围≥30cm | 具备 |
| #8 | 床板最低高度≤52cm，便于患者安全上下床，减少坠床风险 | 具备 |
| 9 | 提供双侧液压辅助靠背提升、下降功能，角度0-75°可调 | 具备 |
| 10 | 提供双侧液压辅助整床前倾、后倾功能，前倾、后倾角度≥18° | 具备 |
| 11 | 提供一步快速体位功能，可以快速达成屈氏体位或反屈氏体位 | 具备 |
| 12 | 双侧中央刹车功能，直行、万向、刹车功能一体设计 | 具备 |
| 13 | 提供双侧防撞设计，避免床体通过狭窄区造成的安全风险 | 具备 |
| #14 | 提供四角防撞角轮设计，以方便进入电梯或通过狭窄区域 | 具备 |
| 15 | 床下配置物品槽/架，配置氧气瓶槽，适用于转运病人供氧需求 | 具备 |
| 16 | 配置双侧一体式五/六铝合金护栏，可前后方向放平，以方便平行转移病人 | 具备 |
| 17 | 配置4个进口防静电防缠绕的静音脚轮，脚轮直径尺寸≥200cm | 具备 |
| 18 | 具有一键脚踏式脚轮刹车和释放 | 具备 |
| #19 | 前后方配置可隐藏的推车把手，推动方便轻巧 | 具备 |
| 20 | 床体具有组合的整体盖板，避免线路裸露，整体美观、安全 | 具备 |
| 21 | 配置防褥疮床垫，厚度≥75mmm，避免压疮风险 | 具备 |
| 22 | 配置原厂三段式输液架2个，可适用于床头、床尾多位置 | 具备 |
| 23 | 配置卡扣式约束带两条 | 具备 |
| 24 | 产品使用年限：≥10年 | 具备 |