附件2：
[bookmark: _GoBack]阜外华中心血管病医院体检车租赁项目（二次）
采购需求
2.1车辆要求：
车型：医疗专用体检车型，符合国家医疗车改装相关规定；
车身配置：满足设备运行及人员舒适度需求便于消毒；车内地板防滑、防静电；
供电系统：配备独立的车载供电系统，具备断电自动切换功能，确保车载放射设备、空调、照明等系统持续稳定供电，外出体检时不受电源限制；
安全配置：医疗舱内配备漏电保护器、过载保护装置，所有电路布置符合医疗安全标准，杜绝漏电、短路等安全隐患；配备驻车温控系统，保障设备在驻车状态下正常运行；
医疗舱防护：胸片、CT拍摄区域，防护性能符合国家《医用X射线诊断卫生防护标准》（GBZ 130-2020）及《CT机房辐射防护标准》（GBZ 165-2012）确保辐射不泄漏；
2.2车载胸片设备技术要求：
#2.2.1车载数字化X射线摄影系统（DR）:须为医疗专用，性能稳定、成像清晰，满足临床体检诊断需求；
#2.2.2高频高压发生器：功率≥50KW，输入电源为单相220V，输入功率≥5KVA；摄片电压范围40-150KV，摄影mA范围：最小摄影电流≤10mA；具备高压发生装置控制系统及AEC电离室，可自动调节曝光参数；
#2.2.3X射线管球组件：旋转阳极热容量≥330KHU，双焦点（小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.0mm），最大灯丝电流：小焦≤5.4A、大焦≤5.5A，最高峰值管电压150kV，组件热容量1000kJ(1350kHU)，总滤过≥1.0mmAl，确保射线质量稳定，成像清晰；
#2.2.4平板探测器：像素间距≤140微米，像素≥700万像素，有效成像区域≥350×425mm；具备快速成像功能（曝光后≤3秒出图），图像分辨率高，可清晰显示肺部细微结构，满足胸片体检诊断要求；
#2.2.5束光器：接收面光野照度＞100lx，接收面调X射线野最小尺寸＜5×5mm，最大尺寸430×430mm，光野指示器精度＜2%，泄漏辐射在距离焦点1M内平均空气比释动能不超过1mGy/h，固有滤过≥1.0mmAL；
2.3车载CT设备技术要求
#2.3.1车载16排及以上螺旋CT机：须为体检专用，性能稳定、成像速度快、分辨率高，满足临床体检诊断需求；
#2.3.2球管：旋转阳极球管，热容量≥3.0MHU，焦点≤1.0mm（小焦点）、≤1.2mm（大焦点），管电压范围80-140kV，管电流范围10-300mA，连续扫描时间≥30秒，确保扫描效率及成像质量；
#2.3.3探测器：探测器排数≥16排，探测器宽度≥16×1.25mm，像素尺寸≤0.5mm，空间分辨率≥10LP/cm，对比度分辨率≤5mm@0.3%，确保图像清晰，可清晰显示细微病变；
#2.3.4扫描参数：螺旋扫描速度≤0.5秒/圈，扫描层厚0.625-10mm可调，重建层厚0.625-10mm可调，扫描视野（SFOV）≥500mm，重建视野（DFOV）100-500mm可调；
2.4服务要求
2.4.1车辆服务：须具备一天同时提供4辆及以上体检车的能力；
2.4.2人员服务：每辆体检车配备不少于2名专业操作人员，操作人员须熟悉设备操作、体检流程，严格按照医疗规范开展工作，服从医院体检中心的管理、调度；技术维修人员须全程待命，及时处理设备故障；
2.4.3设备维护：技术维修人员须全程待命，及时处理设备故障；设备出现故障时，2小时内解决，无法解决的须及时更换备用设备，确保体检工作不中断；
2.4.4院感防控：须严格遵守医院院感防控相关规定，负责体检车内部、设备的日常消毒、清洁，每日体检前后进行全面消毒，定期开展环境采样检测，确保符合院感防控要求；操作人员须做好个人防护，规范操作，杜绝交叉感染;
2.4.5数据安全：须保障体检数据的安全性、保密性，不得泄露、篡改、出售体检数据；租赁期满后，须将所有体检数据完整移交医院，删除自身留存的所有体检数据，签订数据保密协议。

